山西省地方标准

DB14/T XXX—XXXX

制药企业质量控制  微生物实验室消毒灭菌技术要求

（征求意见稿）

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

山西省市场监督管理局  发布

| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 38 14. |

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  环境要求	1

6  仪器设备要求	2

7  人员要求	2

8  超净工作台消毒	3

9  洁净室（区）消毒	3

10  无菌检查用隔离系统消毒	3

11 培养箱消毒	3

12 实验物品灭菌	3

13 含菌溢撒物处理	4

14 记录	4

附录A	6

附录B	7

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省药品监督管理局提出并组织实施。

山西省市场监督管理局对本文件的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省药品质量管理标准化技术委员会（SXS/TC32）归口。

本文件起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）、山西锦烁生物医药科技有限公司。

本文件主要起草人：曲萍、张倩、刘建军、崔小芳、张璇、甘雨鑫、成晓英、李鹏飞、田小鹏、雷岚芬、武瑞杰、邓自新、罗晋萍、王春芳。

制药企业质量控制 微生物实验室消毒灭菌技术要求

范围

本文件规定了制药企业微生物实验室的消毒、灭菌方法。

本文件适用于制药企业微生物实验室的消毒、灭菌。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 27952  普通物体表面消毒剂通用要求

中华人民共和国药典

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

消毒

杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。

  - 消毒剂

用于杀灭传播媒介上的微生物使其达消毒或灭菌要求的制剂。

灭菌

是指用物理或化学方法除去或杀灭全部微生物的过程，包括致病微生物和非致病微生物，也包括细菌芽孢和真菌孢子。

基本要求

微生物实验室应制定消毒灭菌的标准操作规程，规程中应涉及环境监测结果。

微生物实验室应有对有害微生物发生污染的处理规程。

微生物实验室应对消毒灭菌方法进行验证。

所用的消毒剂种类应满足微生物实验室相关要求并定期更换。

应定期监测消毒效果。

环境要求

微生物实验室应具有进行微生物检验所需的适宜、充分的设施设备条件，实验环境应不影响检验结果的准确性。

微生物实验室应专用，并与生产、办公等其他区域分开。

微生物实验室的布局与设计应充分考虑到实验设备安装、良好微生物实验室操作规范和实验室安全的要求。

微生物实验室应包括相应的洁净室（区）和生物安全控制区域，生物安全控制区域应配备满足要求的生物安全柜。

微生物实验室的设计和建筑材料应考虑其适用性，以利清洁、消毒并减少污染的风险。

洁净室（区）应配备独立的空气机组或空气净化系统。空气过滤系统应定期维护和更换，并保存相关记录。

初次使用的洁净室（区）应进行参数确认。洁净室（区）的关键设备发生重大变化时应清洁消毒后重新进行参数测试。

洁净室（区）物理参数的测试应当在微生物监测方案实施之前进行。测试应在模拟正常检测条件下进行。

洁净室（区）应按照《中华人民共和国药典》要求进行日常监测和定期监测。

根据紫外强度检测结果或紫外灯管使用寿命参数定期更换紫外灯管，同时做好使用时长和更换记录，定期归档保存。

除实验必需用品外，其他与实验无关的物品一律不得在洁净室（区）内存放。

仪器设备要求

对于一些容易污染微生物的仪器设备应定期进行清洁和消毒。

应配备独立的阳性高压蒸汽灭菌器。

高压蒸汽灭菌器应按要求向使用登记机关办理登记手续。

高压蒸汽灭菌器应定期检验。

应定期使用生物指示剂检查灭菌设备的灭菌效果并记录，指示剂应放在不易达到灭菌的部位。日常监控可以采用物理或化学方式进行。

人员要求

从事微生物检验工作的人员（以下统称检验人员）应具备微生物学或相近专业知识的教育背景。

检验人员上岗前应依据所在岗位和职责接受相应培训，培训内容包括胜任工作所必需的设备操作、微生物检验技术等，经考核合格后方可上岗。

检验人员应经过实验室生物安全方面的培训。

检验人员应进行卫生培训，建立人员卫生操作规程，卫生操作规程应包括与健康、卫生习惯及人员着装相关的内容。

检验人员应确定持续培训需求，制定继续教育计划。

非简单压力容器操作人员须持有特种设备作业人员证书。

应对检验人员进行健康管理，并建立健康档案。检验人员上岗前应进行健康检查且以后每年至少进行一次健康检查。

实验人员不得裸手直接接触实验用具及设备表面。

体表有伤口、患有传染病或其他可能污染样品疾病的人员不得直接接触样品。

实验人员应了解洁净室（区）的正确进出程序，包括更衣流程，该洁净室（区）的预期用途、使用时的限制及限制原因，洁净级别。

进入洁净室（区）的人员不得化妆和佩带饰物。

超净工作台消毒

实验开始前，打开超净工作台风机进行自净，自净时间须经过验证。

实验结束后，用适宜消毒剂浸泡的纱布擦拭台面及可能污染的死角，然后开启紫外灯，照射时间须经过验证。

洁净室（区）消毒

实验开始前，开启空气净化系统进行自净，自净时间须经过验证。

实验结束后，用消毒剂擦拭台面及地面，保持空气净化系统继续运行规定时间进行自净，自净时间须经过验证。

洁净室（区）应定期进行臭氧消毒，消毒频次应经过验证。

如果洁净室（区）被污染或浮游菌、沉降菌、表面微生物的监测结果超标，应立即进行全面消毒，消毒方法推荐选择臭氧消毒。

必要时，可采用薰蒸或喷雾等适宜的方法降低洁净室（区）卫生死角的微生物污染。

无菌检查用隔离系统消毒

隔离系统采用汽相消毒法对内部环境进行表面消毒。

灭菌剂发生器可集成于隔离系统中，也可独立于隔离系统，独立设计的灭菌系统与隔离系统之间的气体管路连接，应确保其密闭性。

灭菌剂应通过有效过滤后进入隔离系统内，灭菌结束后须对灭菌剂进行排空。

灭菌程序开始前，对进入隔离系统舱内的样品及其他物品表面应进行预清洁。

无菌检查用隔离系统每次实验前后应进行清洁，清洁工具采用无尘材料。清洁程度以达到肉眼可见的干净、干燥为宜。

保证灭菌剂的贮存及使用安全。

培养箱消毒

应定期对培养箱进行消毒，消毒周期视使用频率而定。

消毒剂应选用对培养箱内部无腐蚀且易挥发无残留的消毒剂，如75%乙醇等。

使用适宜消毒剂浸泡的纱布全面擦拭培养箱内壁，通风使消毒剂挥散。有条件的可进行紫外线消毒。

具有高温消毒功能的培养箱，可定期进行高温消毒。

实验物品灭菌

实验物品常用的灭菌方法为湿热灭菌、干热灭菌、灼烧灭菌、过滤除菌。

培养基应严格按照产品使用说明书要求的温度和时间灭菌。

培养基应现配制现灭菌，配制后的培养基必须在2小时内灭菌。

培养基的装量不超过容器装量的三分之二，用牛皮纸或硫酸纸包扎封口。

培养基灭菌完成后应及时移出灭菌器，凉至室温后在已验证的条件下贮藏，尽快用完，并遵循先入先出原则。

培养基中某些遇热易分解的成分不可与培养基一起进行高温灭菌，应过滤除菌后再加入已灭菌的培养基中。若为液体培养基可在培养基冷却至室温后加入；若为固体培养基须在培养基冷却至50℃～60℃时加入，边加边振摇使混合均匀。

刻度吸管在干热灭菌前先用长针等在上口处塞少量棉花（勿用脱脂棉），塞入棉花的量要适宜且松紧适度。

接种环（针）灼烧灭菌后先冷却再接种。

在生物安全柜内使用接种环（针）时不可灼烧灭菌，应使用专门的灭菌设备，如红外线接种环灭菌器，也可使用市售已灭菌的一次性接种针（环）。

反复使用的器皿灭菌前应彻底清洗干净。

反复使用的无菌服、口罩、帽子等应定期清洗后进行湿热灭菌。

实验过程中使用的带有工作菌液的物品均应放置于耐高温的容器中，进行高压蒸汽灭菌（121℃，30min）。

含菌溢撒物处理

  - 含菌液体溢撒时，应立即覆盖含消毒剂的纱布（或纸巾），作用不少于30min后，小心将含溢撒物的纱布（或纸巾）收集到专用消毒袋（如一次性医疗废物包装袋）中，破碎的玻璃或锐器用镊子夹至耐扎容器中，用含消毒剂的新纱布（或纸巾）将溢撒区域擦净，最后将收集物高压蒸汽灭菌（121℃，30min）处理。如果溢撒物中含有霉菌，擦拭溢撒液后，须对整个空间进行消毒处理。

记录

消毒记录包括但不限于以下内容：

- 消毒日期

- 消毒人员

- 消毒方法

- 消毒时间

- 消毒剂种类

- 消毒剂浓度

灭菌记录包括但不限于以下内容：

- 灭菌日期

- 灭菌人员

- 灭菌方法

- 灭菌压力

- 灭菌温度

- 灭菌时间

- 灭菌指示剂状态

（资料性）
微生物实验室物体表面消毒常用消毒剂

  - A.1  常用消毒剂：

  - A.1.1  含氯类消毒剂：如次氯酸钠（84消毒液）等。

  - A.1.2  过氧化物类消毒剂：如过氧化氢、过氧乙酸等。

  - A.1.3  醇类消毒剂：如75%乙醇等。

  - A.1.4  酚类消毒剂：如苯酚(石碳酸)、煤酚皂溶液（来苏尔）等。

  - A.1.5  季铵盐类消毒剂：如新洁尔灭等。

  - A.1.6  胍类消毒剂：如氯己定(又名洗必泰)等。

  - A.1.7  二氧化氯消毒剂。

  - A.1.8  其他消毒剂。

  - 其质量均应符合相应的国家标准。

  - A.2  消毒剂的使用剂量与使用方法应符合GB27952的要求。

  - A.3  未列入GB27952的其他消毒剂用于普通物体表面消毒时，按产品使用说明书标识的方式和剂量进行消毒处理。

  - A.4  应定期更换消毒剂的品种以防止产生耐受菌株，一般一个月更换一次。

  - A.5  对所用消毒剂的微生物污染状况应进行监测，并在确认的有效期内使用。

  - A.6  A级和B级洁净室（区）应当使用无菌的或经无菌处理的消毒剂。

（资料性）
微生物实验室常用消毒灭菌方法

- B.1 紫外线灯消毒

  - B.1.1 适用范围

  - 适用于物体表面消毒。

B.1.2 使用方法

近距离照射。

B.1.3 注意事项

- 应保持紫外线灯表面清洁，每周用酒精布巾擦拭一次，灯管表面有灰尘、油污等时，应随时擦拭。

- 应使待消毒物品表面充分暴露于紫外线。

- 消毒纸张、织物等粗糙表面时，应适当延长照射时间，且两面均应受到照射。

- 紫外线光源不得直接照射到人。

- 定期测定紫外线灯的紫外线强度，一旦降到要求的强度以下或其累积使用时间超过有效寿命时，应及时更换灯管。

- B.2 擦拭或浸泡消毒

  - B.2.1 适用范围

  - 适用于物体表面消毒。

B.2.2 使用方法

  - 擦拭或浸泡。

B.2.3 注意事项

  - 消毒剂的浓度和消毒时间须进行验证。

- B.3 臭氧消毒

  - B.3.1 适用范围

  - 适用于室内空气的消毒。

B.3.2 使用方法

- 根据待消毒处理空间的体积大小和产品使用说明书中适用体积要求，选择适用的臭氧空气消毒器机型。

- 空气消毒应在封闭空间、无人状态下进行。

- 消毒使用的臭氧浓度和消毒时间均应经过验证。

- 消毒结束，臭氧气体残留量降至≤0.16mg/m3人员方可进入室内。

B.3.3 注意事项

- 臭氧消毒须在无人状态下进行。

- 臭氧为强氧化剂，使用时对多种物品有损坏，包括使铜片出现绿色锈斑，橡胶老化、变色、弹性降低，织物 漂白褪色等。

- 多种因素可影响臭氧的杀菌作用，包括温度、相对湿度、有机物、pH等，使用时应加以控制。

- B.4 薰蒸或喷雾消毒

  - B.4.1 适用范围

  - 适用于室内空气的消毒。

B.4.2 使用方法

  - 采用消毒剂喷雾或薰蒸消毒。

B.4.3 注意事项

- 消毒时室内不可有人。

- 甲醛因有致癌作用不宜用于空气消毒。

- B.5 汽相消毒法

  - B.5.1 适用范围

  - 适用于密闭空间的内表面消毒。

B.5.2 使用方法

  - 通过分布在空气中的灭菌剂杀灭微生物。常用的灭菌剂包括过氧化氢、过氧乙酸等。

B.5.3 注意事项

- 灭菌前灭菌物品应进行清洁并保持干燥。

- 灭菌时应最大限度地暴露表面，确保灭菌效果。

- 灭菌剂分布的合理性可通过足够数量的化学指示剂或生物指示剂布点的方式确认。应在满载条件下确认灭菌剂的分布，物料和实验工具满载的模式图应当记录确定。

- 在表面灭菌完成后，应通入洁净气流将灭菌剂排出，舱内的灭菌剂残留量不得影响实验结果。

- 灭菌剂在排出过程中可以采用催化分解装置，应注意评估灭菌剂排出过程的安全性。

- B.6 湿热灭菌法

  - B.6.1 适用范围

  - 适用于耐高温、耐高湿的实验器皿和物品的灭菌，如培养基、玻璃器皿、胶塞、无菌工作衣等，是微生物实验室首选的灭菌方法。

B.6.2 使用方法

- 严格按照仪器标准操作规程操作。

- 灭菌条件视待灭菌物品的要求而定，最常使用的灭菌条件为115℃，20min；121℃，15min；121℃，30min。

B.6.3 注意事项

- 高压蒸汽灭菌器的具体操作步骤、常规保养和检查措施，应按照要求严格执行。

- 多孔或坚硬物品在灭菌前应充分去除腔体和物品中的空气和冷凝水，以避免残留空气阻止蒸汽到达所有暴露的表面。

- 应将灭菌器内冷空气排尽。

- 待灭菌包装与容器不宜过大、过紧。每个外包装上均应贴化学指示胶带，灭菌完成后观察胶带的变色情况，未达到或有疑点者，不可作为无菌包装使用。

- 物品不宜过多且应留有空隙。

- 容器内液体不超过容器装量的三分之二。

- B.7 干热灭菌法

  - B.7.1 适用范围

  - 适用于耐热 、不耐湿、蒸汽或气体不能穿透物品的灭菌，常见的有玻璃器皿、金属器具、纤维制品、陶瓷制品、液状石蜡等。

B.7.2 使用方法

- 采用干热灭菌器进行灭菌，灭菌参数一般为：160℃，120min；170℃，60min；180℃，30min。

- 用红外接种环灭菌器对接种环、接种针等进行高温灭菌。

B.7.3 注意事项

- 灭菌时灭菌物品不应与灭菌器内腔底部及四壁接触，灭菌后温度降到40℃以下再开启灭菌器柜门，防止炸裂。

- 灭菌物品包装不可过大，体积不应超过10cm×10cm×20cm，油剂、粉剂的厚度不应超过0.6cm，凡士林纱布条厚度不应超过1.3cm。

- 装载高度不应超过灭菌器内腔高度的三分之二，物品间不可堆放过密，应留有一定的空隙。

- 设置灭菌温度应充分考虑灭菌物品对温度的耐受力；灭菌有机物品或用纸质包装的物品时，温度不得高于170℃。

- 待灭菌物品干热灭菌前应充分洗净，防止造成灭菌失败或污物炭化。

- B.8 灼烧灭菌法

  - B.8.1 适用范围

  - 适用于耐高温物品、小件金属器械的灭菌，如接种针、接种环、金属涂菌棒，玻璃容器瓶口等。

B.8.2 使用方法

用酒精灯火焰灼烧。先将接种环（针）置于酒精灯内焰附近进行加热（或置于离外焰一定距离处烘烤），此处温度相对较低，不会引起菌体快速受热形成气溶胶喷溅；待菌体受热完全干燥以后（根据经验估计时间），再将接种环移至外焰烧红，然后垂直放置继续烧红，最后再斜放来回往复对接种环和手柄之间的金属杆进行灼烧。

B.8.3 注意事项

- 酒精灯中酒精装量不得超过三分之二。

- 酒精灯使用完毕，用灯帽盖灭火焰，不可用嘴吹灭。

- 燃烧过程不得添加乙醇，以免引起火焰上窜而致灼伤或火灾。

- 燃烧时要注意安全，须远离易燃易爆物品，如氧气、汽油、乙醚等。

- B.9 过滤除菌法

  - B.9.1 适用范围

  - 适用于遇热易分解、变性而失效的试剂、酶液、血清、培养基等。

B.9.2 使用方法

将液体或气体通过无菌微孔滤膜（孔径通常为0.22μm）过滤，使大于滤膜孔径的微生物颗粒阻留，从而达到除菌的目的。

B.9.3 注意事项

匀速缓慢过滤，不可忽快忽慢。

参考文献

- GB 19489  实验室 生物安全通用要求

- GB 28235  紫外线消毒器卫生要求

- GB 28232  臭氧消毒器卫生要求

- GB 27948  空气消毒剂通用要求

- GB 27952  普通物体表面消毒剂通用要求

- 《消毒技术规范》

- 《中华人民共和国药典》

- TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

- 《药品生产质量管理规范》