山西省地方标准

DB14/T XXX—XXXX

制药企业质量控制 药品微生物检验无菌操作技术要求

（征求意见稿）

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

山西省市场监督管理局  发布

| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 38 14. |

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  环境要求	2

6  仪器设备要求	2

7  人员要求	3

8  实验准备要求	3

9  实验过程要求	4

10 记录	4

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省药品监督管理局提出并组织实施。

山西省市场监督管理局对本文件的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省药品质量管理标准化技术委员会（SXS/TC32）归口。

本文件起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）、山西锦烁生物医药科技有限公司。

本文件主要起草人：曲萍、刘玮、邢瑶瑶、武瑞杰、李琛、张璇、张倩、田小鹏、崔小芳、甘雨鑫、邓自新、王春芳、罗晋萍、杨国伟。

制药企业质量控制 药品微生物检验无菌操作技术要求

范围

本文件规定了制药企业微生物检验的无菌操作技术和要求。

本文件适用于制药企业微生物检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国药典

药品生产质量管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

微生物检验

指通过微生物的分离培养、生理生化反应、显微镜检查等方法对样品中的微生物进行检测。检验方法主要分为两种：定性试验和定量试验。定性试验就是测定样品中是否存在活的微生物。定量试验就是测定样品中存在的微生物数量。

  - 无菌操作

是指在操作过程中人为地排除一切不需要的微生物，是微生物学的基本技术。

洁净室（区）

对尘粒及微生物污染规定需进行环境控制的房间或区域，其建筑结构，装备及其使用均具有减少对该区域内污染源的介入、产生和滞留的功能。其他相关参数诸如：温度、湿度、压力也有必要控制。

洁净度

洁净环境内单位体积空气中含大于或等于某一粒径悬浮粒子的统计数量来区分的洁净程度。

超净工作台

是一种提供局部无尘无菌工作环境的单向流型空气净化设备。

生物安全柜

具备气流控制及高效空气过滤装置的操作柜，可有效降低实验过程中产生的有害气溶胶对操作者和环境的危害。

生物安全实验室

通过防护屏障和管理措施，达到生物安全要求的微生物实验室。包括主实验室及其辅助用房。

基本要求

微生物检验应在符合《中华人民共和国药典》要求的环境中进行。

微生物实验室使用权限应限于经授权的工作人员。

应制定进出洁净室（区）的人和物的控制程序和标准操作规程。

无菌工作服的选材、式样及穿戴方式应当与空气洁净度级别要求相适应，具体要求见《药品生产质量管理规范》。

微生物检验过程中应排除任何可能导致微生物污染的活动。

任何出现微生物生长的培养物不得在洁净室（区）内打开。对染菌的样品及培养物应有效隔离。

一些样品若需要证明微生物的生长或进一步分析培养物的特性，应在生物安全控制区域进行。

病原微生物的分离鉴定工作应在相应级别的生物安全实验室进行。

环境要求

微生物实验室应具有进行微生物检验所需的适宜、充分的设施设备条件，实验环境应不影响检验结果的准确性。

微生物实验室应专用，并与生产、办公等其他区域分开。

微生物实验室的布局与设计应充分考虑到试验设备安装、良好微生物实验室操作规范和实验室安全的要求。

微生物实验室应包括相应的洁净室（区）和生物安全控制区域，生物安全控制区域应配备满足要求的生物安全柜。

微生物实验室的设计和建筑材料应考虑其适用性，以利清洁、消毒并减少污染的风险。

洁净室（区）应配备独立的空气机组或空气净化系统。空气过滤系统应定期维护和更换，并保存相关记录。

初次使用的洁净室（区）应进行参数确认。洁净室（区）的关键设备发生重大变化时应清洁消毒后重新进行参数测试。

洁净室（区）物理参数的测试应当在微生物监测方案实施之前进行。测试应在模拟正常检测条件下进行。

洁净室（区）应按照《中华人民共和国药典》要求进行日常监测和定期监测。

根据紫外强度检测结果或紫外灯管使用寿命参数定期更换紫外灯管，同时做好使用时长和更换记录，定期归档保存。

除实验必需用品外，其他与实验无关的物品一律不得在洁净室（区）内存放。

仪器设备要求

微生物实验室配置的仪器设备应能满足微生物检验工作的需要。

应配备独立的阳性高压蒸汽灭菌器。

高压蒸汽灭菌器应按要求向使用登记机关办理登记手续。

仪器设备完成相应的检定、校准、验证、确认其性能，并形成相应的操作、维护和保养的标准操作规程后方可正式使用。

应定期对关键仪器进行检定校准，并记录。高压蒸汽灭菌器应定期检验。

应定期对仪器设备进行维护和性能验证，并记录；仪器设备脱离实验室或检修后，恢复使用前应重新确认其性能符合要求。

对于一些容易污染微生物的仪器设备应定期进行清洁和消毒。

关键仪器设备的使用和日常监控须有记录；应对培养箱、冰箱、高压蒸汽灭菌器关键参数(如温度、压力）进行连续观测和记录。

应定期对生物安全柜、层流超净工作台进行监测并记录。

应定期使用生物指示剂检查灭菌设备的灭菌效果并记录，指示剂应放在不易达到灭菌的部位。日常监控可以采用物理或化学方式进行。

超净工作台单次使用最高时长应经过验证。

人员要求

从事微生物检验工作的人员（以下统称检验人员）应具备微生物学或相近专业知识的教育背景。

检验人员上岗前应依据所在岗位和职责接受相应培训，培训内容包括胜任工作所必需的设备操作、微生物检验技术等，经考核合格后方可上岗。

检验人员应经过实验室生物安全方面的培训。

检验人员应进行卫生培训，建立人员卫生操作规程，卫生操作规程应包括与健康、卫生习惯及人员着装相关的内容。

检验人员应确定持续培训需求，制定继续教育计划。

非简单压力容器操作人员须持有特种设备作业人员证书。

应对检验人员进行健康管理，并建立健康档案。检验人员上岗前应进行健康检查且以后每年至少进行一次健康检查。

实验人员不得裸手直接接触实验用具及设备表面。

体表有伤口、患有传染病或其他可能污染样品疾病的人员不得直接接触样品。

实验人员应了解洁净室（区）的正确进出程序，包括更衣流程，该洁净室（区）的预期用途、使用时的限制及限制原因，洁净级别。

进入洁净室（区）的人员不得化妆和佩带饰物。

实验准备要求

开启洁净室（区）净化系统、超净工作台风机和紫外灯，运转经验证的自净时间，使环境达到相应洁净度要求。

对需要使用的实验物品正确实施灭菌，且有明显灭菌标识。

培养基应按使用说明要求配制，采用验证的灭菌程序灭菌。

采（取）样须无菌操作，所用器具须灭菌或使用一次性无菌采样器具，在具有无菌条件的特定区域中进行。采（取）样的任何消毒过程不得影响样品中微生物的检出。

实验过程要求

人和物按照经过验证的程序进入洁净室（区）。

控制进入洁净室（区）的人数并尽量减少人员走动。

工作台面应保持整洁，必要物品可暂时放置，其它实验用品用完后应及时移出,以利气体流通。

实验操作应在操作台中央无菌区域内进行，勿在边缘非无菌区域操作。

戴上一次性无菌手套并用75%酒精棉球擦拭双手。

用75%酒精棉球对直接接触样品的包装表面进行擦拭消毒后打开包装。

加稀释液时，不可触碰样品瓶（袋）口。

进行10倍系列稀释时，刻度吸管伸入试管接近稀释液液面处（勿接触液面），将样液放出，更换1支新的刻度吸管进行吹打混匀，不可太剧烈。

稀释液和培养基温度不得超过45℃。

倾倒培养基时瓶口不可接触平皿，培养基量以15mL左右为宜。

实验过程中不能面向操作区讲话或咳嗽。

实验操作动作要轻，幅度要小，避免不必要的动作。

一种吸管只能吸取一种溶液，不可交叉使用。

不可在打开容器的正上方操作。

加液时如吸管碰到瓶口、瓶外，则立即弃用，更换另一支无菌吸管继续实验。

拆开任何一次性使用无菌耗材都须在超净工作台内完成，并保证不与任何物品发生触碰。

每次实验均应随行空白对照，同时进行工作台沉降菌在线监测。

实验结束，将实验物品带出洁净室（区），对工作台面和地面进行消毒，达到自净时间后关闭空气净化系统。

染菌的吸管、玻片等器材应及时置于盛有消毒剂的消毒桶内消毒，待实验结束后进行高压蒸汽灭菌（121℃，30min）处理。

记录

实验记录至少应包括以下内容：

- 实验日期

- 样品名称

- 实验人员姓名

- 标准操作规程编号或方法

- 关键的实验设备信息

- 实验结果

- 实验参数（如环境、设备、菌种、培养基和批号以及培养温度）

- 复核人签名

水浴锅、培养箱、高压蒸汽灭菌器的温度必须记录，且具有追溯性。

实验记录的修改应可追溯到前一个版本，并保存原始及修改后的数据和文档，包括修改日期、修改内容和修改人员。

参考文献

- GB/T 16292  医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法

- GB/T 16293  医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法

- GB/T 16294  医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法

- GB 19489    实验室 生物安全通用要求

- GB 41918    生物安全柜

- GB 50073    洁净厂房设计规范

- GB 50457    医药工业洁净厂房设计标准

- GB 50591    洁净室施工及验收规范

- GB 50346   生物安全实验室建筑技术规范

- 《中华人民共和国药典》

- 《药品生产质量管理规范》

- 《药品微生物学检验手册》