| ICS | 71.040 |
| --- | --- |
| CCS | GBC. B 60/79 |

广西物品编码与标准化促进会团体标准

T/GBC XXXX—XXXX

松香中金属元素的测定 第3部分：锌

Rosin determination of metal elements part 3:Zinc

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西物品编码与标准化促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区分析测试研究中心提出并宣贯。

本文件由广西物品编码与标准化促进会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区分析测试研究中心、广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西壮族自治区林业科学研究院、广西南环检测科技有限公司、广西创跃化工有限公司、广西金秀松源林产有限公司、国家松脂林化产品质量检验检测中心（广西）、广西标准化协会、北海海丝香料有限责任公司、广西壮族自治区标准技术研究院、广西南宁信雄科技服务有限公司、广西新百桂科技有限公司、广西新桂环保科技集团有限公司。

本文件主要起草人：班雁华、覃石凤、陆银英、黄丽燕、潘海慢、刘晓瞳、邓艺萍、韦树燕、潘杨昌、韦丽丽。

松香中金属元素的测定 第3部分：锌

范围

本文件规定了松香中锌测定的火焰原子吸收光谱法。

本文件适用于松香中锌的测定。当称样量为5 g，定容体积为50 mL时，方法检出限为0.5 mg/kg，测定下限为2.0 mg/kg。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样经过干法消解后，导入原子吸收分光光度计的空气—乙炔火焰中,在213.9 nm 处测量锌吸光度，在一定浓度范围内锌的吸光度与锌含量成正比，与锌标准曲线的吸光度比较定量。

试剂和材料

实验用水

实验用水为GB/T 6682规定的三级水。

试剂

盐酸（HCl）：优级纯。

除非另有说明，本方法所使用试剂均为分析纯。

试剂配制

盐酸溶液（1+1）：量取50 mL浓盐酸（5.1）缓慢加入50 mL水中。

标准品

锌标准溶液（1000 mg/L）：采用经国家认证并授予标准物质证书的锌标准溶液。

标准溶液配制

锌标准使用液（10 mg/L）：准确吸取1.00 mL 1000 mg/L锌标准溶液于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸溶液（5.2），用水稀释至刻度，混匀。有效期为 1个月。

仪器和设备

原子吸收分光光度计。

分析天平：感量0.1 mg。

可调节电炉或电热板。

马弗炉。

容量瓶：50 mL。

分析步骤

试样制备

在采样和试样制备过程中，应注意不使试样污染，避免使用含锌器具。

松香试样去除杂质后，粉碎，过7目筛，混合均匀，储存于样品袋（瓶）中。

试样消解

新坩埚用盐酸溶液（5.2）浸泡处理，洗净后放在马弗炉中，于(550±20）℃下灼烧3 h，备用。

称取试样5 g（精确至0.0001 g），置于50 mL瓷坩埚中，在通风橱内用可调节电炉或电热板加热，开始低温融化试样，待融化完全后再逐渐升温，以试样不溅出为宜，直至炭化完全，炭化后试样呈黑色或略带黄棕色。将炭化后的试样放入(550±20）℃的马弗炉中灼烧3 h，直至试样完全灰化，灰化后的试样呈灰白色。取出坩埚，冷却至室温后用5 mL盐酸溶液（5.2）溶解，转移至50 mL容量瓶中，用少量水洗涤坩埚2 ～ 3次，合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度，摇匀待测。同时做试样空白试验。

测定

仪器参考条件

不同型号的仪器最佳测试条件不同，可根据仪器说明书上要求优化测试条件。参考工作条件见表1。

火焰原子吸收光谱法参考工作条件（日立ZA3000）

| 元素 | 波长 | 助燃气/燃气 | 原子化装置 | 狭缝宽度 | 灯电流 | 燃烧器高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | 213.9 nm | Air-C2H2 | 标准燃烧器 | 1.3 nm | 7.5 mA | 7.5 mm |

标准曲线的绘制

分别移取0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL锌标准使用液(5.4)于一组50 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸溶液（5.2），用水稀释至刻度，混匀，配制成0.00 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.40 mg/L、0.60 mg/L、0.80 mg/L、1.00 mg/L的锌系列标准工作溶液。（可根据实际情况调整锌系列标准工作溶液浓度范围）

以锌浓度为0.00 mg/L的溶液调节仪器零点，按浓度由低到高的顺序依次测定其吸光度，以锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标﹐绘制标准曲线。

结果计算

试样中锌的质量分数X（mg/kg），按式（1）计算：

X=(C-C0)×V×km	()

式中：

X——试样中锌的质量分数，单位为毫克每千克（mg/kg）；

C——试样溶液中锌的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

C0——空白溶液中锌的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——消解后试样的定容体积，单位为毫升（mL）；

k——稀释倍数；

m——试样称样量，单位为克（g）。

计算结果保留三位有效数字。

精密度

在重复条件下获得的2 次独立测定结果的相对相差应符合表2的要求。

在重复条件下获得的2次独立测定结果的相对相差要求

| 锌的质量分数（mg/kg） | 0.5≤X＜5 | 5≤X＜30 | X≥30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对相差（%） | 20 | 15 | 10 |
| 相对相差是2 次测定结果的绝对差值与2 次测定结果的算术平均值之比乘以100。 |  |  |  |