| ICS | 65.160.01 |
| --- | --- |
| CCS | GBC. X 50 |

广西物品编码与标准化促进会团体标准

T/GBC XXXX—XXXX

六堡茶 致嗅杂环化合物的测定

顶空-固相微萃取气相色谱-质谱法

Determination of odorant heterocyclic compounds in Liu Bao Tea by Headspace-Solid Phase microextraction Gas Chromatography-Mass Spectrometry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西物品编码与标准化促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区分析测试研究中心提出并宣贯。

本文件由广西物品编码与标准化促进会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区分析测试研究中心、广西壮族自治区南宁生态环境监测中心、广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西医科大学第二附属医院、广西南环检测科技有限公司、广西新百桂科技有限公司、广西新桂环保科技集团有限公司、广西西大检测有限公司、广西壮族自治区林业科学研究院、广西南宁信雄科技服务有限公司。

本文件主要起草人：韦英亮、范磊、潘扬昌、陈德翼、邹源、韦树燕、梁杰、甘惠云、玉一岚、黄宁、卢一叶、蓝苏梅、陈海燕、梁忠云、黄优菊。

六堡茶 致嗅杂环化合物的测定

顶空-固相微萃取气相色谱-质谱法

范围

本文件界定了六堡茶中5种挥发性关键香气的相关术语和定义，规定了六堡茶中5种致嗅杂环化合物 顶空-固相微萃取气相色谱-质谱法，包括方法原理、试剂和材料、仪器和设备、样品制备与保存、测定步骤、数据处理以及准确度和精密度等内容。

本文件适用于六堡茶中致嗅杂环化合物含量的测定。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

5种挥发性关键香气  5 volatile key aromas

成分包括：2，6-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪、吲哚和3-甲基吲哚。

方法原理

利用固相微萃取纤维顶空吸附富集六堡茶样品中的 2，6-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪、吲哚和3-甲基吲哚后用气相色谱质谱联用仪分离测定，内标法定量。

试剂和材料

试剂

除非另有说明，本方法所用试剂分析纯以上试剂。

超纯水：质谱检验无干扰成分。

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

氯化钠（NaCl）：优级纯，经450 ℃烘烤2 h后置干燥器内备用。

标准物质：2，6-二甲基吡嗪（C7H9N）、三甲基吡嗪（C7H10N2）、四甲基吡嗪（C8H12N2）、吲哚（C8H7N）、3-甲基吲哚（C9H9N），纯度≥ 95 %，或使用有证标准物质。

试剂配制

标准储备溶液：称取2，6-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪、吲哚和3-甲基吲哚各10.0 mg，分别置于100 mL容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，质量浓度均为100 mg/L。将标准储备溶液置于聚四氟乙烯封口的螺口瓶中或密闭安瓿瓶中，尽量减少瓶内的液上顶空，避光于0 ℃～4 ℃冷藏保存。

标准中间溶液：分别用甲醇将2，6-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪、吲哚和 3-甲基吲哚标准储备溶液稀释成质量浓度为10.0 mg/L的标准中间溶液。将标准中间溶液置于聚四氟乙烯封口的螺口瓶中或密闭安瓶中，尽量减少瓶内的液上顶空，避光于0 ℃～4 ℃冷藏保存，使用前要检查溶液是否挥发。

标准混合使用溶液：将标准中间溶液放至室温，用甲醇或纯水将10.0 µg/L的2，6-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪、吲哚和3-甲基吲哚标准中间溶液稀释成10.0 μg/L的标准混合使用液。现用现配。

内标物：2-异丁基-3-甲氧基吡嗪（C9H14N2O），纯度＞95 %，或使用有证标准物质。

内标储备溶液：称取2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准物质10.0 mg，置于100 ml，容量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，质量浓度为100 mg/L。将内标储备溶液置于聚四氟乙烯封口的螺口瓶中或密闭安瓶中，尽量减少瓶内的液上顶空，避光于0 ℃～4 ℃冷藏保存。

内标中间溶液：用甲醇将2-异丁基-3-甲氧基吡嗪储备溶液逐级稀释成质量浓度为10.0mg/L的内标中间溶液。将内标中间溶液置于聚四氟乙烯封口的螺口瓶中或密闭安瓿瓶中，尽量减少瓶内的液上顶空，避光于0 ℃～4 ℃冷藏保存，使用前要检查溶液是否挥发。

内标使用溶液的配制：将内标中间溶液放至室温，用甲醇或纯水将10.0 mg/L的2-异丁基-3-甲氧基吡嗪中间溶液稀释成质量浓度为50.0 μg/L的内标使用溶液。现用现配。

仪器和设备

气相色谱质谱联用仪，质谱仪使用电子电离源（EI）方式离子化，标准电子能量为70 eV。

全自动顶空固相微萃取装置能直接连接到色谱部分，并能自动启动色谱。

纤维萃取头：85 μm Carboxen/PDMS（聚二甲基硅氧烷）的纤维萃取头或相当者。

色谱柱30 m ×0.25 mm，0.25 μm，填料为聚乙二醇类；或其他等效色谱柱。

固相微萃取专用衬管（78.5 mm×6.3 mm，0.75 mm）。

固相微萃取瓶（SPME）：20 mL棕色螺旋口顶空瓶，具聚四氟乙烯衬垫和磁性螺旋盖。

分析天平：感量 0.1 mg和 0.01 g。

样品制备与保存

取100 g样品，粉碎后过60 目筛处理后，混合均匀，常温保存。

测定步骤

样品处理

称取粉碎后样品约0.1 g（准确至0.0001 g）。置于20mL棕色玻璃瓶，依次3 g 氯化钠（5.1.4），混匀。10.0 mL超纯水（5.1.2）和20 µL 内标使用溶液（5.2.7），混匀，置于顶空固相微萃取样品盘适当位置，待测。纤维萃取头270 ℃活化5 min，插入萃取瓶中，60 ℃条件下震荡萃取40 min后拔出，插入气相色谱进样口250 ℃热解析5 min，经气相分离后进入质谱检测。

绘制标准曲线

移取标准混合使用溶液（5.2.3）0.0 µL、 10.0 µL、30.0 µL、50.0 µL、70.0 µL、100 µL、200 µL、500 µL分别置于预先加有3 g氯化钠（5.1.4）和10.0 mL超纯水（5.1.2）的固相微萃取瓶（6.6）中，各加入 20 µL 内标使用溶液（5.2.7），混匀，按照 8.1 前处理后，经气相色谱质谱联用仪分析。以峰面积为纵坐标，质量浓度为横坐标，绘制工作曲线。

仪器参考条件

气相色谱参考条件：

载气：高纯氦气[φ（He）≥99.999 %]；进样口温度：250 ℃；进样模式：不分流进样;程序升温：起始温度40 ℃，保持10 min，以10 ℃/min速率升至260 ℃，保持10 min。

质谱仪操参考条件：

离子源：电子电离源（EI）；离子源温度：230 ℃；接口温度：260 ℃；离子化能量：70 eV；扫描模式：选择离子检测（SIM），参数见表1。

选择离子检测参数

| 组分 | 保留时间 | 定量离子 | 定性离子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2，6-二甲基吡嗪 | 15.727 | 108 | 81，42 |
| 三甲基吡嗪 | 17.121 | 122 | 81，42 |
| 四甲基吡嗪 | 18.236 | 136 | 95，54 |
| 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪（内标） | 18.944 | 124 | 151，94 |
| 吲哚 | 28.844 | 117 | 90，63 |
| 3-甲基吲哚 | 29.233 | 130 | 103，77 |

空白实验

以超纯水替代试样，采用完全相同的测定步骤进行平行操作。

数据处理

定性分析

各组分出峰顺序：2，6-二甲基吡嗪、三甲基吡嗪、四甲基吡嗪、吲哚、3-甲基吲哚。

保留时间（min）：2，6-二甲基吡嗪15.727、三甲基吡嗪17.121、四甲基吡嗪18.236、吲哚28.844、3-甲基吲哚29.233。

定量分析

样品中组分含量以质量浓度ρi计，单位以微克每千克（µg/kg）表示，按式（1）计算：

ρi=（AiAis-ai）×ρis×10bi×m×10-3	（）

式中：

ρi—— 样品中目标化合物的质量浓度，单位为（µg/kg）；

Ai——样品中目标化合物定量离子峰面积；

Ai——样品中内标物物定量离子峰面积；

ai——标准曲线截距；

ρis—— 样品中内标物的质量浓度，单位为（ng/L）；

bi——标准曲线斜率；

准确度和精密度

空白试液加标浓度分别为50 ng/L和200 ng/L，重复测定6 次，其回收率和相对标准偏差（RSD）见表2。

准确度和精密度测定结果

| 组分 | 加标浓度（ng/L） | 回收率（%） | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2，6-二甲基吡嗪 | 50 | 94.3～105 | 6.2～7.8 |
|  | 200 | 93.5～98.6 | 3.4～9.4 |
| 三甲基吡嗪 | 50 | 91.2～101 | 6.2～9.4 |
|  | 200 | 93.6～97.9 | 7.2～9.2 |
| 四甲基吡嗪 | 50 | 91.4～95.6 | 3.2～6.8 |
|  | 200 | 90.8～101 | 5.9～10 |
| 吲哚 | 50 | 91.2～97.5 | 3.5～9.3 |
|  | 200 | 94.2～103 | 5.5～9.6 |
| 3-甲基吲哚 | 50 | 90.6～100 | 3.6～10 |
|  | 200 | 91.4～102 | 5.4～11 |

参考文献

[1]  GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

[2]  DB45/T 581  六堡茶