| ICS | 71.040 |
| --- | --- |
| CCS | GBC. B 60/79 |

广西物品编码与标准化促进会团体标准

T/GBC XXXX—XXXX

松香中金属元素的测定 第4部分：重金属测定（以铅计）

Determination of metal elements in rosin—part 4：Determination of heavy metals (as lead)

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

广西物品编码与标准化促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区分析测试研究中心提出并宣贯。

本文件由广西物品编码与标准化促进会归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区分析测试研究中心、广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西壮族自治区林业科学研究院、广西南环检测科技有限公司、广西创跃化工有限公司、广西金秀松源林产有限公司、国家松脂林化产品质量检验检测中心（广西）、广西标准化协会、北海海丝香料有限责任公司、广西壮族自治区标准技术研究院、广西南宁信雄科技服务有限公司、广西新百桂科技有限公司、广西新桂环保科技集团有限公司。

本文件主要起草人：邓艺萍、陆银英、覃石凤、潘海漫、刘晓瞳、黄丽燕、班雁华。

松香中金属元素的测定 第4部分：重金属测定（以铅计）

范围

本文件描述了松香中重金属（以铅计）的测定方法。

本文件适用于松香中重金属（以铅计）的测定，方法检出限为每支比色管中铅含量为5μg，即

0.1 mg/L。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样经过干法消解后，待测液中的重金属离子与负二价硫离子在弱酸介质中（pH=3～4）反应，生成硫化物沉淀。重金属元素含量较低时，形成稳定的黄棕色悬浮液。与同法处理的铅标准溶液比较，可用于重金属的目视比浊法测定。

试剂和材料

实验用水

实验用水为GB/T 6682 规定的二级水。

试剂

盐酸（HCl）：优级纯。

硝酸（HNO3）：优级纯。

氨水（NH3·H2O）。

冰乙酸（CH3COOH）。

酚酞（C2OH14O4）。

九水合硫化钠（Na2S·9H2O）。

甘油（C3H8O3）。

除非另有说明，本方法所使用试剂均为分析纯

试剂配制

盐酸溶液（6 mol/L）：量取50 mL盐酸（5.2.1）缓慢加入50 mL水中。

盐酸溶液（1 mol/L）：量取8.3 mL盐酸（5.2.1），用水稀释至100 mL。

氨溶液（6 mol/L）：量取40 mL氨水（5.2.3），用水稀释至100 mL。

氨溶液（1 mol/L）：量取6.7 mL氨水（5.2.3），用水稀释至100 mL。

6%乙酸溶液：量取6 mL冰乙酸（5.2.4）于100 mL容量瓶中，加水定溶至刻度。

硫化钠溶液：称取15.4 g九水合硫化钠（5.2.6），加入10 mL水，用玻璃棒充分搅拌直至溶解，然后加入30 mL甘油（5.2.7），混匀，密闭保存。常温下可稳定保存一个月。

标准品

铅标准溶液（1000 mg/L）：采用经国家认证并授予标准物质证书的铅标准溶液。

标准溶液配制

铅标准使用液（20 mg/L）：准确吸取1000 mg/L铅标准溶液2.00 mL于100 mL容量瓶中，用水定容至刻度，混匀。

仪器和设备

50 mL具塞比色管。

瓷坩埚：50 mL。

分析天平：感量0.1 mg。

可调节电炉。

电热板。

马弗炉。

容量瓶：50 mL。

研钵。

移液管：20 mL。

分析步骤

试样制备

在采样和试样制备过程中，应注意不使试样污染，避免使用含铅器具。

松香试样去除杂质后，粉碎，过7目筛，混合均匀，储存于样品袋（瓶）中。

试样消解

新坩埚用盐酸溶液（5.3.1）浸泡处理，洗净后放在马弗炉中，于(550±20）℃下灼烧3 h，备用。

称取试样5 g（精确至0.0001 g），置于50 mL瓷坩埚中，在通风橱内用可调节电炉或电热板加热，开始低温融化试样，待融化完全后再逐渐升温，以试样不溅出为宜，直至炭化完全，炭化后试样呈黑色或略带黄棕色。将炭化后的试样放入(550±20）℃的马弗炉中灼烧3 h，直至试样完全灰化，灰化后的试样呈灰白色。取出坩埚，冷却至室温后用5 mL盐酸溶液（5.2.1）溶解，转移至50 mL容量瓶中，用少量水洗涤坩埚2次～3次，合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度，摇匀待测。每10 mL该溶液相当于1.0 g试样。同时做试样空白试验。

测定

A管（标准管）：吸取含铅量相当于指定的重金属限量的铅标准使用液（不低于10 μg铅）

于50 mL比色管中（同时吸取与试样液等量的试剂空白液），加水至25 mL，混匀，加1滴1%酚酞指示液，用氨溶液（1 mol/L）调节pH至溶液呈微红色，再加盐酸溶液（1 mol/L）使红色刚好褪去，加入2 mL 6%乙酸溶液，定容，混匀，备用。

B管（样品管）：取一支与A管所配套的比色管，加入20 mL试样液，加水至25 mL，混匀，加1滴1%酚酞指示液，用氨溶液（1 mol/L）调节pH至溶液呈微红色，再加盐酸溶液（1 mol/L）使红色刚好褪去，加入2 mL 6 %乙酸溶液，定容，混匀，备用。同法做试样空白。

C管（监测管）：取一支与A、B管所配套的比色管，加入与B管等量的相同的样液，再加入与 A管等量的铅标准使用液（20μg/mL），加水至25 mL，混匀，加1滴1%酚酞指示液，用氨溶液（1 mol/L）调节pH至溶液呈微红色，再加盐酸溶液（1 mol/L）使红色刚好褪去，加入2 mL 6%乙酸溶液，加入2 mL 6%乙酸溶液，定容，混匀，备用。

比浊：向各管中加入2滴硫化钠溶液，充分混合，放置10 min后，在白色背景下，从上方和侧面观察。试样空白应透明无色，B管的色度不得深于A管的色度，C管的色度应与A管的色度相当或深于A管的色度，则可判定为样品中重金属含量（以铅计）低于A管（标准管）对应的重金属含量（以铅计）。若溶液呈乳白色胶体状，可在滴加硫化钠溶液，混匀放置10 min后，滴加几滴稀盐酸（6 mol/L）胶体即可溶解。