《药品稳定性试验箱校准规范》

(征求意见稿)

编制说明

- 任务来源

依据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2023年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告（2023年第22期）》的要求，由广西壮族自治区计量检测研究院作为起草单位负责《药品稳定性试验箱校准规范》的起草工作。

- 校准规范制定的必要性

药品稳定性试验箱是实验室用来模拟温度、湿度、光线的装置，用于考察药物或者制剂在温度、湿度、光照度、紫外辐射照度等因素的影响下随时间变化的规律，为药品的生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据，同时通过试验建立药品的有效期。药品稳定性试验箱广泛应用于制药企业、医疗机构、生物技术和生命科学等相关领域。目前国内现行的与药品稳定性试验箱相关的规程规范有JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》仅适用于温度、湿度参数，对于照度、辐射照度等计量技术指标均未涉及。导致照度、辐射照度参数无法实现有效溯源，国家层面也一直没有出台针对该计量器具的国家计量技术规范。因此急需起草《药品稳定性试验箱校准规范》校准规范，全面合理、科学有效的评价此类产品的计量性能，满足无损检测领域的准确测量需求。

- 规范制定过程

2023年4月我院成立规范起草小组并开始前期调研工作。2023年6月开始根据不同厂家不同型号的药品稳定性试验箱进行规范适用性实验，初步确定各项计量技术指标。2024年11月基本确定各项指标并形成校准规范。

- 规范制定的主要技术依据及原则

（一）依据

本规范引用了下列文件：

JJG 245 光照度计

JJG 879 紫外辐射照度计

中华人民共和国药典（2020版 四部）

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。

（二）原则

1. 架构

根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范架构上包括范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录等几个部分。

- 计量特性确定原则

计量特性主要参考中华人民共和国药典（2020版 四部），结合仪器厂家说明书，确定了计量特性要求。

- 规范制定说明

- 范围

本规范适用于容积不大于2 m3的药品稳定性试验箱照度、320 nm~400 nm波长范围内辐射照度参数的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 245 光照度计

JJG 879 紫外辐射照度计

中华人民共和国药典（2020版 四部）

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

- 概述

介绍了药品稳定性试验箱的用途、结构和工作原理。

- 计量特性要求

规定了以下计量特性

(1) 照度示值误差

在4500 lx校准点的最大允许误差：±500 lx。

(2) 辐射照度相对示值误差

320 nm~400 nm波长范围内辐射照度相对示值误差不超过±10%（对于无辐射照度显示的试验箱，直接测量样品架中心处的辐射照度）。

（3）照度均匀性

照度不均匀性不超过10%；

（4）辐射照度均匀性

辐射照度不均匀性不超过18%；

通过实验验证大部分仪器符合该要求。这些计量特性要求并非用于合格性判定，仅作为技术参考。

- 校准条件

5.1对校准的环境条件作了规定。5.2规定了测量标准及其他设备。

- 校准项目和校准方法

6.1给出了校准项目。

6.2给出了照度示值误差、辐射照度相对示值误差、照度均匀性、辐射照度均匀性的测量方法。

- 校准结果表达

校准结果的表达规定了校准结果应包含的信息

- 复校时间间隔

给出建议的校准时隔。

- 附录

本部分主要提供了校准记录格式，校准证书内页格式等。

- 实验报告

（1）实验目的

验证《药品稳定性试验箱校准规范》的适用性和可行性。

（2）实验地点

由于该类设备较大，无法送检，故在客户现场进行了实验。

（3）环境条件

实验中环境温度在(15~35)℃，相对湿度在(40~80)%。

（4）实验仪器与实验设计

在验证实验中主要对几组药品稳定性试验箱进行了验证实验。

（5）计量器具

主要采用照度计、光谱辐射计进行实验。

（6）实验结果

试验报告结果表面大部分药品稳定性试验箱符合指标要求。

- 实验结论

通过实验验证，结果表明《药品稳定性试验箱校准规范》能够很好的评价和反映药品稳定性试验箱主要计量性能指标，可以有效评定药品稳定性试验箱的性能状况。

《药品稳定性试验箱校准规范》起草小组

2024年11月