广西地方校准规范

《药品稳定性试验箱校准规范》

试验报告

为了验证本规范确定的相关技术指标科学、合理、适用，所采取的试验方法具有较强的可操作性，起草单位选取了重庆市永生实验仪器厂、重庆康诚永生试验设备有限公司等厂家生产的4台药品稳定性试验箱进行试验。

计量校准过程中所使用的试验材料、设备均符合本规范的要求试验方法以《药品稳定性试验箱校准规范》为依据。试验数据及结果报告如下表格所示。

- 计量标准器具和试验设备

表1 计量标准器具的试验设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度计 | (30~50000)lx | Urel=2.0%(k=2) | GXgd2023-03774 | 2024-10-08 |
| 光谱辐射计 | (300~1100)nm | Urel=(3.9~8.0)%(k=2) | GXfs2024-01078 | 2025-03-21 |

- 试验环境条件和方法

环境条件：(20～25)℃，相对湿度(39～68)%

- 试验对象

表2 试验对象基本信息

| 试验序号 | 制造单位 | 型号规格 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 重庆市永生实验仪器厂 | SHH-100GD-2 | 20190032 |
| 2# | 重庆市永生实验仪器厂 | SHH-100GD-2 | 20220072 |
| 3# | 重庆市永生实验仪器厂 | SHH-100GD-2 | 2018123 |
| 4# | 重庆康诚永生试验设备有限公司 | SHH-100GD-2 | 20210151 |

- 试验数据

照度示值误差测量结果：

| 试验序号 | 标准值/lx | 显示值/lx | 示值误差/lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 4649 | 4500 | 149 |
| 2# | 4638 | 4500 | 138 |
| 3# | 4580 | 4500 | -80 |
| 4# | 4465 | 4500 | 35 |

辐射照度修正因子测量结果：

| 试验序号 | 波长范围/nm | 标准值/(μW/cm2) | 显示值/(μW/cm2) | 修正因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 320~400 | 97.4 | 89.0 | 1.09 |
| 2# | 320~400 | 98.8 | 90.0 | 1.10 |
| 3# | 320~400 | 104.0 | 90.0 | 1.16 |
| 4# | 320~400 | 95.8 | 90.0 | 1.06 |

均匀性测量结果：

| 试验序号 | 照度均匀性/% | 辐射照度均匀性/% |
| --- | --- | --- |
| 1# | 3.3 | 15.7 |
| 2# | 3.5 | 6.3 |
| 3# | 2.5 | 3.0 |
| 4# | 1.2 | 2.8 |

- 试验结论

《药品稳定性试验箱校准规范》技术指标合理、试验方法正确,可操作性较强。