| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2025

渔业水体中无机硒形态分析 液相色谱-原子荧光联用法

Morphological analysis of inorganic selenium in fishery water by liquid chromatography-atomic fluorescence

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  方法原理	1

5  试剂与材料	1

6  仪器与设备	2

7  样品	3

8  测定步骤	4

9  结果计算和表述	4

10  检测方法的灵敏度、准确度和精密度	4

附录A  无机硒标准溶液色谱图	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省水产研究所（湖南省水产原种场）、农业农村部渔业产品质量检验测试中心（长沙）、北京吉天仪器有限公司。

本文件主要起草人：雷琴、索纹纹、谢玉昆、万译文、李小玲、黄华伟、杨霄、许灿、尹升福、洪波、刘伶俐、陈湘艺、何咏、曾春芳。

渔业水体中无机硒形态分析 液相色谱-原子荧光联用法

范围

本文件描述了渔业水体中无机硒形态分析的液相色谱—原子荧光联用的测定方法。

本文件适用于渔业水体中无机硒[四价硒Se（IV）、六价硒Se（VI）]的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

SC/T 9102.3  渔业生态环境监测规范 第3部分：淡水

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

水试样中的无机硒经磷酸二氢钾—硫酸铜溶液浸提后，使用C18反相色谱柱分离，色谱流出液进入在线紫外消解系统，在紫外灯照射下Se(VI)与I-发生电子转移现象，被还原为Se(IV)。在酸性环境中Se(IV)与硼氢化钾在线反应，生成硒化氢(H₂Se)，由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化，在硒空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光，其荧光强度在固定条件下与被测溶液中的硒浓度成正比，与标准样品比较，以保留时间定性，外标法定量。

试剂与材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为优级纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

试剂

磷酸二氢钾（KH2PO4）：分析纯。

磷酸氢二铵（(NH4)2HPO4）：分析纯。

五水硫酸铜（CuSO4·5H2O）：分析纯

四丁基溴化铵（TBAB，C16H36BrN）。

碘化钾（KI）。

氢氧化钾（KOH）。

硼氢化钾（KBH4）。

甲酸（HCOOH）。

盐酸（HCl）。

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

氩气：纯度≥99.99%。

溶液配制

      - 5.2.1 浸提液

      - 0.1 mol/L磷酸二氢钾溶液+1.56 mmol/L的硫酸铜溶液：称取13.61 g磷酸二氢钾，用少量水溶解后，再加入65 mg五水硫酸铜，溶解后用纯水定容至1000 mL。配制后4℃保存≤7天，避免Cu²⁺氧化生成Cu(OH)₂沉淀。

      - 5.2.2 流动相

      - 2 %甲醇+30 mmol/L磷酸氢二铵+0.5 mmol/L四丁基溴化铵溶液(pH=6.0)：称取3.9618g磷酸氢二铵、0.1612 g四丁基溴化铵，溶于水中，加入20 mL甲醇，用水定容至1000 mL，之后用甲酸调节pH=6.0, 0.45 μm滤膜(水相)过滤，临用前超声脱气。

      - 5.2.3 还原剂

      - 0.5 %氢氧化钾溶液+2 %硼氢化钾+0.2 %碘化钾：称取5 g氢氧化钾、20 g硼氢化钾、2 g碘化钾，用水溶解并定容至1000 mL。现配现用。

      - 5.2.4 载流

      - 10%盐酸溶液：量取100 mL盐酸，用水定容至1000 mL。需在使用前配制。

标准品

      - 5.3.1  Se（IV）标准溶液：亚硒酸根标准溶液（GBW10032），浓度为42.86 μg/mL（以硒计）。

5.3.2  Se（VI）标准溶液：硒酸根标准溶液（GBW10033），浓度为41.5 μg/mL（以硒计）。

标准溶液配制

      - 无机硒混合标准使用液（1 μg/mL）：准确称取0.2331 g Se（IV）标准溶液（5.3.1）、0.2409 g Se（VI）（5.3.2）标准溶液于10 mL聚丙烯容量瓶中，用水稀释定容，配制成浓度为1 μg/mL的无机硒混合标准使用液。4 ℃以下避光保存，有效期1个月。

材料

容量瓶：10 mL，聚丙烯材质。

样品瓶：500 mL，聚丙烯材质。

离心管：10 mL，聚丙烯材质。

进样瓶：2 mL，聚丙烯材质。

仪器与设备

注：实验中所用玻璃仪器均需以硝酸(1+4)浸泡过夜，用水反复冲洗，最后用去离子水冲冼干净。

液相色谱-原子荧光联用仪（LC-AFS）：由液相色谱仪（包括液相色谱泵和进样阀）与原子荧光光谱仪组成。

分析天平：感量0.01 g和0.00001 g。

高速离心机：转速≥8000 r/min。

电热板。

超级恒温混匀仪。

pH计：精度为0.01。

针筒式过滤器：5 mL。

滤膜: 0.45 μm。

样品

样品采集

水样按照SC/T 9102.3规定的方法进行采集。

试样制备

水样采样量应不少于500 mL，置于样品瓶中，0 ℃～4 ℃避光保存。

空白试样制备

选取不含无机硒的同类样品，按照7.2进行制备。

测定步骤

试样前处理

准确吸取试样30 mL(精确到0.01 mL)于100 mL短颈小烧杯中，在150 ℃左右加热浓缩至1 mL以下，转入10 mL离心管中，用浸提液(5.2.1)定容至5 mL，在超级恒温混匀仪上于70 ℃、1500 r/min条件下振荡浸提30 min后，3000 r/min离心10 min, 用0.45 μm滤膜(水相)过滤，滤液装入聚丙烯进样瓶待测。浸提液体积按5 mL计算。按同一操作方法作空白实验。

仪器参考条件

液相色谱参考条件

液相色谱参考条件如下：

色谱柱：C18分析柱（250 mm×4.6 mm，粒径5 µm），或性能相当者；C18预柱（4.0mm×20mm，粒径5 µm），或性能相当者；

等度洗脱流动相：2 %甲醇+30 mmol/L磷酸氢二铵+0.5 mmol/L四丁基溴化铵溶液(pH=6.0)，流动相流速1.0 mL/min；

进样量：100 μL；

柱温：20 ℃。

原子荧光检测参考条件

原子荧光检测参条件如下：

- 负高压：300 V；

- 硒灯电流：主电流100 mA、辅助电流50 mA；

- 原子化方式：火焰原子化；

- 载液：10%盐酸溶液；

- 还原剂：0.5 %氢氧化钾溶液+2 %硼氢化钾+1 %碘化钾；

- 氧化剂：水；

- 炉高：8 mm；

- 载气流速：500 mL/min；

- 屏蔽气流速：800 mL/min；

标准曲线制作

取7支10 mL容量瓶，分别准确加入1 μg/mL混合标准使用液0.00 mL、0.03mL、0.050 mL、0.10 mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.0 mL，加水稀释至刻度，配制成浓度分别为0.0 ng/mL、3.0 ng/mL、5.0 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、40 ng/mL、60 ng/mL、80 ng/mL、100 ng/mL的标准系列溶液。

吸取标准系列溶液100 μL注入液相色谱—原子荧光联用仪进行分析，得到色谱图，以保留时间定性。以标准溶液系列溶液中目标化合物的浓度为横坐标，色谱峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。标准溶液色谱图见附录A中的图A.1。

试样溶液的测定

吸取试样溶液100 μL注入液相色谱-原子荧光光谱联用仪中，得到色谱图，以保留时间定性，根据标准曲线得到试样溶液中 Se（IV）与 Se（VI）含量，平行测定次数不少于2次。

结果计算和表述

按式（1）计算试样中无机硒的含量；

X=(C−C0)×V1V2×1000	()

式中：

X    ——试样中无机硒的含量，单位为毫克每升（mg/L）；

C    ——从标准工作曲线得到的待测物溶液浓度，单位为微克每升（μg/L）；

C0   ——空白溶液中无机硒的质量浓度，单位为（μg/L）；

V1    ——试样提取液体积，单位毫升（mL）；

V2    ——试样移取液体积，单位毫升（mL）；

1000  ——换算系数。

总无机硒含量等于Se（IV）含量与 Se（VI）含量的加和。

当无机硒含量≥1.00 mg/L时，计算结果保留三位有效数字，当无机硒含量<1.00 mg/L时，计算结果保留两位有效数字。

检测方法的灵敏度、准确度和精密度

灵敏度

本方法Se(IV)检出限为0.3 μg/L、Se(VI)检出限为0.4 μg/L；定量限均为1.0 μg/L。

准确度

本方法在3 μg/L～100 μg/L添加浓度水平上的回收率为70%～120%。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

（资料性）
无机硒形态色谱图

无机硒形态色谱图见图A.1。

- 图A.1 无机硒混合标准溶液色谱图（LC-AFS,等度洗脱）