ICS XXX

A XXX

团   体   标   准

T/CIQAx-xxxx

食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法

Rapid determination of molds and yeasts count in food- MicroFast method

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                  XXXX-XX-XX实施

中国出入境检验检疫协会 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会进出口食品标准化技术委员会（CIQA/TC)提出并归口。

# 本文件起草单位：山东美正生物科技有限公司，国家食品安全风险评估中心，深圳海关食品检验检疫技术中心，通标标准技术服务（青岛）有限公司，中农孚德检测技术（北京）有限公司，光明乳业股份有限公司，河南双汇投资发展股份有限公司，内蒙古伊利实业集团股份有限公司，内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司，元气森林（北京）食品科技集团有限公司，北京美正生物科技有限公司等。

# 本文件主要起草人：陶文靖，王伟，王琦，付敏，吕敬章，肖晶，贾晨，许冉冉，李志君，王丹，孙丹丹，张娜，董彬，王剑铭，苏政，孙宏伟，吴萍，刘磊，曲连海，凌空，刘赫东，周琦等。

# 本文件知识产权归中国出入境检验检疫协会所有。任何单位或个人未经许可，不得以营利为目的，印制、出版、翻译、转发或复制全文或部分文字。

食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法

- 范围

本文件描述了食品中霉菌和酵母测试片快速检测方法。

本文件适用于食品中霉菌和酵母的快速检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.15食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4789.25 食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理

GB 4789.28食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求

GB 19489 实验室生物安全通用要求

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

GB 4789.15中界定的术语和定义适用于本文件。

- 检测原理

MicroFast霉菌酵母测试片法是用一种预先制备的含有指示剂及冷水可溶性凝胶的培养基系统进行微生物培养的方法。培养基中含有霉菌和酵母生长的主要营养物质和功能性物质（如显色底物、冷水可凝胶等）。霉菌和酵母生长过程中代谢产生的酶与测试片中的显色底物发生特异性反应释放显色基团，随霉菌和酵母生长，显色集团不断积累，显色效应逐渐增强，最终形成可见光下可计数的蓝绿色菌落。冷水可溶性凝胶遇水形成凝胶层，起固定营养与隔离保护作用。

- 设备和材料

- 5.1 高压蒸汽灭菌器。

- 5.2 恒温培养箱：28 ℃± 1 ℃。

- 5.3 电子天平：感量0.1 g、0.01 g。

- 5.4 pH计或精密pH试纸。

- 5.5 均质器（拍击式）或等效的设备。

- 5.6 旋涡振荡器。

- 5.7 无菌移液管：1 mL(具0.01 mL刻度)、10 mL(具0.1 mL刻度)无菌移液管或移液器及吸头。

- 5.8 无菌均质袋：400 mL。

- 5.9 无菌滤膜（直径47 mm，孔径0.45 μm）。

- 5.10 无菌锥形瓶（或其他合适容器）。

- 5.11 测试片压板装置。

- 5.12 膜过滤装置。

- 5.13 冰箱：2 ℃～8 ℃。

- 培养基和试剂

实验用水应满足GB/T 6682和GB 4789.28中的要求。

- 6.1 MicroFast霉菌酵母测试片（见附录A.1、附录B）。

- 6.2 MicroFast霉菌酵母测试片专用补充剂（见附录A.2）。

- 6.3 磷酸盐缓冲液（见附录A.3）。

- 6.4 生理盐水（见附录A.4）。

- 6.5 1 mol/L NaOH溶液（见附录A.5）。

- 6.6 1 mol/L HCl溶液（见附录A.6）。

- 检验程序

食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法操作程序见图1。

图1 霉菌酵母快速检测-测试片法操作程序

- 操作步骤

  - 样品制备和稀释

    - 固体、半固体、液体样品：取25 g（mL）样品，置于盛有225 mL稀释液（无菌水或生理盐水或磷酸盐缓冲液）的无菌锥形瓶（或其他适宜容器）中，充分混匀，或置于盛有225 mL稀释液（无菌水或生理盐水或磷酸盐缓冲液）的无菌均质袋内，用拍击式均质器拍打1 min～2 min，制成1:10的样品匀液。无菌操作吸取1:10样品匀液1 mL，沿管壁缓慢注于9 mL无菌稀释液中（注意吸管或吸头尖端不要触及液面），在漩涡振荡器混匀，制成1:100的样品匀液，以此类推，制备10倍系列稀释样品匀液，每递增稀释一次，换用1支1 mL无菌吸管或吸头。

    - 可过滤的饮料样品：取适量（50 mL或其他规定的体积）经直径47 mm、孔径0.45 μm无菌滤膜抽滤，再用15 mL稀释液冲洗抽滤。必要时可用检样稀释液冲洗滤杯内壁1次～3次，以确保将附着在滤杯壁上的检样完全冲洗下来。抽滤完成后取下滤杯，取出滤膜待检。

    - 含有较高活性酶的样品：取0.5 g～2.0 g MicroFast®霉菌酵母菌测试片专用补充剂（详细使用量见附录A.2），加入225 mL稀释液中，搅拌至完全溶解，121 ℃灭菌15 min，制成稀释液，参照8.1.1进行取样和稀释。

    - 样品匀液（液体样品包括原液）的pH应在5.0～8.5之间，必要时用1 mol/L NaOH或HCl调节样品匀液的pH。

  - 接种培养

    - 根据对样品微生物污染状况的估计，选择2个～3个适宜的连续稀释度样品匀液（液体样品包括原液）进行接种，每个稀释度接种两张测试片。

    - 测试片使用前，平衡至室温。测试片平放在水平实验台上，缓慢揭开上膜。将1 mL样品匀液垂直滴加在测试片中心区域。缓慢盖上上膜，尽量避免气泡的产生。将压板放在测试片中央，轻轻压下，使样液均匀分布于圆形培养基上，拿起压板，静置2 min，再移动测试片。

    - 对于可过滤的饮料样品，无菌操作用镊子将抽滤后的滤膜贴在揭开上膜后的测试片中心区域，正面向上，缓慢滴加1 mL稀释液。缓慢盖上上膜，并按8.2.2进行后续操作。

    - 吸取1 mL无菌水或生理盐水或磷酸盐缓冲液接种两张测试片，作空白对照。

    - 将测试片正置于培养箱内，最多可堆叠至20片，于28 ℃±1 ℃培养48 h±2 h，如有需要可适当延长培养时间。

  - 计数

    - 肉眼观察，必要时用菌落计数装置（或放大镜、低倍镜等），在霉菌酵母测试片上，酵母菌落较小，边界清晰，呈蓝绿色；霉菌菌落较大，边缘不规则，呈蓝绿色。随培养时间延长，可能会伴随黑色、紫色等其他颜色（参照附录C）。记录稀释倍数和相应的菌落数量，计数以菌落形成单位（colony forming unite，CFU）表示。

    - 霉菌酵母测试片最佳计数范围为：霉菌菌落数≤80 CFU，酵母菌落数≤150 CFU。当测试片上菌落数多至无法计数时，即测试片整片变成蓝色，记录为“多不可计”。

- 结果与报告

结果的计算方法和报告规则按照GB 4789.15。

- 废弃物及检验后样品处理

检验后样品和废弃物按照GB 4789.1和GB 19489的相关要求进行处置。

附 录 A

（规范性）

培养基和试剂

A.1　MicroFast 霉菌酵母测试片

主要营养成分：蛋白胨、酵母粉、葡萄糖等。

功能性成分：酶底物显色剂、氯霉素等选择剂。

辅助材料：冷水可凝胶，热熔胶，合成纸，泡棉，PC膜等。

保存条件：未开封的测试片宜在2 ℃～8 ℃保存。运输或短期保存时，可置于常温。开封后未使用完的测试片放回包装袋中，折叠袋口并密封，常温避光保存不超过一个月。

A.2　MicroFast霉菌酵母测试片专用补充剂

主要成分：酶底物等。

保存条件：按A.1执行。

制法：取适量补充剂加入稀释液中（见表1），搅拌至完全溶解，121 ℃灭菌15 min，备用。

表1 部分高酶活性样品添加量推荐

| 检测基质 | 样品取样量（g） | 稀释液（mL） | 补充剂添加量（g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 蛋黄粉/制品 | 25 | 225 | 0.5 |
| 芒果 | 25 | 225 | 0.5 |
| 牛油果 | 25 | 225 | 2.0 |
| 生鱼 | 25 | 225 | 1.0 |
| 生虾 | 25 | 225 | 2.0 |

A.3　磷酸盐缓冲液

成分：磷酸二氢钾（KH2PO4）34.0 g，蒸馏水500 mL。

制法：贮备液：称取34.0 g的磷酸二氢钾溶于500 mL蒸馏水中，用大约175 mL的1 mol/L NaOH溶液调节pH至7.2，用蒸馏水稀释至1000 mL后，密封贮存于2 ℃～8 ℃冰箱。工作液：取贮备液1.25 mL，用蒸馏水稀释至1000 mL，分装于适宜容器中，121 ℃高压灭菌15 min，用于样品稀释。

A.4　生理盐水

成分：氯化钠（NaCl）8.5 g，蒸馏水1000 mL。

制法：称取8.5 g 氯化钠溶于1000 mL蒸馏水中，121 ℃高压灭菌15 min。

A.5　1 mol/L NaOH溶液

成分：氢氧化钠（NaOH）40.0 g，蒸馏水1000 mL。

制法：称取40.0 g氢氧化钠溶于1000 mL蒸馏水中。

A.6　1 mol/L HCl溶液

成分：浓盐酸（HCl）90 mL，蒸馏水1000 mL。

制法：移取浓盐酸90 mL，用蒸馏水稀释至1000 mL。

附 录 B

（规范性）

MicroFast霉菌酵母测试片的验收

B.1 执行标准

按照GB 4789.28的相关规定要求。

B.2 文件信息验收

厂家提供的配方中主要营养成分与孟加拉红琼脂培养基配方相近，质控报告应符合GB 4789.28中孟加拉红琼脂培养基质量控制要求。

B.3 产品外观验收

测试片包装完整，无破损，在有效期内。

B.4 技术指标验收

B.4.1 菌落特征：霉菌在霉菌酵母测试片显示为边缘不规则的蓝绿色菌落，酵母在霉菌酵母测试片上显示为蓝绿色菌落。

B.4.2 测试片上霉菌和酵母菌的生长率不小于0.7；大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌生长率小于0.1。

B.5 技术指标验收操作

B.5.1 标准菌株

酿酒酵母 CMCC(F)98017或 ATCC 9763，黑曲霉 CMCC 2089或 ATCC 16404，大肠埃希氏菌CMCC(B)43201或 ATCC 25922，金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26305或 ATCC 6538。

B.5.2 培养基和试剂

胰酪大豆胨液体培养基（TSB）、沙氏葡萄糖肉汤（SDB）、霉菌酵母测试片（YM）、沙氏葡萄糖琼脂（SDA）、无菌水。

B.5.3 检验程序

B.5.3.1 菌悬液制备

接种大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌至TSB液体培养基中或采用其他方法，培养条件为36 ℃培养18 h～24 h，取1 mL用无菌水制成菌悬液，备用。

接种酿酒酵母至SDB液体培养基中或采用其他方法，培养条件为28 ℃±1 ℃培养48 h±2 h，取1 mL用无菌水制成菌悬液，备用。

接种黑曲霉至SDA固体培养基上，培养条件为28 ℃±1 ℃培养5 d，用无菌水制成孢子悬液，备用。

也可直接使用符合要求的即用型定量标准菌株，具体操作参照生产厂商说明书。

B.5.3.2 接种及培养

B.5.3.2.1 选择适宜稀释度的菌悬液，分别接种于测试片和无菌培养皿，接种量均为1 mL，每一稀释度做2个平行，每平板或测试片的接种水平为50 CFU～250 CFU（黑曲霉接种水平不高于50 CFU）。

B.5.3.2.2 参比培养基

将15 mL～20 mL冷却至46 ℃～50 ℃的SDA倾注无菌培养皿，转动培养皿使其混合均匀，水平放置待琼脂凝固后，翻转平板，于28 ℃±1 ℃培养5 d。

B.5.3.2.3 测试片

测试片使用前，平衡至室温。测试片平放在水平实验台上，缓慢揭开上膜。将1 mL样品匀液垂直滴加在测试片中心区域。缓慢盖上上膜，尽量避免气泡的产生。将压板放在测试片中央，轻轻压下，使样液均匀分布于圆形培养基上，拿起压板，静置2 min，再移动测试片。从样品稀释开始至测试片接种完毕的时长不应超过20 min。

将测试片正置于培养箱内，于28 ℃±1 ℃培养48 h±2 h。

B.5.3.3 计数

选择菌落数适中的平皿、测试片进行计数，按式（B.1）计算生长率。

PR=NSNOT=A1B1C1+A2B2C21.1Vd……………………………………………(B.1)

式中：

PR——生长率；

NS——测试片上得到的菌落总数；

NO——SDA培养基平板上获得的菌落总数。

附 录 C

（资料性）

MicroFast霉菌酵母测试片判读示例

下述图示为MicroFast霉菌酵母测试片判读示例，供判读参考。

图 1

酵母=0 CFU 霉菌=0 CFU

测试片没有任何菌落生长。

图 2

酵母=28 CFU

酵母菌落较小，颜色均一，边界清晰，菌落

显示蓝绿色，计数范围≤150CFU。

图 3

酵母菌数=288 CFU

当酵母菌数量过多计数困难时，可选择几个

有代表性菌落的小方格，计算平均菌落数，

再乘以24，即可得到整个测试片的估算酵母菌数。

图 4

霉菌=19 CFU

霉菌菌落较大，边缘不规则，呈蓝绿色，

计数范围≤80CFU。随培养时间延长，可

能会伴随黑色、紫色等其他颜色。

图 5

酵母菌数=TNTC

测试片整片变色时，应注意观察下一稀释度

的表现。此时应记录为多不可计（TNTC）。

（需要稀释样品，获得准确计数）

图 6

霉菌=18 CFU ，酵母=28 CFU

均匀一致的背景条件，不会干

扰菌的计数。

图 7

霉菌=4 CFU

滤膜法

图 8

霉菌酵母=0或TNTC

整个生长区变色，可能由于基质影响或有很高数量菌落，需

要稀释样品，获得准确结果。