团体标准《食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

- 任务来源

# 本标准由中国出入境检验检疫协会提出并归口。根据中国出入境检验检疫协会团体标准化工作委员会2025年团体标准制修订计划（中检协标［2025］2号，立项号：P/CIOA-216-2025），由山东美正生物科技有限公司，国家食品安全风险评估中心，深圳海关食品检验检疫技术中心，通标标准技术服务（青岛）有限公司，中农孚德检测技术（北京）有限公司，光明乳业股份有限公司，内蒙古伊利实业集团股份有限公司，内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司，元气森林（北京）食品科技集团有限公司，河南双汇投资发展股份有限公司，北京市食品检验研究院，北京美正生物科技有限公司等单位共同参与起草，计划于2025年8月31日前完成该标准的制定工作。

- 主要工作过程与工作计划

# 2024年8月：标准提案。提出制定标准项目，并着手进行标准立项征求意见、方法可行性论证、实验室内验证和充分的评估工作。

2025年2月：标准立项。召开标准立项评估会，发布中检协标［2025］2号文件“中国出入境检验检疫协会批准《食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法》团体标准立项 ”，立项通过批准，立项号P/CIQA-216-2025。

2025年3月-4月：方法验证。在实验室内验证的基础上，参照ISO16140-2进行实验室间验证和用户应用测试，并形成验证报告。

# 2025年4月：标准起草。进行前期调研、存在问题分析和相关资料收集整理等准备工作，拟定了标准“编制说明”，并起草了“标准草案”；根据专家意见和起草组内部征求意见修改标准草案和编制说明，形成标准“征求意见稿”。

# 2025年5月：征求意见，协会发文公开征求各方意见。

# 2025年6月：计划对征求到的意见进行分类采纳处理，填写《CIQA标准征求意见稿反馈意见汇总表》，并形成“标准送审稿”。

# 2025年6月-7月：计划召开标准审定会，根据与会专家的意见，对标准送审稿进行完善，形成标准报批稿，将标准报批稿和标准编制说明一并上报中国出入境检验检疫协会审批。

# 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

# 项目责任单位：山东美正生物科技有限公司。

# 项目参与单位：国家食品安全风险评估中心，深圳海关食品检验检疫技术中心，通标标准技术服务（青岛）有限公司，中农孚德检测技术（北京）有限公司，光明乳业股份有限公司，内蒙古伊利实业集团股份有限公司，内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司，元气森林（北京）食品科技集团有限公司，河南双汇投资发展股份有限公司，北京美正生物科技有限公司。

# 本标准主要起草人： 陶文靖，王伟，王琦，付敏，吕敬章，肖晶，贾晨，许冉冉，李志君，王丹，孙丹丹，张娜，董彬，王剑铭，苏政，孙宏伟，吴萍，刘磊，曲连海，凌空，刘赫东，周琦等。

# 北京美正生物科技有限公司陶文靖负责团体标准制定的整体规划、立项、组织协调，标准文本和编制说明等文件撰写，方法体系的可行性评估并组织开展方法验证工作，验证评价结果的汇总分析等；国家食品安全风险评估中心王伟、肖晶承担本方法在《电商方便食品风险侦测、溯源及控制关键技术研究》项目中的应用研究，并方法的前期评估和标准起草；北京美正生物科技有限公司贾晨、凌空等按照方法开发要求进行方法可行性验证；通标标准技术服务（青岛）有限公司王琦和苏政负责实验室间方法验证及结果分析；中农孚德检测技术（北京）有限公司付敏和孙宏伟，光明乳业股份有限公司许冉冉、董彬、王剑铭、吴萍协助进行实验室间方法验证，并提供实验室间验证样品；深圳海关食品检验检疫技术中心吕敬章负责实验室内及实验室间验证方案的指导；内蒙古伊利实业集团股份有限公司李志君、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司王丹、河南双汇投资发展股份有限公司孙丹丹、元气森林（北京）食品科技集团有限公司张娜等对本标准方法进行了应用测试；各单位的相关起草人都在标准制定过程中提供了合理化建议并参与了标准草案、征求意见稿、送审稿、报批稿等内部意见反馈和讨论工作。

# 二、标准编制原则和主要研究内容

# 1、编制原则

全国人大常委会在2017年11月4日审议通过新修订的《标准化法》，该法第二条规定：“标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准”。从法律上进一步明确了团体标准地位。我国现行的法规体系中，国家标准、行业标准、地方标准属于政府标准，由政府主导制定；团体标准和企业标准属于市场标准，由市场自主制定。政府标准与市场标准协同发展、协调配套。市场标准除了快速反应市场需求外，其承载的一个重要功能就是创新。

本标准立足国内食品安全发展实际，在符合国家食品安全相关法律法规、标准要求的前提下，引入国际上最新的微生物检测方法，完成本土吸收转化后，制定出具有较大行业影响力的、规范严谨、可行性强的标准检验方法文件。同时，标准制定工作还遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，将标准制定、试验验证、应用推广相结合，统筹推进。标准的编写结构和内容编排等方面依据GB/T 1.1《标准化工作导则》、GB/T 20000《标准化工作指南》等系列标准的要求，重点对标准适用范围、检验步骤等关键要素进行了明确，以突出标准的科学性、可靠性和合理性的特点。

霉菌和酵母广泛分布于自然界，如空气、水和土壤。其中有些霉菌和酵母对人类是有益的，常被用于酿造、发酵食品等工业。但在某些情况下，霉菌和酵母也可造成食品腐败变质，有的还能产生真菌毒素，霉菌和酵母是评价食品卫生质量的指示菌。根据国家食品安全标准，有18类（种）食品规定了霉菌限量要求，8类（种）食品规定了酵母限量要求。基于国家标准的要求，本标准在制定的过程中，结合相关使用单位的生产现状，综合研究了霉菌和酵母检验的各类快速检验方法，其中食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法（以下简称“MicroFast霉菌酵母测试片法”）省去了平板培养法培养基制备的繁琐步骤，减少环境污染，且其采用新的指示技术使菌落更容易分辨，从样品准备到结果报告仅需48小时。可以帮助企业提高检测效率、缩短检测时间、加快产品放行，同时操作更为简便、更加节省空间，从而减少误差和降低能耗。本标准将基于测试片技术，建立适用于不同类型食品中霉菌和酵母快速检测的方法体系，针对常规食品样品和具有挑战性的样品（牛油果、虾等），制定详细的操作流程和测试片验收指南。设计科学充分的方法验证方案来保证方法的严谨性、准确性和普适性，以满足食品生产加工过程及终产品快速放行、及时纠偏的需求。本标准的提出和制定，填补了方法空白，同时有利于协调统一该标准在技术上的先进性、经济上的合理性以及应用中的适用性。

# 2、 主要研究内容

MicroFast霉菌酵母测试片法的技术原理是：

MicroFast霉菌酵母测试片法是用一种预先制备的含有指示剂及冷水可溶性凝胶的培养基系统进行微生物培养的方法。培养基中含有霉菌和酵母生长的主要营养物质和功能性物质（如显色底物、冷水可凝胶等）。霉菌和酵母生长过程中代谢产生的酶与测试片中的显色底物发生反应，随着不断释放的显色基团的累积，显色效应逐渐增强，最终形成可见光下可计数的蓝绿色菌落。

本标准的验证参照ISO 16140-2:2016 Microbiology of the food chain - Method validation Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference method，以GB4789.15第一法作为参考方法，对MicroFast霉菌酵母测试片法的包容性、排他行、准确度和相对正确度等方面进行了研究。分别进行了方法可行性研究验证、实验室内验证、实验室间验证和应用测试。

MicroFast霉菌酵母测试片法与GB4789.15第一法相比，在检测时间上大约只需48 h，而GB4789.15第一法需要5天左右。MicroFast霉菌酵母测试片法在检测时间上可以缩短3天。两种方法在其他方面的比较见表1。

本标准的制定旨在帮助食品企业和检验机构建立食品中霉菌和酵母的快速检测方法，本标准检验方法适用于食品中霉菌和酵母的快速、定量检验。

表1 MicroFast霉菌酵母测试片法与GB 4789.15-2016第一法的比较

| 比较项目 | MicroFast霉菌酵母测试片法 | GB4789.15方法 |
| --- | --- | --- |
| 检测时间 | 2天 | 5天 |
| 操作复杂程度 | 即用型，直接接种、培养后判读结果； | 培养基配置操作流程繁琐 |
| 挑战性样品基质适用性 | 食品、低菌含量饮料、生物酶活性高样品（如 牛油果、虾等） | 广泛适用 |
| 误差 | 使用简单方便，实验步骤少，因此误差少； 可避免培养基倾注造成的热损伤。 | 实验步骤多而复杂，误差来源多 |
| 空间利用 | 体积小，节省空间，提高设备利用率，从而创造良好的实验环境 | 平板体积大，占用较大空间和设备 |
| 质量控制 | 给出详细验收规范 | 符合GB4789.28 |

# 三、主要试验（或验证）情况

3.1 方法可行性评估

3.1.1验证依据

测试片法与参比方法对霉菌和酵母菌株、实际样品及人工污染样品的检测结果，进行T检验和线性回归分析，通过统计学结果分析，评价结果一致性。

3.1.2参比方法

GB 4789.15-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》第一法

T/CBIA 005-2019《饮料中微生物的检验（滤膜前处理法）》

3.1.3验证参数及结果

3.1.3.1包容性和排他性

选择了53株霉菌和酵母标准菌株及分离株进行包容性验证，选择了30株非霉菌和酵母的排他性菌株进行排他性验证。目标菌株在霉菌酵母测试片上显示特定的菌落形态，非目标菌株在测试片上无菌落生长（详细结果见方法可行性验证报告）。

3.1.3.2 准确性验证（结果一致性）

本次验证的所有的样品，包括标准菌株，乳及乳制品，肉制品，糕点及烘焙食品，坚果及籽类制品，蜜饯和果脯制品，果汁和饮料制品，面粉和调味制品，其他制品（包括淀粉、谷物、蜂蜜、即食藻类干制品、食用油脂、果冻、沙拉酱、三文鱼、北极贝和鲜甜虾）和人工污染样品在内的共计236份样品采用MicroFast霉菌酵母测试片法与国标法检测的霉菌酵母计数结果进行T检验，P=0.95318＞0.05，两种检测结果差异不显著，具有很好一致性。MicroFast霉菌酵母测试片法与国标法检测本次验证样品霉菌酵母共选取124个有效数据，其线性回归如图1所示。

图1两种方法验证样品霉菌酵母的线性回归对比

3.1.3.3含较高活性酶样本（牛油果、生鲜虾鱼等）中霉菌和酵母的检测

以牛油果、生鱼虾等含较高活性酶的样本为检测对象，曲霉和酿酒酵母混合菌作为人工污染加标菌，同时对应样本检测时添加专用补充剂，不添加专用补充剂的为对照。不同样本添加专用补充剂前后的检测对比结果见表2.

表2 不同样本专用添加补充剂前后的检测对比

| 样品 | 添加专用补充剂前 | 添加专用补充剂后 |
| --- | --- | --- |
| 蛋黄粉 |  |  |
| 鲜牛油果 （加标） |  |  |
| 生罗氏虾（整虾） （加标） |  |  |

注：“加标”指人工污染霉菌和酵母，蛋黄粉自身含有霉菌。

综上所述，MicroFast霉菌酵母测试片与国标法（GB 4789.15-2016）的检测结果一致性较好，同时在饮料需要膜过滤检测情况下，MicroFast霉菌酵母测试片与T/CBIA 005-2019检测结果也具有很好一致性。对于含较高活性酶样本（牛油果、生鲜虾鱼等）中霉菌和酵母的检测，添加专用补充剂后，能够消除这些特定样本的基质等影响，实现正常霉菌和酵母的检测。

3.2.实验室内验证

3.2.1验证实验室选择

通标标准技术服务有限公司（SGS总部）

3.2.2验证依据

ISO 16140-2:2016 Microbiology of the food chain - Method validation Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference

3.2.3参比方法

GB 4789.15-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》第一法

3.2.4验证参数及结果

3.2.4.1基质和污染水平设计

在与 GB 4789.15-2016 第一法平板计数法进行一致性比对试验中，选用 5 大类食品类型，每个大类选择 6 种样品，每种样品做 5 个重复测试。采用人工污染的方式，每个大类均涵括低、中、高三种污染水平。 具体见表 3。

| 序号 | 食品大类 | 食品子类 | 样品名称 | 制备方式 | 染菌浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳制品 | 乳粉 | 全家营养高钙奶粉 | 人工添加 | 低 |
|  |  |  | 全脂羊奶粉 |  |  |
|  |  | 奶油及干酪制品 | 黄油 | 人工添加 | 中 |
|  |  |  | 奶酪棒 |  |  |
|  |  | 巴杀奶 | 鲜牛奶 | 人工添加 | 高 |
|  |  |  | A2 酪蛋白有机鲜牛奶 |  |  |
| 2 | 粮食制品 | 饼干 | 咸味苏打饼干 | 人工添加 | 低 |
|  |  |  | 夹心饼干牛奶味 |  |  |
|  |  | 谷物制品 | 早餐黑芝麻糊 | 人工添加 | 中 |
|  |  |  | 燕麦片 |  |  |
|  |  | 糕点 | 莲蓉饼 | 人工添加 | 高 |
|  |  |  | 福字饼 |  |  |
| 3 | 饮料 | 茶饮料 | 青梅绿茶 | 人工添加 | 低 |
|  |  |  | 原味奶茶 |  |  |
|  |  | 碳酸饮料 | 可乐 | 人工添加 | 中 |
|  |  |  | 雪碧0糖 |  |  |
|  |  | 果汁及其饮料 | 荔枝汁 | 人工添加 | 高 |
|  |  |  | 橙汁 |  |  |
| 4 | 果蔬制品 | 水果干 | 葡萄干 | 人工添加 | 低 |
|  |  |  | 山楂条 |  |  |
|  |  | 蔬菜 | 白菜 | 人工添加 | 中 |
|  |  |  | 萝卜 |  |  |
|  |  | 新鲜水果 | 苹果 | 人工添加 | 高 |
|  |  |  | 哈密瓜 |  |  |
| 5 | 坚果与籽类 | 熟制坚果与籽类 | 混合坚果 | 人工添加 | 低 |
|  |  |  | 瓜子仁避风塘蟹黄味 |  |  |
|  |  | 新鲜坚果与籽类 | 花生仁 | 人工添加 | 中 |
|  |  |  | 核桃仁 |  |  |
|  |  | 坚果与籽类的泥（酱） | 花生酱 | 人工添加 | 高 |
|  |  |  | 纯芝麻酱 |  |  |

表3 一致性试验样品基质

注：1.饮料、果蔬制品、新鲜坚果与籽类添加的菌种为未加热处理的，其他经过热加工工艺的样品添加的菌种为经过热处理的菌种。

本次验证针对饮料产品类别，选择 2 种样品，每种样品做 5 个重复测试。均采用人工添加菌种方式，接种低污染水平的霉菌酵母菌混合菌液。具体见表 4。

表4膜过滤适用性试验样品基质

| 样品类型 | 样品接种浓度 | 接种方式 | 样品数量 | 每个样品接种体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 茉莉蜜茶 | 低浓度（2~8CFU/100mL) | 人工添加 | 5 | 400 |
| 冰红茶 | 低浓度（2~8CFU/100mL) | 人工添加 | 5 | 400 |

3.2.4.2 相对正确度验证

对 MicroFast霉菌酵母菌测试片法的性能指标进行验证，验证试验的结果表明：

MicroFast霉菌酵母菌测试片法在相对正确度方面 150 个样品中超出差值的总平均值的 95%置信区间的样品个数为 5 个，比例为 1:30，满足 ISO 16140-2:2016 中要求的不得高于 1:20 的比例，如图2所示。

图2 差值平均值散点图

3.2.4.3 准确度验证

通过比较GB 4789.15-2016第一法平板计数法和MicroFast霉菌酵母测试片法结果，进行准确度分析。对每种样品的5个平行测试结果取中间值，按照如下公式计算MicroFast霉菌酵母菌测试片法的结果对数值（yi）的β-期望容忍区间（β-ETI）。

其中差值Bi为MicroFast霉菌酵母菌测试片法的结果对数值的中间值（yi）减去GB 4789.15-2016第一法平板计数法的结果对数值的中间值（xi）,具体计算结果见表5。

表5 准确度分析结果

| 序号 | 基质类别 | 样品名称 | GB方法中位值xi | 测试片中位值yi | 偏倚Bias | β-ETI上限Ui | β-ETI下限Li | 可接受性限值上限 | 可接受性限值下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | yi-xi |  |  |  |  |
| 1 | 乳制品 | 全家营养高钙奶粉 | 2.02 | -0.043 | -2.063 | -0.145 | 0.058 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 全脂羊奶粉 | 2.04 | -0.196 | -2.236 | -0.297 | -0.095 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 黄油 | 2.83 | 0.013 | -2.817 | -0.088 | 0.114 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 黄油 | 2.83 | -0.013 | -2.843 | -0.114 | 0.088 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 鲜牛奶 | 3.58 | 0.022 | -3.558 | -0.079 | 0.123 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | A2 酪蛋白有机鲜牛奶 | 3.52 | -0.013 | -3.533 | -0.114 | 0.088 | 0.5 | -0.5 |
| 2 | 粮食制品 | 咸味苏打饼干 | 2.08 | -0.058 | -2.138 | -0.119 | 0.003 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 夹心饼干牛奶味 | 2.04 | -0.041 | -2.081 | -0.102 | 0.019 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 早餐黑芝麻糊 | 2.63 | 0.020 | -2.61 | -0.041 | 0.080 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 燕麦片 | 2.77 | -0.055 | -2.825 | -0.115 | 0.006 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 莲蓉饼 | 3.68 | -0.101 | -3.781 | -0.162 | -0.041 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 福字饼 | 3.69 | -0.047 | -3.737 | -0.107 | 0.014 | 0.5 | -0.5 |
| 3 | 饮料 | 青梅绿茶 | 2.08 | 0.035 | -2.045 | -0.036 | 0.105 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 原味奶茶 | 1.88 | 0.000 | -1.88 | -0.071 | 0.071 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 可乐 | 2.82 | 0.032 | -2.788 | -0.039 | 0.102 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 雪碧0糖 | 2.70 | 0.079 | -2.621 | 0.008 | 0.150 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 荔枝汁 | 3.94 | 0.000 | -3.94 | -0.071 | 0.071 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 橙汁 | 3.88 | 0.011 | -3.869 | -0.059 | 0.082 | 0.5 | -0.5 |
| 4 | 果蔬制品 | 葡萄干 | 2.06 | 0.036 | -2.024 | -0.063 | 0.136 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 山楂条 | 1.98 | -0.048 | -2.028 | -0.148 | 0.051 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 土豆 | 2.71 | -0.064 | -2.774 | -0.164 | 0.035 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 萝卜 | 2.71 | 0.000 | -2.71 | -0.100 | 0.100 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 苹果 | 3.85 | -0.006 | -3.856 | -0.106 | 0.093 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 哈密瓜 | 3.82 | 0.007 | -3.813 | -0.093 | 0.106 | 0.5 | -0.5 |
| 5 | 坚果与籽类 | 混合坚果 | 2.02 | -0.021 | -2.041 | -0.102 | 0.060 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 瓜子仁避风塘蟹黄味 | 1.90 | 0.097 | -1.803 | 0.016 | 0.178 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 花生仁（散装） | 2.85 | -0.038 | -2.888 | -0.119 | 0.042 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 核桃仁 | 2.45 | 0.015 | -2.435 | -0.066 | 0.096 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 花生酱 | 3.83 | -0.048 | -3.878 | -0.129 | 0.033 | 0.5 | -0.5 |
|  |  | 纯芝麻酱 | 3.79 | -0.045 | -3.835 | -0.126 | 0.036 | 0.5 | -0.5 |

以GB 4789.15-2016第一法平板计数法的结果对数值的中间值（xi）为横坐标，以差值Bi为纵坐标，绘制每个食品类型的准确度分布图，见图3。根据ISO 16140-2:2016的要求，准确度的可接受性限值AL=±0.5对数单位。由表5和图3可知，所有食品类型的β-期望容忍区间（β-ETI）的上限值均小于0.5对数单位，下限值均大于-0.5对数单位。所以，可以认为MicroFast®霉菌酵母菌测试片法与GB 4789.15-2016第一法平板计数法等效。

图3-1乳制品                                 图3-2粮食制品

图3-3坚果与籽类                        图3-4果蔬制品

图3-5饮料

图3各类型食品准确度分布图

同时，对于低污染水平的饮料产品，采取膜过滤的方式进行处理，分别用 MicroFast霉菌酵母菌测试片法和 GB 4789.15-2016的方法进行测试，两个方法对于霉菌酵母菌的检出情况一致，满足应用检测的预期。见表6。

表6 膜过滤适用性验证试验结果

| 样品类型 | 接种浓度 | 平行 | 测试结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | YM测试片 | GB方法 |
| 茉莉蜜茶 | 2~8CFU/100mL | 1 | 3 | 4 |
|  |  | 2 | 3 | 2 |
|  |  | 3 | 4 | 4 |
|  |  | 4 | 3 | 3 |
|  |  | 5 | 2 | 3 |
| 冰红茶 | 2~8CFU/100mL | 1 | 3 | 2 |
|  |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4 | 3 | 3 |
|  |  | 5 | 3 | 2 |

3.3.实验室间验证

3.3.1验证实验室选择（有效数据）

实验室1：通标标准技术服务（青岛）有限公司

实验室2：中农孚德检测技术（武汉）有限公司

实验室3：光明乳业股份有限公司华东中心工厂

3.3.2验证依据

ISO 16140-2:2016 Microbiology of the food chain - Method validation Part 2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a reference

3.3.3参比方法

GB 4789.15-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》

3.3.4验证参数及结果

3.2.4.1基质和污染水平设计

本次实验室间验证采用4种样品类型，包括乳制品、粮食制品、坚果及籽类制品和饮料类产品。乳制品、粮食制品、坚果及籽类制品类，每一类选择3种代表性样品基质，进行低、中、高3个不同污染水平的人工污染实验，以及基质空白阴性对照；饮料样品根据实际应用需求选择1种样品基质进行低污染水平添加测试和基质空白阴性对照测试。对于人工污染添加阳性菌的样品，测试2个平行样，4种样品类型每家实验室共需测试30个样品。具体样品信息见如下表7。

表7 污染水平及样品信息

| 样品基质 | 样品名称 | 污染水平(CFU/g) | 测试样品数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实验室1 | 实验室2 | 实验室3 |
| 乳制品 | 纯鲜巴氏杀菌奶 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 低浓度(10~100) | 2 | 2 | 2 |
|  | 优倍纯牛奶 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 中浓度(100~1000) | 2 | 2 | 2 |
|  | 浓醇鲜牛奶 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 高浓度(1000~10000) | 2 | 2 | 2 |
| 粮食制品 | 蛋糕 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 低浓度(10~100) | 2 | 2 | 2 |
|  | 面包 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 中浓度(100~1000) | 2 | 2 | 2 |
|  | 饼干 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 高浓度(1000~10000) | 2 | 2 | 2 |
| 坚果及籽类 | 扁桃仁 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 低浓度(10~100) | 2 | 2 | 2 |
|  | 腰果 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 中浓度(100~1000) | 2 | 2 | 2 |
|  | 瓜子 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 高浓度(1000~10000) | 2 | 2 | 2 |
| 饮料 | 茉莉蜜茶 | 空白阴性对照 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 低浓度(1~10CFU/100mL) | 2 | 2 | 2 |

3.3.4.2 准确度验证

3家实验室间验证的结果见表8 。根据ISO 16140-2:2016，准确度的可接受性限值AL=±0.5对数单位。由表9和图4可知，本次实验室间验证的所有食品类型的β-期望容忍区间（β-ETI）的上限值均小于0.5对数单位，下限值均大于-0.5对数单位，符合ISO 16140-2:2016规定的实验室间验证准确度的要求。

表8实验室间测试结果

| 食品类型 | 污染水平 | 实验室 | GB参考方法结果(CFU/g) |  | 测试片方法结果(CFU/g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平行-1 | 平行-2 | 平行-1 | 平行-2 |
| 乳制品 | 空白阴性对照 | 1 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  |  | 2 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  |  | 3 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  | 低浓度 | 1 | 120 | 60 | 60 | 90 |
|  |  | 2 | 50 | 80 | 70 | 70 |
|  |  | 3 | 40 | 50 | 50 | 60 |
|  | 中浓度 | 1 | 390 | 370 | 430 | 310 |
|  |  | 2 | 310 | 280 | 240 | 230 |
|  |  | 3 | 400 | 300 | 450 | 450 |
|  | 高浓度 | 1 | 3800 | 3100 | 3300 | 3600 |
|  |  | 2 | 2300 | 2300 | 2800 | 3100 |
|  |  | 3 | 2300 | 2600 | 4000 | 4000 |
| 粮食制品 | 空白阴性对照 | 1 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  |  | 2 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  |  | 3 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  | 低浓度 | 1 | 60 | 80 | 50 | 100 |
|  |  | 2 | 80 | 50 | 40 | 45 |
|  |  | 3 | 80 | 65 | 70 | 60 |
|  | 中浓度 | 1 | 420 | 470 | 320 | 260 |
|  |  | 2 | 350 | 300 | 310 | 300 |
|  |  | 3 | 350 | 250 | 450 | 550 |
|  | 高浓度 | 1 | 3500 | 4000 | 4400 | 3900 |
|  |  | 2 | 3200 | 3100 | 4100 | 2900 |
|  |  | 3 | 3700 | 3100 | 4400 | 4700 |
| 坚果及籽类制品 | 空白阴性对照 | 1 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  |  | 2 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  |  | 3 | ＜10 | / | ＜10 | / |
|  | 低浓度 | 1 | 160 | 120 | 110 | 100 |
|  |  | 2 | 90 | 70 | 55 | 60 |
|  |  | 3 | 80 | 80 | 80 | 90 |
|  | 中浓度 | 1 | 400 | 410 | 420 | 440 |
|  |  | 2 | 320 | 320 | 360 | 380 |
|  |  | 3 | 250 | 200 | 500 | 350 |
|  | 高浓度 | 1 | 4100 | 4000 | 4900 | 4700 |
|  |  | 2 | 3000 | 3600 | 3800 | 4400 |
|  |  | 3 | 3100 | 3300 | 4000 | 3600 |
| 饮料 | 空白阴性对照 | 1 | ＜1 | / | ＜1 | / |
|  |  | 2 | ＜1 | / | ＜1 | / |
|  |  | 3 | ＜1 | / | ＜1 | / |
|  | 低浓度 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 2 | 7 | 8 | 8 | 10 |
|  |  | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 |

注：饮料基质测试结果单位为CFU/100mL。

表9准确度验证分析数据

图4-1乳制品                                  图4-2 粮食制品

图4-3坚果及籽类制品

图4 各食品类型团标方法准确度概况

本次实验室间验证共收到3家实验室提供的共计90个测试结果数据，根据ISO 16140-2:2016对数据进行统计分析，乳制品、粮食制品、坚果及籽类制品在低、中、高三个不同污染水平的准确度上均符合实验室间验证要求；饮料制品在低浓度污染水平采用膜过滤的方法，其准确度也符合ISO 16140-2:2016中对实验室间验证的结果要求。

3.4 企业应用测试

为更好测试方法的普适性，本次团体验证方法验证增加了参与单位企业内部样品基质的应用测试，包括生产原料和成品。

应用测试基质包括：发酵乳、乳饮料、蜂蜜、电解质水、茶饮料、气泡水、碳酸饮料、玉米淀粉、蛋白粉、方便面及其原料等。

菌株的选择以企业实际检测过程中分离出的菌株为主，辅助标准菌株加标。

用户实验室共测试了100多个样品，不论是成品还是具有挑战性的原料，MicroFast霉菌酵母菌测试片法与GB4789.15-2016在结果分析上，所有验证的食品样品的结果差值均小于0.5对数单位，两个方法具有很好一致性。

# 四、与国际、国外对比情况

本标准制定过程非等效采用同类国际、国外标准。《食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法》团体标准的制定填补了该类方法的标准空白。

# 五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准完全保持一致。

本标准的技术要求不低于GB强制性标准相关技术要求。

# 六、重大意见分歧的处理经过和依据

标准制定过程中未发生重大分歧意见。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布予以实施。本标准发布实施后可为食品生产企业、第三方检测机构和食品安全监管等提供检测依据。

# 八、废止现行相关标准的建议

无

# 九、其他应予说明的事项

无

《食品中霉菌和酵母快速检测-测试片法》标准起草工作组

2025年5 月 8日