顶击式振筛机校准规范

试验报告

北海市公共检验检测中心

2025年6月

顶击式振筛机校准规范

试验报告

# 1. 试验目的

在校准规范中规定的条件下，按规定的校准项目和方法对顶击式振筛机的计量性能和通用技术要求进行检测，通过对试验数据的分析计算，验证规程中相关技术参数的合理性。

# 2. 试验项目

试验项目包括：横向摇动速率、垂直振动速率、回转半径、振幅误差、摇振时间误差等。

# 3. 试验条件及环境要求

温 度：30 ℃

湿 度：74 %RH

4. 试验地点

北海市海城区龙潭路上村北海市祥泰建设工程质量检测有限公司。

# 5. 试验设备

试验用计量标准器及主要技术指标见表1

表1   试验用设备一览表

| 标准器名称 | 型号规格 | 测量范围 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 水泥软练测量仪 | SZC-IV-JZ-10 | （60～900）r/m | 0.5级 |
| # 百分表 | 0-30mm | 0～30mm | ±0.03mm |

# 6. 试验数据

选择1台典型的计量器具进行试验数据验证。

计量器具名称：    震击式标准振筛机

试验依据：JJF（桂）XXX——2025《顶击式振筛机校准规范》（征求意见稿）。

## 6.1试验对象（震击式标准振筛机）

计量器具型号：   ZBSX-92A   编号：         28249

制造厂：绍兴市上虞鼎鑫测试仪器厂

验证地点：北海市祥泰建设工程质量检测有限公司     试验结果见表2：

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 平均值 |  |
| # 横向摇动速率 | 229 | 231 |  | 226 |  | 229 | U=1.4次/min |
| 垂直振动速率 | 157 | 153 |  | 155 |  | 155 | U=1.6次/min |
| # 回转半径 | 次 数 | 1 |  | 2 | 3 | 回转半径 | U =0.056 mm |
|  | 最大值 | 13.31 |  | 13.36 | 13.35 | 12.1 |  |
|  | 最小值 | 1.21 |  | 1.20 | 1.25 |  |  |
| # 振幅误差 | 次 数 | 1 |  | 2 | 3 | 振 幅 | U =0.082 mm |
|  | 最大值 | 3.54 |  | 3.53 | 3.52 | 2.02 |  |
|  | 最小值 | 1.52 |  | 1.51 | 1.50 |  |  |
|  | 振幅误差:2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 摇振时间误差 （时间设定为1min) | 遥振时间实测值 |  |  |  |  | 遥振时间 平均值 | U =0.3s |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 61s | 62s | 61s |  |  | 61s |  |
|  | 遥振时间误差：1s |  |  |  |  |  |  |

表2   试验数据

结论：满足规程规定的计量性能和通用技术要求

# 7. 试验结果综述

验证性试验结果表明：依据该规范规定的校准条件和方法对顶击式振筛机进行校准，得到的统计数据满足计量性能要求，规范规定的校准条件和方法具备可操作性，设定的技术指标合理有效。与相关标准比较，本规范更加细致完善，完全适用于对顶击式振筛机的计量校准。