土工布厚度测定仪校准规范

试验报告

北海市公共检验检测中心

2025年6月

土工布厚度测定仪校准规范

试验报告

# 1. 试验目的

在校准规范中规定的条件下，按规定的校准项目和方法对土工布厚度测定仪的计量性能和通用技术要求进行检测，通过对试验数据的分析计算，验证规程中相关技术参数的合理性。

# 2. 试验项目

试验项目包括：压脚直径或面积、输出压力、指示器示值等。

# 3. 试验条件及环境要求

温 度：29 ℃

湿 度：74 %RH

4. 试验地点

# 北海市海城区龙潭路上村北海市祥泰建设工程质量检测有限公司。

# 5. 试验设备

试验用计量标准器及主要技术指标见表1

表1   试验用设备一览表

| 标准器名称 | 测量范围 | 型号规格 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准测力仪 | （5～100）N （50～500）N | YLN-500N | 0.3级 |
| 量 块 | （1～65）mm | GL-65 | 4等 |

# 6. 试验数据

选择几台典型的计量器具进行试验数据验证。

计量器具名称：   土工布厚度仪

试验依据：JJF（桂）XXX——2025《土工布厚度测定仪规范》（征求意见稿）。

## 6.1试验对象（土工布厚度仪）

计量器具型号：    TSY-19   编号：      无

制造厂：    天津市美特斯试验机厂

验证地点：北海市祥泰建设工程质量检测有限公司     试验结果见表2：

表2   试验数据

| 校准项目 | 校准数据 |  |  |  | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杠杆式压力 （2kPa） | 1 | 2 | 3 | 平均值 | U=2.6kPa |
|  | 2.12 | 2.13 | 2.11 | 2.12 |  |
| 杠杆式压力 （20kPa） | 1 | 2 | 3 | 平均值 | U=0.22kPa |
|  | 22.3 | 23.4 | 21.6 | 22.4 |  |
| 杠杆式压力 （200kPa） | 1 | 2 | 3 | 平均值 | U=2.4 kPa |
|  | 216.7 | 210.3 | 214.9 | 214.0 |  |
| 指示器示值mm | 1 | 2 | 3 | 平均值 | U=0.006 |
| 2mm | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |
| 4mm | 4.01 | 4.01 | 4.00 | 4.01 |  |
| 5mm | 5.01 | 5.01 | 5.00 | 5.01 |  |

结论：满足规程规定的计量性能和通用技术要求

# 7. 试验结果综述

验证性试验结果表明：依据该规范规定的校准条件和方法对容积升进行校准，得到的统计数据满足计量性能要求，规范规定的校准条件和方法具备可操作性，设定的技术指标合理有效。与相关标准比较，本规范更加细致完善，完全适用于对容积升的计量校准。