编制说明

- 工作简况

- 任务来源

- 单人无菌病室主要用于医疗领域（如血液科、烧伤科、移植病房、重症监护（ICU）、免疫缺陷患者隔离等），为免疫力低下的患者，如白血病患者、器官移植患者等，提供无菌、无尘的环境，降低感染风险，能减轻患者的痛苦，提高治疗效果。关于单人无菌病室的管理，目前无国家标准和行业标准，为降低患者感染发生率，减少患者的住院时间和经济负担，提升患者生存质量，确保患者治疗安全，符合《医疗机构消毒技术规范》《洁净手术部建筑技术规范》等国家标准及行业促进会要求，计划制定团体标准。

- 本标准从单人无菌病室的适用范围、作用、设备设施要求以及使用、维护标准（使用说明、设备维护和保养）等入手，结合临床实际使用情况，充分调研，并针对设备的有效正常使用及维护，制定了规范操作流程，建立了单人无菌病室管理制度，明确各级人员的管理职责，通过遵循统一标准，有效减少感染发生率。

- 该标准由陆军军医大学第二附属医院、重庆蓝缕医疗科技有限公司、中关村国际医药检验认证科技有限公司等单位共同起草。

- 本文件主要起草人：兰大华、张曦、朱晓娟、苏裕心。

- 2.主要工作过程

- 根据任务要求，项目组即刻组织专项工作会议，分解相关工作，责任到人，按照时间进度，按时优质的完成既定任务。

2024年12月正式成立起草工作组，并设立专项资金，专职开展团体标准制修订工作，收集并整理了国内外各类产品资料的采购、翻译与研读。

2025年1月-2月调研搜集各类国内外标准及产品资料，组织专人进行文本翻译，正式进入起草准备阶段。

期间充分调研了国内外同类设备与产品，国内产品以洁森单人无菌病室为模型并针对国内产品的结构、设备设施要求以及使用、维护标准等行业标准进行了专项研究。

2025年3月完成各类素材整理正式进入标准编写阶段，召开多次线上研讨会，对适用范围进行了讨论确认，针对技术要求与相对应的技术管理规范进行探讨与确定，最终经反复验证逐步形成统一意见，完成标准草案、项目建议书和编制说明。

2025年5月21日，通过标准立项评审。

2025年5月-7月，项目组针对立项评审会专家意见进行汇总修改，形成征求意见稿提交。

3.产品专题研究与说明

单人无菌病室是一种通过以高效空气过滤等灭菌系统形成单向层流无菌洁净空气的设备，它并非一种新型设备，而是基于空气净化灭菌技术，为医疗机构提供了一种有效控制感染的手段。目前单人无菌病室产品层出不穷，很多不专业的厂家和患者家属，用普通的空气净化器或空气消毒机、洁净工作台、洁净屏、层流罩加围挡来替代单人无菌病室，这些产品要求性能标准并不符合用于免疫缺陷等易感染患者，不能满足患者使用需求，产品真实技术参数缺乏专业性和缺乏市场准入的监管，容易增加感染风险、导致严重的感染后果。

单人无菌病室使用及管理规范研发目标是制定单人无菌病室设备要求、性能及安全标准，统一技术参数（如洁净度、灭菌率、出风口尺寸、高效的满布比、风速、沉降菌、噪音、遥控阅读灯照度、人体感应开关紫外线杀菌灯平均辐射照度、收费、日常维护保养检测、耗材更换及成本等）、测试方法及操作规范，提升设备兼容性和市场准入门槛。制定单人无菌病室国家标准，是推动医疗设备国产化、提升院内感染防控能力、助力“健康中国”战略的重要举措。通过借鉴国际先进经验、结合本土需求创新，该标准将为行业提供技术标杆，促进产业升级、贸易便利化及社会治理现代化。

- 标准编制原则和确定标准主要内容及其论据

- 编制标准原则

1.1积极采用国际标准和国外先进标准；

1.2规范国内单人无菌病室的性能及安全标准，统一技术参数与使用、维护标准。

1.3促进国内同行业技术进步，提高产品质量。

2.主要内容

2.1标准中范围的确定：

- 本标准适用于恶性血液系统疾病大剂量化疗后骨髓抑制、烧伤科、移植病房、重症监护（ICU）、免疫缺陷隔离等使用单人无菌病室的各级各类医疗机构。

2.2术语和定义内容的确定：

定义了“单人无菌病室”、“保护性隔离”、“中水平消毒”、“紫外线消毒”、“空气过滤器”等术语与定义。

- 2.3技术要求内容的确定

- 项目组通过调研，起草制定了单人无菌病室设备要求、性能及安全标准，统一技术参数（如洁净度、灭菌率、出风口尺寸、高效的满布比、风速、沉降菌、噪音、遥控阅读灯照度、人体感应开关紫外线杀菌灯平均辐射照度、收费、日常维护保养检测、耗材更换及成本等）、测试方法及操作规范。

- 主要测试（或验证）情况分析

- 所有技术条款的确认均建立在合理科学的试验条件下测试完成并一一确认。

- 1. 物理参数验证

- 物理参数是确保无菌病室环境稳定的基础，主要包括空气洁净度、压差、温湿度、照度及噪声等方面。

- 空气洁净度 (悬浮粒子)： 测试粒径≥0.5μm和≥5μm的粒子。100级标准：≥0.5μm的粒子数 ≤ 3.5个/升，≥5μm的粒子数为0。 使用尘埃粒子计数器 ，依据 GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》进行。测试应在空态、静态、动态等多种状态下进行。

- 压差： 洁净区与非洁净区之间、不同洁净级别区域的压差应大于5Pa，洁净室与室外大气的静压差应大于10Pa。使用微压差计算，维持正压是防止低级区污染源进入高级区的关键。

- 温湿度：温度一般控制在18~26℃，相对湿度控制在45%~65%。 使用温湿度计测量， 恒温恒湿对于人员舒适度、抑制细菌繁殖以及某些仪器设备的稳定运行很重要。

- 照度： 操作区域光照度应均匀，不低于300lx（有些标准建议300-800lx）。使用照度计测量，足够且均匀的照明是进行精细无菌操作的必要条件。

- 噪声： 工作噪音应不大于65dB(A)。 使用声级计测量，为患者提供安静的休养环境，也为医护人员创造良好的工作条件。

- 气流流型与风速：对于单向流装置（如层流罩），需检测其送风断面风速均匀性及风速值（例如要求≥0.35m/s）。使用风速仪、烟发生器等测量，确保气流能有效排除污染物，保护关键区域。

- 2. 微生物指标验证

- 微生物指标是直接评价无菌环境有效性的核心，主要包括沉降菌和浮游菌的检测。

- 沉降菌： 以无菌方式将3个营养琼脂平板（直径9cm）置于操作区左、中、右位置，暴露30分钟，盖好后在36℃±1℃（或32.5℃±2.5℃）培养48小时。3个平板上生长的菌落数平均不超过1个。

- 浮游菌： 使用浮游菌采样器（如狭缝式或离心式），按仪器要求操作。采样后培养皿在36℃±1℃（或32.5℃±2.5℃）培养48小时。结果判断：浮游菌落数平均不得超过5个/m³。采样器需定期校验。

- 操作流程验证

- 验证在模拟实际工作状态下，人员操作是否会对环境造成不可接受的影响，或环境是否能保障操作的无菌性。

- 模拟操作测试：由专业人员按照制定的标准操作规程（SOP）（如更衣、物品传递、医疗操作、清洁消毒等）在病室内进行模拟操作。操作完成后，按上述方法进行沉降菌和浮游菌检测，结果仍应符合标准。此测试可验证SOP的有效性和人员培训的充分性。

- 人员更衣确认：确认医护人员无菌服穿戴程序的正确性。可通过表面微生物采样（接触碟或棉拭子法）对穿戴无菌服后的关键部位（如胸部、前臂、手套指尖等）进行取样检测，以确认更衣程序能有效控制人体脱落微生物对环境的污染。

- 4. 设备与设施效能验证

- 高效过滤系统完整性测试：通常采用PAO（聚α烯烃）发尘与光度计扫描检测的方法，确保高效过滤器本身无缺陷、安装无泄漏。这是保证送风洁净度的根本。

- 紫外线杀菌灯效能验证：定期检查紫外线灯的辐射强度。通常要求距灯管1米处强度不得低于70μW/cm²，或操作面上达到40μW/cm²。强度不足时应及时更换。同时需记录累计使用时间，定期更换灯管。

- 自净时间验证：测试在模拟污染后，病室内空气洁净度（悬浮粒子数）恢复到规定水平所需的时间。这可以评估空气净化系统的恢复能力。

- 5. 安全性与应急处理验证

- 电气安全验证：对病室内的所有电气设备（照明、风机、紫外线灯、插座等）进行安全检测，包括绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流等，确保患者和医护人员安全。

- 应急电源切换测试：验证在主电源断电情况下，应急备用电源（如UPS）能否及时启用，保障送风系统、关键生命支持设备（若有无菌病室涉及）等的持续运行，防止因压差丧失和环境恶化导致感染风险。

- 应急处理程序验证：通过模拟演练，验证如高效过滤器严重泄漏、正压丧失、火灾等紧急情况下的处理程序的有效性。

- 6. 文档与质量保证体系

- 文件记录与可追溯性：所有验证、监测、维护活动都应有清晰、完整、可追溯的记录。例如，悬浮粒子、沉降菌、浮游菌的检测数据；高效过滤器、紫外线灯管的更换记录；设备维护保养记录；清洁消毒记录等。这些记录应定期归档保存，并用于趋势分析。

- 定期再验证与趋势分析：应定期（如每季度、半年、每年）或当设施发生重大改变时，对无菌病室的洁净度进行再验证。并对长期的环境监测数据进行趋势分析，评估环境质量的稳定状况及变化趋势，以便提前采取预警和纠正措施，设定合理的警戒限和行动限。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利问题。

- 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

- 5.1 试点阶段（1-3个月）

- 选取2-3家医院试点，收集反馈意见。

- 5.2 全面推广（4-6个月）

- 建立全国标准化操作流程、培训考核标准、管理体系。

- 5.3质量监控

- 5.3.1每月随机抽检20%设备，关键指标（风速、菌落数、荧光灯照度等）合格率需≥98%。

- 5.3.2查看有无层流床维护记录、质量检查记录本及质控措施。

- 5.4持续改进

- 5.4.1 建立《层流床日常使用维护记录》 、《层流床管理制度》 、《层流床质控监测记录本》 、《层流床应急预案》 、《层流床标准操作考核标准》等，每年度修订标准。

- 5.4.2 建立不良事件报告登记本，24小时内响应。

- 六、与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系

- 国内已有部分企业（徐州洁森、北京永洁康、沧州净健、北京卫护、天津康联等）具备技术积累，可依托产学研合作实现标准制定。

- 国际标准（如ISO 14644）和国外先进经验可提供技术参考

2.1国际标准现状

ISO 14644：洁净室及相关受控环境的国际标准，涵盖空气洁净度分级、测试方法等，可作为单人无菌室洁净度设计的参考。

IEC 60601系列：医疗电气设备安全通用标准，涉及单人无菌室的电气安全和电磁兼容性要求。

2.2 与国内现行法律法规及标准的关系

2.2.1法律法规衔接

《医疗器械监督管理条例》: 单人无菌室作为二类医疗器械，需符合注册审批要求，标准制定将强化产品安全性和有效性审查依据。

《医院感染管理办法》: 标准通过规范单人无菌室性能，助力医院感染控制合规,符合消毒产品管理要求、要符合消毒产品备案要求。

2.2.2与现有标准协调

2.2.2.1国家标准：

GB 50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》中定义的洁净度范围。

GB 15982《医院消毒卫生标准》：单人无菌室洁净度需符合该标准对手术室空气菌落数的要求。

GB 9706.1《医用电气设备安全通用要求》，电气安全条款需保持一致。

GB-T 6165-2021《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》检验高效过滤器完整性。

2.2.2.2行业标准：

YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》

YY 0637《医用洁净工作台》 ：可参考其结构设计及测试方法，但需区分单人无菌室与洁净工作台的功能差异（如患者躺卧需求）。

2.2.3标准体系完善

填补现有标准在单人无菌室产品性能、设备维护和保养、质量检测等方面的空白。

与《医用空气净化器》等关联标准协同，构建医疗洁净设备标准体系。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议作为团体标准发布实施。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

贯彻标准的推广和应用，推进标准的贯彻执行力度。建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应于说明的事项

2025年5月21日全票通过技术审查会，5位专家意见为修改后同意。2025年9月12日，按照技术审查会专家意见修改完成并提交报批稿。