ICS XX.XXX.XX

CCS X XX

团体标准

T/XXXX XXXX—2025

中药保健防护口罩

Traditional Chinese medicine health protection mask

（征求意见）

202X- XX- XX发布

202X - XX- XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会   发布

目    次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品组成	1

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	5

8 标志、包装、运输和贮存	5

9 保质期	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：××××。

本文件主要起草人：××××。

中药保健防护口罩

  - 范围

本文件规定了中药保健防护口罩的产品组成、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于以符合《中华人民共和国药典》（2025版）规定的中药材为主要原料，经炮制、粉碎等工艺制成中药膏芯，与以纺织材料为主要材质制成的口罩主体复合，具有保健防护功能的口罩。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 4745  纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 15979  一次性使用卫生用品卫生要求

GB 19083—2023  医用防护口罩

YY 0469  医用外科口罩

YY/T 0691  传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法（固定体积、水平喷射）

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 1857  润肤膏霜

FZ/T 64005  卫生用薄型非织造布

《化妆品安全技术规范》 2015版

《定量包装商品计量监督管理办法》 2023版

《中华人民共和国药典》 2025版

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 保健膏芯  health care ointment core

对健康有促进和保健功能的中药制品。

    - 过滤效率  filtration efficiency

在规定检测条件下,口罩滤除颗粒物的百分比。

[来源：GB 19083—2023，3.1]

    - 呼吸阻力  respiratory resistance

在呼吸过程中，气体进出肺部时所遇到的阻力。

    - 表面抗湿性  surface moisture resistance

又称拒水性。织物抵抗因雨水等使表面润湿或沾水的特性。

  - 产品组成

口罩带

口罩带应采用弹性材料或可调节设计, 便于佩戴和摘除, 能将口罩牢固地固定在脸上。

鼻夹

口罩上应配有鼻夹，并具有可调节性。鼻夹由长度不小于6.5 cm，可弯折的可塑性材料制成。

呼气阀

可配有1个或2个呼气阀，呼气阀阀体、阀片应采用无毒、无刺激性的食品级材料，材质需符合GB 4806.7的要求。

纺织面料

口罩原材料不应使用再生料,含高毒性、致癌性或潜在致癌性物质以及已知的可导致皮肤刺激或其他不良反应的材料，无纺布应符合FZ/T 64005的规定。

保健膏芯

保健膏芯的原料应符合《中华人民共和国药典》2025版的规定，根据材料配伍不同，应具有对应的保健作用。

由辛夷、川贝母、鹅不食草、细辛、防风、薄荷、苍耳子、黄连、川芎、独活、薄荷脑、蜂蜜为原料制成的膏芯，具有散风寒、通鼻窍的保健作用。

由青蒿、川贝母、黄芩、广藿香、柴胡、鱼腥草、栀子、甘草、金银花、蜂蜜为原料制成的膏芯，具有疏松散热、清肺止咳的保健作用。

由桔梗、川贝母、甘草、连翘、荆芥、杏仁、黄芩、法半夏、川贝、夏枯草、大青盐、蜂蜜为原料制成的膏芯，具有清肺化痰、止咳平喘的保健作用。

  - 技术要求

外观要求

      - 口罩的外观应符合下列规定：

形状完好，表面不应有破损、油污斑渍、变形及其他明显的缺陷；

形状应规整，罩体展开后呈对称结构（左右偏差≤2 mm），无明显扭曲、褶皱；

热熔部位均匀一致，无开裂、分层；

不应存在可触及的锐利角和锐利边缘，不对佩戴者构成伤害。

      - 保健膏芯的外观应符合下列规定：

具有产品本身的色泽；

具有中药的混合气味，不应有刺鼻、腐臭等不良气味；

无正常视力可见外来杂质；

组织形态呈固体膏状。

理化指标

      - 口罩理化指标应符合表1的规定。

口罩理化指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 合成血液穿透 | 口罩内侧不应出现渗透 |
| 过滤效率(1级) | ≥95% |
| 通气阻力 | ≤343.2 Pa |
| 气密性（泄漏气流量） | ≤30 mL/min，若设置了2个呼气阀,则每个呼气阀的泄漏气流量≤15 mL/min |

表1  口罩理化指标（续）

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 易燃性 |  | 所用材料不应具有易燃性，续燃时间不应超过5 s |
| 表面抗湿性（沾水等级） |  | ≥4级 |
| 生物相容性 | 皮肤刺激性 | 原发刺激记分≤0.4 |
|  | 细胞毒性 | 细胞相对增殖率(存活率)≥70% |
|  | 迟发型超敏反应 | 迟发型超敏反应≤1级 |

      - 保健膏芯的理化指标应符合表2的规定。

保健膏芯理化指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| pH值 | 6.0～8.0 |
| 耐热 | (40±1)℃保持24 h，恢复至室温后与试验前无明显差异 |
| 耐寒 | -5℃～-10℃保持24 h，恢复至室温后与试验前无明显差异 |
| 汞(以Hg计)/(mg/kg) ≤ | 1 |
| 砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 2 |
| 镉(以Cd计)/(mg/kg) ≤ | 5 |
| 铅(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 10 |

微生物指标

      - 口罩的微生物指标应符合表3的规定。

微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌菌落总数，CFU/g ≤ | 200 |
| 大肠菌群 | 不得检出 |
| 铜绿假单胞菌 | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
| 溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 真菌菌落总数，CFU/g ≤ | 100 |

      - 保健膏芯的微生物指标应符合表4的规定。

保健膏芯的微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/(CFU/g) ≤ | 500 |
| 耐热大肠菌群/g | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌/g | 不得检出 |
| 铜绿假单胞菌/g | 不得检出 |
| 霉菌和酵母菌总数(CFU/g) ≤ | 50 |

结构与尺寸

口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌，与设计尺寸的允许偏差为±5%。

净含量

保健膏芯一般为0.7 g/片、0.8 g/片、1.2g /片、1.3 g/片，也可根据市场需求确定产品规格。允许短缺量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》2023版的有关规定。

  - 试验方法

外观

随机抽取5个口罩和保健膏芯，在自然光线下，目测检查口罩的表面，是否形态完好、整洁干净，热熔部位是否有开裂分层现象；用手触摸的方法检查可触及的锐利角和锐利边缘；揭去保健膏芯的外膜，观察其形态、色泽、有无杂质，嗅其气味。

理化指标

      - 合成血液穿透：按YY/T 0691或GB 19083—2023中5.9的规定检验。

      - 过滤效率：按GB 19083—2023中5.5的规定检验。

      - 通气阻力：按GB 19083—2023中5.6的规定检验。

      - 气密性检验可按照下列步骤进行：

将带呼气阀的口罩佩戴在标准头模上，连接阻力测试传感器；​

分别设定吸气、呼气气流速率为30 L/min，记录稳定状态下的阻力值（各测3次，取平均值）；​

计算双向阻力差（最大值-最小值），符合5.2.1中气密性的要求。

      - 易燃性：按GB 19083—2023中5.12的规定检验。

      - 表面抗湿性：按GB/T 4745的规定检验。

      - 生物相容性：按GB 19083—2023的规定检验。

      - pH值：按《化妆品安全技术规范》2015版的规定检验。

      - 耐热：按QB/T 1857的规定检验。

      - 耐寒：按QB/T 1857的规定检验。

      - 汞：按《化妆品安全技术规范》2015版的规定检验。

      - 砷：按《化妆品安全技术规范》2015版的规定检验。

      - 镉：按《化妆品安全技术规范》2015版的规定检验。

      - 铅：按《化妆品安全技术规范》2015版的规定检验。

微生物指标

      - 口罩的菌落总数：按GB 15979的规定检验。

      - 口罩的大肠菌群：按GB 15979的规定检验。

      - 口罩的铜绿假单胞菌：按GB 15979的规定检验。

      - 口罩的金黄色葡萄球菌：按GB 15979的规定检验。

      - 口罩的溶血性链球菌：按GB 15979的规定检验。

      - 口罩的真菌菌落总数：按GB 15979的规定检验。

      - 保健膏芯的菌落总数：按《化妆品安全技术规范》2015版规定检验。

      - 保健膏芯的大肠菌群：按《化妆品安全技术规范》2015版规定检验。

      - 保健膏芯的金黄色葡萄球菌：按《化妆品安全技术规范》2015版规定检验。

      - 保健膏芯的铜绿假单胞菌：按《化妆品安全技术规范》2015版规定检验。

      - 保健膏芯的霉菌和酵母菌总数：按《化妆品安全技术规范》2015版规定检验。

结构与尺寸

按YY 0469的规定进行检验。

净含量

按JJF 1070的规定的方法进行检验。

  - 检验规则

入库

生产用的原辅料、包装材料在入库前应经质检部门按规定进行检查验收，合格后方可入库。

组批

同一批原料、同一规格、相同工艺条件生产的产品为同一检验批次。

抽样

从每批产品中随机抽取样本，外观检验抽取50片，理化指标、结构与尺寸、净含量各抽取10片，微生物指标测定抽取20片（无菌操作取样）。

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

      - 产品出厂前，由质量检验部门按本文件的规定逐批进行检验，经签发合格证后方可出厂。

      - 出厂检验项目包括口罩的外观、产品组成和微生物指标；保健膏芯的外观、净含量。

型式检验

型式检验为本文件中全部检验项目，一般情况下每年进行一次，有下列情况之一时，也应进行型式检验：

新产品试制鉴定或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产时，如原料、结构、生产工艺有较大改变可能影响到产品的质量时；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

产品停产6个月以上重新恢复生产时；

国家质量监督机构提出型式检验要求时。

检验规则

产品经检验，检验结果符合本文件要求的，则判定为该批产品合格。如有一项或一项以上指标不符合本文件要求的，允许从同批产品中加倍复检，复检结果还有不合格项，则判定该批产品为不合格品。

  - 标志、包装、运输和贮存

标志

      - 每个包装单元应有检验合格证，明显部位应附有清晰可辨识的标识。如果包装是透明的，可以透过包装看到标志，应至少包含下列内容：

产品名称、型号；

生产企业或供货商的名称；

执行标准号；

滤料级别或相应说明；

“使用前请参见使用说明”的文字或符号；

贮存条件及有效期；

一次性使用产品应标明“一次性使用”或相当字样；

本品为保健用品,不能代替药品和医疗器械等警示语。

      - 包装箱上至少应有以下内容或标志：

生产企业或供货商名称和地址;

产品名称、型号；

执行标准号；

产品注册号；

规格数量；

生产日期或批号；

防晒、怕湿等字样和标志,标志应符合GB/T 191的规定；

贮存条件及有效期。

      - 使用说明至少应使用中文,并应至少给出下列内容：

用途和使用限制；

产品颜色代码的意义(如适用)；

使用前需进行的检查；

使用方法；

贮存条件；

所使用的符号和(或)图示的含义（如适用）；

应给出可能会出现的问题及注意事项；

有关口罩使用时间的建议；

执行标准号；

产品注册号。

包装

      - 口罩和保健膏芯均采用独立密封包装，包装材料应具有良好的防潮、防尘、防破损性能，如聚乙烯薄膜袋等。每个最小包装内可放置1只或多只口罩（中药芯），多只包装时应保证产品之间不相互挤压、磨损。​

      - 外包装采用瓦楞纸箱，应符合GB/T 6543的规定。

运输

      - 运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染，运输过程中宜避免日晒、雨淋、受潮、高温、挤压和剧烈碰撞。​

      - 不应与有毒、有害、有腐蚀性、有异味的物品混装运输。搬运时应轻拿轻放，按照外包装图示标志正确堆放。

贮存

      - 产品应贮存在清洁、干燥、通风良好、无腐蚀性气体、远离火源和热源的仓库内，贮存温度应在-10℃～30℃之间，相对湿度不超过80%。​

      - 产品应存放于距离地面不低于10 cm、离墙壁不小于20 cm 的货架上，避免直接接触地面和墙壁，不同生产批号的产品应分开存放。

  - 保质期

在符合本文件要求和产品未开封的条件下，自生产之日起，产品的保质期为24个月。

参考文献

[1]  GB/T 32610-2016  日常防护型口罩技术规范