《中药保健防护口罩技术要求》

征求意见稿

团体标准编制说明

标准编制项目组

2025年9月10日

《中药保健防护口罩技术要求》征求意见稿

团体标准编制说明

一、工作简况

- 任务来源

随着公众健康意识的不断增强以及对传统中医药文化认可度的持续提升，中药保健防护口罩凭借其独特的天然成分与潜在防护保健功效，在健康防护领域的市场需求日益增长。然而，当前市场上的中药保健防护口罩产品质量参差不齐，缺乏统一规范的技术标准。部分产品中药成分标注模糊，功效宣称缺乏科学验证；生产工艺无统一标准，导致产品防护性能与保健效果难以保障；同时，针对中药保健防护口罩的检测评价体系尚未建立，消费者难以辨别产品优劣，市场乱象丛生。

为规范中药保健防护口罩行业发展，提升产品质量与安全性，秦皇岛泰治医疗科技有限公司于2025年8月正式向中国食品药品企业质量安全促进会提出《中药保健防护口罩技术要求》团体标准立项申请。本标准旨在系统整合中医药理论、现代防护技术及质量控制规范，明确中药保健防护口罩的原料要求、生产工艺、性能指标、检测方法与标识标签等技术内容，为产品研发生产、质量监管及市场流通提供科学依据，助力中医药健康产业规范化发展，为公众提供安全有效的中药保健防护产品，推动 “健康中国” 战略在防护领域的落地实施。

- 起草单位

秦皇岛泰治医疗科技有限公司、泰治生物制造（河北）有限公司、北京中康中医药医学研究院为标准主要起草单位。

秦皇岛泰治医疗科技有限公司自 2020 年成立以来，在医疗器械技术开发、生产与销售领域深耕，积累了丰富的行业经验，尤其在口罩相关产品的生产与技术创新方面成果显著；泰治生物制造（河北）有限公司于 2025 年成立，专注医药制造领域，其业务涵盖医用口罩生产以及中药提取物生产等，凭借先进的生产设备与严格的质量管控，在行业内崭露头角；北京中康中医药医学研究院自 2018 年成立，长期致力于医学研究与试验发展，在中医药领域研究成果丰硕，拥有深厚的专业知识储备与专业人才团队。

这三家单位作为《中药保健防护口罩技术要求》团体标准的主要起草单位，将凭借各自在医疗器械生产、医药制造以及中医药研究领域的丰富经验，充分发挥技术优势，为本标准的科学性、严谨性与实用性提供坚实保障 。

- 主要起草人

- 本次《中药保健防护口罩技术要求》团体标准由李华平、王静怡、张明远等多位专业人士共同起草。这些起草人长期从事医疗器械研发、中药成分研究、质量控制及标准制定等相关工作，具备深厚的专业背景与丰富的实践经验，将为标准的制定提供坚实的技术支撑与专业保障。

- 主要工作

- 资料收集与研究​

广泛收集国内外中药保健防护口罩相关的研究文献、法规标准和技术资料，涵盖中医药理论研究成果、口罩生产技术规范、中药成分功效验证报告及国际防护用品标准，为《中药保健防护口罩技术要求》标准的制定提供专业理论支撑与技术参考。​

- 调研与分析​

通过线上问卷及实地走访方式，面向全国各省市中药保健防护口罩生产企业、医疗器械检测机构、中医药研究单位及消费者代表开展需求调研，回收有效问卷，梳理出 “中药成分配比无统一标准”“产品防护与保健性能检测缺失”“生产工艺规范性不足” 三大核心问题，明确标准制定的重点方向。​

- 标准草案起草​

依据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》起草标准草案，明确中药保健防护口罩的术语定义、原料要求、生产工艺规范、防护与保健性能指标、检测方法、标识标签等核心内容，形成具有科学性、规范性和实操性的标准草案。​

- 立项报批材料准备​

整理完善标准立项申报材料，包括立项申请表、编制说明、标准草案、调研分析报告等相关文件，确保立项申报材料内容详实、格式规范，为标准立项审批奠定坚实基础，推动《中药保健防护口罩技术要求》团体标准顺利制定。

- 立项审查

- 2025年8月14日（周四）15:30～16:30，通过“腾讯会议”（会议ID：659-667-669）中国食品药品企业质量安全促进会组织召开立项审查会，邀请相关领域专家组成评审组，对标准项目的科学性、必要性、可操作性、技术内容和结构框架等进行全面评审。与会专家深入细致讨论，提出修改意见和建议，并集体商议及投票表决，一致同意该团体标准立项。随即报请促进会批准立项。

- 标准草案完善

- 根据立项审查会专家提出的意见和建议，起草工作组逐条研究、充分论证，对标准文本进行系统性修改完善。修改完成后，在起草单位内部组织召开专家论证会，邀请行业权威专家对修改后的标准文本进行二次审核，重点核查技术指标的合理性、文本表述的规范性以及修改内容的完整性。经过多轮研讨和修改完善，最终形成标准征求意见稿，并上报促进会审核并公开征求意见。

二、标准编制原则和确定标准主要内容及其论据

- 标准编制原则

- 科学性​

- 以中医药理论与现代防护技术研究成果为核心，参考《中华人民共和国药典》、国家药品监督管理局医疗器械相关规范及国际防护用品标准，对中药保健防护口罩的中药成分药理分析、原料质量把控、防护性能指标设定等内容进行科学论证，确保标准的专业性与严谨性。​

- 先进性​

- 融合中医药现代化提取工艺、纳米纤维材料等前沿技术，创新构建中药保健防护口罩的 “防护 + 保健” 双性能评价体系，首次将中药成分缓释技术、智能检测等创新要素纳入标准框架，对标国际先进防护用品标准理念，推动行业技术升级。​

- 实用性​

- 标准内容紧密结合中药保健防护口罩生产企业实际生产工艺与市场需求，原料选择考虑中药材资源可获得性与经济性，生产工艺规范贴合现有生产设备条件；配套详细的质量检测流程图、产品标签示例等实用工具，便于企业直接应用与操作。​

- 协调性​

- 与《医疗器械监督管理条例》《“健康中国 2030” 规划纲要》及中医药产业相关政策、防护用品国家标准等进行全方位衔接，确保中药保健防护口罩技术要求与国家卫生健康战略、行业技术规范协调一致，助力产业规范化发展。​

- 安全性​

- 严格把控中药保健防护口罩原料安全与生产过程风险，明确中药材农残、重金属限量标准；规范生产环境洁净度要求，针对过敏体质等特殊人群，制定严格的成分警示与使用指引，确保产品使用过程中的安全性和适应性。

- 标准主要内容

- 《中药保健防护口罩技术要求》团体标准的主要技术内容包括以下几个方面：

- 范围

- 规定了中药保健防护口罩的产品组成、技术要求、试验方法等内容，适用于以符合《中华人民共和国药典》（2025 版）的中药材制成中药粉剂，与以纺织材料为主要材质的口罩主体复合，且具有保健防护功能的口罩。

- 规范性引用文件

- 列出了多个必不可少的引用文件，包括 GB/T 191、GB 2626、GB 15979 等国家标准，YY 0469 等行业标准，以及《中华人民共和国药典》（2020 版）等法规文件。注日期的仅对应版本适用，不注日期的最新版本（含修改单）适用。

- 术语和定义

- 明确了保健膏芯、过滤效率、密合性、防护效果等适用于本文件的术语和定义，其中部分引用了其他标准。

- 产品组成

- 口罩带：采用弹性材料或可调节设计，便于佩戴摘除且能牢固固定。

- 鼻夹：配有可调节的鼻夹，由可弯折的可塑性材料制成，长度不小于 8.5cm。

- 呼吸阀：配有 2 个，其材料、外观等符合 GB 2626 规定。

- 纺织面料：不使用再生料及含高毒性等有害物质的材料，无异味，其他限制物质残留量符合要求。

- 保健膏芯：以辛夷、鹅不食草等为主要原料制成，原料符合《中华人民共和国药典》2020 版规定。

- 无纺布：符合 FZ/T 64005 规定。

- 技术要求

- 外观：口罩形状完好，无破损等缺陷及可触及的锐利角和边缘，不伤害佩戴者；保健膏芯有本身色泽和中药混合气味，无不良气味及可见外来杂质。

- 理化指标：口罩的合成血液穿透、密合性、过滤效率等需符合表 1 规定；保健膏芯的 pH 值、耐热耐寒性能、重金属含量等需符合表 2 规定。

- 微生物指标：口罩的细菌菌落总数等需符合表 3 规定；保健膏芯的菌落总数等需符合表 4 规定。

- 结构与尺寸：佩戴后能罩住口、鼻至下颌，与设计尺寸允许偏差为 ±5%。

- 净含量：保健膏芯有 0.7g / 片等规格，允许短缺量符合相关管理办法。

- 试验方法

- 外观：随机抽 5 个样品，在自然光下检查口罩表面，触摸检查锐利处；揭去保健膏芯外膜观察形态等，嗅气味。

- 理化指标：合成血液穿透、密合性等按对应标准检验；保健膏芯的 pH 值、耐热等按《化妆品安全技术规范》检验。

- 微生物指标：口罩的菌落总数等按 GB 15979 检验；保健膏芯的相关指标按《化妆品安全技术规范》检验。

- 结构与尺寸：按 YY 0469 检验。

- 净含量：按 JJF 1070 检验。

- 检验规则

- 入库：原辅料、包装材料入库前经质检部门检查验收合格方可入库。

- 组批：同一批原料、规格、工艺生产的为同一检验批次。

- 抽样：按 GB/T 2828.1 规定的一般检验水平 I，AQL 为 6.5 的一次正常抽样方案，具体抽样数量等见表 5。

- 检验分类：分出厂检验和型式检验。出厂检验项目包括口罩和保健膏芯的外观等；型式检验为全部项目，一般每年一次，特定情况也需进行。

- 判定规则：检验结果全部符合要求则合格，有不合格项允许加倍复检，复检仍有不合格则判为不合格，微生物指标不得复检。

- 标志、包装、运输和贮存

- 标志：每个包装单元有检验合格证和清晰标识，含产品名称等内容；包装箱有生产企业地址等内容及符合 GB/T 191 的标志；使用说明至少用中文，包含用途等内容。

- 包装：口罩和保健膏芯独立密封包装，材料有良好防护性能；外包装用符合 GB/T 6543 的瓦楞纸箱。

- 运输：运输工具清洁等，避免日晒等，不与有毒等物品混装，轻拿轻放按标志堆放。

- 贮存：存于清洁等仓库，温度 - 10℃~30℃，相对湿度不超 80%；存放于离地面、墙壁一定距离的货架，不同批号分开存放。

- 保质期

- 在符合文件要求且未开封条件下，自生产之日起保质期为 24 个月。

三、与现行法律法规及标准的符合性说明

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》规范起草，在中药原料选用、生产工艺要求、产品性能指标设定等方面，严格遵循《中华人民共和国中医药法》《医疗器械监督管理条例》《“健康中国2030”规划纲要》等现行法律法规要求。同时，与《医用防护口罩技术要求》（GB 19083）、《日常防护型口罩技术规范》（GB/T 32610）等国家标准，以及中药材质量相关标准紧密衔接，确保了《中药保健防护口罩技术要求》团体标准的科学性、合规性与实用性。

四、重大分歧意见的处理经过和依据

《中药保健防护口罩技术要求》团体标准编制时，由中医药科研团队、医疗器械制造企业、质量检测机构等多方专业力量组成的起草组，凭借扎实的专业功底与丰富的实践经验，保障编制工作稳步推进。编制全程，起草组通过多轮线上线下研讨、专家论证，充分结合国内外行业研究成果、生产实际与发展趋势，对标准各条款反复打磨。在原料选用、生产工艺规范、性能指标设定等关键环节，虽有不同见解，但经充分交流探讨，最终达成一致，确保标准科学可行，未出现重大分歧。

五、贯彻促进会标准的要求和措施建议

为确保《中药保健防护口罩技术要求》团体标准有效落地，从多维度制定贯彻实施策略。在宣传推广上，计划借助中医药学术交流、医疗器械展会、专业媒体及网络平台，全面解读标准核心价值与具体内容，提高行业与公众认知度；培训环节，将组织起草专家与行业技术精英，围绕原料把控、生产工艺、检测方法等开展专题培训，助力相关人员精准应用标准。​

在实施措施方面，成立专项工作组，负责标准宣传、培训、监督全流程工作，建立高效沟通机制，及时解决实施问题；搭建技术服务平台，整合专家资源，为企业提供原料、工艺、检测等技术支持，并设立反馈渠道，助力企业突破技术瓶颈，推动行业整体升级。六、其他应予说明的事项

目前暂无其他需特别说明事项。