ICS 65.020.20

CCS B 38

中国食品药品企业质量

安全促进会团体标准

T/FDSA  XXXXX—XXXX

医疗器械无菌检（化）验员能力要求

Ability requirements for sterile (chemical) inspectors of medical devices

（草稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会   发布

目  录

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 医疗器械无菌检（化）验员能力要求	1

3.2 学历与专业要求	1

3.3 从业经历要求	2

3.4 相关培训记录要求	2

3.5 职业能力要求	2

3.6 职业素养	2

3.7 岗位职责	2

4 检验规则	2

4.1 检验使用辅料要求	2

4.2 检验工作描述	3

4.3 质量要求	3

5 检测流程及操作SOP	3

5.1 初始污染菌检测	3

5.1.1初始污染菌（生物负载）检测方法	3

5.1.2采样方法	3

5.2 检测方法	3

5.2.1抽样方式	3

5.2.2细菌培养	4

5.2.3真菌培养	4

5.2.4计算公式	4

5.2.5抽样规则	4

5.2.6填写结果	4

5.3 初始污染菌的评价方法（重复回收法）	4

5.3.1取样方法	4

5.3.2实验室处理	5

5.3.3分别记录	5

5.3.4结果计算	5

5.3.5结果填写	5

5.4 灭菌后产品无菌检查的方法	5

5.4.1无菌检查的环境要求	5

5.4.2无菌检查方法适用性试验	5

5.4.3培养基及其制备	6

5.4.4灭菌效果检测方法	6

5.5 不合格情况处理	7

5.5.1初始污染菌检测	7

5.5.2产品无菌检查	7

5.5.3灭菌效果检查	7

附录A 能力评价机制	8

附录B 工作实践能力证明要求及说明	8

附录C 术语说明	8

参 考 文 献	9

前    言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会提出并归口。

本文件起草单位：瀚芯医疗科技（深圳）有限公司、北京融智飞天教育科技有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、北京康派特医疗器械有限公司、熠品（贵阳）质量科技有限公司、东莞市英硕医用包装科技有限公司、江西德天医药技术开发有限公司、上海鼎峰教育科技有限公司、

本文件主要起草人：谢琦宗、吴海明、李冠桦、赵冬强、陈红江、赵文彬、徐金星、李雨波、刘晓臣、陈红、阳玉桃、刘俊卿。

医疗器械无菌检（化）验员能力要求

范围

本标准规定了医疗器械无菌检（化）验员的评价对象、评价主体、评价指标、评价流程以及基本工作岗位管理的要求。

规定了无菌检验过程、试验器具使用、检验次序要求、数据统计、报告整理要求、环境测试要求等描述了相应的测试方法等。

本文件适用于医疗器械无菌检（化）验员能力要求的基本能力。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成对本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《医疗器械监督管理条例》

《医疗器械生产质量管理规范》

《医疗器械生产质量管理规范》《附录无菌医疗器械》、《附录植入性医疗器械》

《2025年版中国药典》

YY/T 0033《无菌医疗器具生产管理规范》

GB/T 16292“医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法”

GB/T 16293“医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法”

GB/T 16294“医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法”

GB 50591《洁净室施工及验收规范》

GB/T 27405“实验室质量控制规范食品微生物检测”

ISO11607-1“材料、消毒阻挡系统和包装系统的要求”

ASTM D3078“使用气泡发射测定软包装泄露的实验方法”

ASTM F2096“内压法检测粗大泄露”(气泡法)

ASTM F1886“目力检测医用包装密封完整性”

ASTM F1929“染色渗透液检测多孔医疗器械密封泄露的标准方法”

ISO 11737-1“医疗器械灭菌 微生物学方法 第1部分 产品上微生物群落的测定”

GB/T 6682“分析实验室用水规格和试验方法”

GB/T 16886.7“医疗器械生物学评价第7部分环氧乙烷灭菌残留量”

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 医疗器械无菌检（化）验员能力要求

评价医疗器械无菌检（化）验员能力的专业知识、技术技能、工作实践等事项的过程。

## 学历与专业要求

拥有大专或同等以上学历；微生物学、生物技术、药学、医疗器械检验等相关专业。

## 从业经历要求

具有1年以上无菌检验工作经验，初步掌握医疗器械无菌检验流程；

获得过全国/省级性相关生物制药行业赛事，获得决赛奖项的可直接评价。

## 相关培训记录要求

参加过医疗器械生产质量管理规范、参加过2025版本中国药典至少1次。

## 职业能力要求

熟悉医疗器械无菌检验法规及标准，如《中国药典》ISO11137、YY/T0033等，确保无菌检验合规；

熟悉所需的仪器设备，如生物安全柜、培养箱、试剂和耗材的标号，及设备操要求；

掌握抽检要求及SOP操作规程，能独立完成检验报告上报；

熟练按抽样计划对医疗器械成品、半成品及原材料进行无菌抽样，确保样品代表性和随机性；

熟练采用薄膜过滤法或直接接种法对样品进行处理，接种到适宜培养基中培养，观察培养基颜色、浑浊度及菌落生长情况精通审查供应商资质文件是否齐全有效，确保其符合法律法规和行业标准；

准确判断样品无菌性，记录检验过程中的各项数据；

记录检验数据，包括样品信息、检验环境、操作及观察结果，确保数据完整性和可追溯性；

根据检验数据撰写无菌检验报告，明确判断样品符合无菌要求，对不合格样品提出分析意见将报告提交上级审核，并按规定流程归档保存；

负责仪器设备的日常清洁、维护与校准，定期进行性能验证；

具备维护洁净室环境，参与清洁消毒工作，检查空气净化系统、传递窗等设施运行状态；

监控无菌检验环境（如洁净室），记录温湿度、尘埃粒子数、浮游菌等参数。

## 职业素养

遵纪守法，具有良好职业道德素质；

工作严谨细致、责任心强，坚守质量和合规的底线；

严格遵守检验操作规程和质量控制要求；

以质量为中心，确保检验正规、有效；

恪尽职守，自觉维护组织和行业信誉。

## 岗位职责

负责医疗器械产品的无菌检验，严格按照相关法规、标准及操作规程实施检验等工作；

负责微生物样本、工艺用水等的采集检验，确保产品的无菌能符合要求，为产品质量提供可靠保障等。

检验规则

## 检验使用辅料要求

原辅料应符合相关国行标的规定，具体是：

1.培养基符合中国药典要求；

2.仪器设备符合计量校准要求；

3.其他原辅料应符合相应国家、行业标准要求。

## 检验工作描述

1.对细菌、真菌进行培养，会使用培养基及基本的培养操作；

2.对产品进行无菌的检验，会检验方法，会操作检验仪器；

3.对检验中回收率/校正因子的计算确认、供试品计数方法适用性试验、对结果判读；

4.微生物实验室标准菌株管理、试验用菌株的传代、菌悬液的制备等；

5.《中国药典》、ISO11737-1 微生物转移技术与微生物计数要求；

6.《中国药典》无菌检查方法适用性试验、抑菌成分辨识与去除；

7.依据YY/T0033沉降菌、浮游菌等检测技术指标要求（按照级别要求测定）；

8.对洁净间及生物安全柜使用与检测要求；

9.培养基的验证、保存和制备、无菌性试验、灵敏度试验方法；

10.鲎试剂灵敏度复核试验、干扰试验及供试品细菌内毒素检查试验；

11.微生物屏障的评价方法（微生物屏障特性、与预期灭菌过程的适应性等）；

12.灭菌器设备性能的确认；比色分析法测定EO的残留；气相色谱法测定EO残留方法；

13.工艺用水的全性能检测及日常检测要求。

## 质量要求

1.检测方法独立操作；

2.对检测样品的观察及数据统计方法；

3.对EO残留量的测试及结果判断；

4.对分析仪器的确证；

5.对试验方法的SOP做好记录。

检测流程及操作SOP

## 初始污染菌检测

检测依据：ISO11737-1（GB/T19973.1）医疗器械的灭菌微生物学方法 第一部分：产品上微生物总数的测定。

### 初始污染菌（生物负载）检测方法

### 采样方法

抽取灭菌前包装封口后的样品，按照随机抽样的原则，抽取1支，覆盖不同生产区间该周期内生产的产品种类。

样品抽取出后应尽快检测，若不能立即检测，样品应储存于4℃的条件下不多于24小时，避免微生物增殖或失活。样品的储存时间不得超过24小时。

样品份额（SIP）：宜使用整个产品进行测定，否则样品份额应覆盖产品的所有材质或对灭菌过程最具挑战的部分。

## 检测方法

### 抽样方式

对样品份额（SIP）=1.0的整个产品，使用氯化钠蛋白胨缓冲液洗脱，采用均质袋、三角瓶或其他适当容器进行均质、振摇、超声洗脱或涡旋混合。

对样品份额（SIP）＜1.0的产品，按无菌操作原则剪成约1cm2的碎片，移入装有100ml或500ml（根据样品大小而定）氯化钠蛋白胨缓冲液且经灭菌后的三角瓶中，每瓶一份样品，将每个采样瓶震打80次混匀。产品洗脱方式见表1。

表1：产品类型举例及采集技术

| 产品类型 | 产品举例 | 采集技术 |
| --- | --- | --- |
| 液体 | 液体敷料、封堵剂 | 过滤/平板计数 |
| 不变形固体 | 部分植入物、输液器 | 超声或振摇，然后过滤/平板计数 |
| 纤维、泡沫或可变形 | 高分子软管类、无纺布防护用品 | 使用袋蠕动（均质）或振摇，然后过滤/平板计数 |
| 半固体或粉末 | 粉末敷料 | 使用涡旋混合或振摇，然后过滤/平板计数 |

### 细菌培养

取各样本的洗脱液进行检测。每一样本洗脱液接种3个平皿，每平皿接种10ml。当估计含菌量过高时（每平板生长菌数超过300个）应对洗脱液用PBS(磷酸缓冲盐溶液)作适当稀释再接种，为取得适宜菌落数，一般需接种2-3个不同稀释度（每吸取一个稀释度洗脱液换一支无菌吸管）。加入无菌胰酪大豆胨琼脂培养基（约15ml），冷却后倒置于30℃～35℃恒温箱培养48h，观察结果，计数。

### 真菌培养

加入无菌沙氏葡萄糖琼脂培养基（约15ml），冷却后倒置于20～25℃恒温箱培养5天外，其余均同5.2.2操作。

### 计算公式

细菌菌落数=3个平皿平均细菌菌落数×10×校正因子

真菌菌落数=3个平皿平均细菌菌落数×10×校正因子

每件样品初始污染菌= 细菌菌落数 + 真菌菌落数

### 抽样规则

正常情况每单元组产品每周抽样一次（可在净化区环境检测的同时抽样），新产品投产时，要进行高频率的抽样，抽样频率随着对产品初始污染菌的了解而递减至正常水平。

### 填写结果

结果填于《产品初始污染菌检测报告》中。根据历史的检测数据，做初始污染菌的趋势分析，设定过程控制极限。

## 初始污染菌的评价方法（重复回收法）

### 取样方法

5.3.1.1 在常规的控制制造程序中生产的合格产品，于包装后灭菌前取样。

5.3.1.2 采用随机抽样，样本量为每种产品10个。

### 实验室处理

5.3.2.1 以无菌操作将样品整体或剪碎移入100ml或500ml（根据产品的大小决定）的氯化钠蛋白胨缓冲液中，用均质、振摇、超声洗脱或涡旋混合。

5.3.2.2 无菌操作完全滤出洗脱液接种到装有培养基的平皿上；将该洗脱液以10ml/皿或100ml/皿移入无菌培养皿中。

5.3.2.3 将5.3.2.2中滤出的样品移入100ml/500ml无菌生理盐水中，重复以上操作。

5.3.2.4 依此将产品重复洗脱共5次，将洗脱液培养。

5.3.2.5 用适量无菌胰酪大豆胨琼脂培养基覆盖最后一次滤出的样品，冷却后倒置于30～35℃的培养箱培养48小时。

### 分别记录

分别记录每次洗脱液和最后一次琼脂覆盖的菌落数，求出每种产品的校正因子。

      - 结果计算

校正因子=100首次处理平均回收率

单个样品首次处理回收率(%)=单个样品第1次洗脱菌落数单个样品5次洗脱菌落总数

### 结果填写

检测结果填写于《去除微生物技术验证报告》及《去除微生物技术验证测试原始记录》中。

## 灭菌后产品无菌检查的方法

### 无菌检查的环境要求

无菌检查应在环境洁净度10000级（B级）和局部洁净度100级（A级）的单向流空气区域内进行。其全过程必须遵守无菌操作，防止微生物污染。

### 无菌检查方法适用性试验

按照《中华人民共和国药典》2025版第四部：1101无菌检查方法中的方法适用性试验。

5.4.2.1菌液制备：金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、生孢梭菌、白色念珠菌、黑曲霉同培养基灵敏度检查，大肠埃希菌的菌液制备同金黄色葡萄球菌。

5.4.2.2直接接种法：取符合直接接种法培养基用量要求的硫乙醇酸盐流体培养基6支，分别接种不大于100cfu的金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌/大肠埃希菌、生孢梭菌各2支；取符合直接接种法培养基用量要求的胰酪大豆胨液体培养基6支，分别接种不大于100cfu的枯草芽孢杆菌、白色念珠菌、黑曲霉各2支。其中1管接入每支培养基规定的供试品接种量，另1管作为对照，置规定的温度培养，培养时间不得超过5天。

5.4.2.3结果判定：与对照管比较，如含供试品的试管均生长良好，说明供试品在该检验条件下无抑菌作用或其抑菌作用可以忽略不计，可按此方法和条件进行无菌检查。如如含供试品的任何1支试管均生长微弱、缓慢或不生长，则说明供试品在该检验条件下有抑菌作用，应采用增加冲洗量、增加培养基的用量、使用中各剂或灭剂等方法，消除供试品的抑菌作用，并重新进行方法适用性试验。

### 培养基及其制备

5.4.3.1液体硫乙醇酸盐、胰酪大豆胨液体培养基（采用符合规定的脱水培养基）

5.4.3.2按照培养基的配制要求加入实验室分析用水，微温溶解后按10ml分装于试管内。随后采用高压蒸汽灭菌。灭菌后，将培养基在30~35℃的培养箱内放置14天，无菌生长为灭菌合格。合格的培养基放在约4℃的冰箱内保存，并防止污染。使用期限不得超过24小时。

5.4.3.4 抽样方法：灭菌后产品随机抽样，但尽量使抽样产品有代表性，每灭菌批抽取样品3pcs。

5.4.3.5 检查方法

采用直接接种法，供试品不含抑菌物质，在无菌操作条件下，把样品剪成2cm左右的小段，大件产品抽取样品的十分之一（如根据公司产品的大小等），直接放入到液体硫乙醇酸盐、胰酪大豆胨液体培养基中。如无法分离的整个产品，则整个投入到相应培养基中。

5.4.3.6 对照用菌液制备

供试品不含抑菌物质，采用的对照菌为金黄色葡萄球菌。置于30℃～35℃恒温恒湿培养箱中培养18～24小时，所得培养液用0.9％无菌氯化钠溶液稀释至10－6～10－7，制成每1ml含菌数小于100cfu的菌悬液，作为阳性对照液。

5.4.3.7 接种

将无菌操作剪取的产品分别加入到液体硫乙醇酸盐、胰酪大豆胨液体培养基中。

将对照液取1ml于液体硫乙醇酸盐培养基中。

5.4.3.8接种后的液体硫乙醇酸盐培养基置于30～35℃的培养箱内 14天。接种后的胰酪大豆胨液体培养基置于20～25℃的培养箱内14天。逐日观察记录

5.4.3.9 结果判定

5.4.3.9.1如液体硫乙醇酸盐培养基及胰酪大豆胨液体培养基均为澄清，或虽显昏浊但经证明并非有菌生长，判供试品符合无菌要求。如液体硫乙醇酸盐培养基及胰酪大豆胨液体培养基任何一管确证有菌生长，并证明生长的微生物为供试品所含有，判供试品不符合无菌要求。

5.4.2.9.2有下列条件之一的判定实验结果无效。

5.4.3.9.2.1对无菌检查相关设施的微生物监控数据表明其不附合规定；

5.4.3.9.2.2对无菌检查过程的回顾，发现有可能引起微生物污染的因素；

5.4.3.9.2.3阴性对照管有菌生长；

5.4.3.9.2.4供试品管中生长的微生物经鉴定后，确定微生物的生长是因无菌检查中使用的物品和/或无菌操作技术不当引起的。

5.4.3.9.3实验如经确认无效，应重试。重试时，重新取同量供试品，依法重试，如无菌生长判供试品符合无菌要求。如有菌生长判供试品不符合无菌要求。

5.4.3.10检测结果填于《无菌检验记录》中。

### 灭菌效果检测方法

5.4.4.1 灭菌操作人员每天将灭菌后的菌片收集整理后交于实验室工作人员。接收到菌片后应尽快安排检测，停留时间不宜超过24小时。

5.4.4.2菌片：以无菌操作移入无菌胰酪大豆胨液体培养基中，按照菌片标识序号做好标识后置于30-35℃的恒温培养箱内连续培养7天，每天观察记录。

5.4.4.3 阳性对照样本：每检验批取1支培养基接种1ml枯草芽孢杆菌菌悬液，菌悬液的菌落浓度≦100CFU/ml。与该批次检验的生物指示菌片放在相同的条件下培养。

5.4.4.4 阴性对照样本：每检验批取1支培养基，按照接种生物指示菌片的方式打开试管塞，停留相同的时间后塞好试管塞，与该批次检验的生物指示菌片放在相同的条件下培养。

5.4.4.5 评价标准

灭菌效果评价标准：灭菌后回收菌片，生物指示菌片以无菌操作移入无菌胰酪大豆胨液体培养基中30-35℃连续培养7天，全部无菌生长，阳性对照样本生长良好、阴性对照样本无菌生长质量部方可报告灭菌效果合格准予该批放行。

## 不合格情况处理

### 初始污染菌检测

检测结果不合格，及时通知相关人员处理，并将不合格情况详细报告给相关人员作为处理的依据。

### 产品无菌检查

检测结果不合格，及时通知相关人员处理，并将不合格情况详细报告给相关人员作为处理的依据。

### 灭菌效果检查

检测结果不合格，及时通知相关人员处理，并将不合格情况详细报告给相关人员作为处理的依据。

附录A 能力评价机制

1.能力评价

通过专业知识、技术技能、工作实践的方法，对个人能力水平进行客观、公正、规范的评价活动。

2.人员评价分值

按照专业知识、技术技能、工作实践对个人能力水平的综合评分。

3.岗位能力评价说明

依据专业知识、技术技能、工程实践三个维度对评估对象进行考核与评价。

| 评价维度 | 专业知识 | 技术技能 | 工作实践 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 从事本岗位应具备的基础知识、专业知识等的书写描述 | 从事本岗位应掌握的技术诀窍和技能工具等（设施设备的使用等） | 从事本岗位应具备的工作实践和检（化）验能力等（完成的数据形成报告） |
| 评价方法 | 笔试考核 | 实验考核 | 能力证明 |

能力评价计分结构

| 评价维度 | 评价方法 | 分值结构 | 评分分值及核算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业知识 | 笔试考核 | 60% | 满分60 |
| 技术技能 | 实验考核 | 35% | 满分35 |
| 工作实践 | 能力证明 | 5% | 对象所提供的相关能力证明为基础，满分5 |

附录B 工作实践能力证明要求及说明

本附录用于工程实践能力评价中有关能力证明材料的说明。

1.工程实践能力证明材料

根据国家标准GB/T22900-2009《科学技术研究项目评价通则》制定的技术类模板进行分类，将工程实践能力证明材料分为主交完成检验结果的交付物（检验报告）。

且交付物包含操作试验记录、专利与论著。论著可分为论文、教材、实验、报告等。

2.工作实践的真实性

该内容被公司纳入质量体系记录，且有相关受控及公司签章。

附录C 术语说明

本标准中对检验过程中使用到的培养基或生物指示剂的产品标号或名称只是品名举例，不作为定性使用的唯一依据。

# 参 考 文 献

- 《医疗器械监督管理条例》

- 《医疗器械生产质量管理规范》

- 《医疗器械生产质量管理规范》《附录无菌医疗器械》、《附录植入性医疗器械》

- 《2025年版中国药典》

- YY/T 0033《无菌医疗器具生产管理规范》

- GB/T 16292“医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法”

- GB/T 16293“医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法”

- GB/T 16294“医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法”

- GB 50591《洁净室施工及验收规范》

- GB/T 27405“实验室质量控制规范食品微生物检测”

- ISO11607-1“材料、消毒阻挡系统和包装系统的要求”

- ASTM D3078“使用气泡发射测定软包装泄露的实验方法”

- ASTM F2096“内压法检测粗大泄露”(气泡法)

- ASTM F1886“目力检测医用包装密封完整性”

- ASTM F1929“染色渗透液检测多孔医疗器械密封泄露的标准方法”

- ISO 11737-1“医疗器械灭菌 微生物学方法 第1部分 产品上微生物群落的测定”

- GB/T 6682“分析实验室用水规格和试验方法”

- GB/T 16886.7“医疗器械生物学评价第7部分环氧乙烷灭菌残留量”