| ICS | 11.040.30 |
| --- | --- |
| CCS | C 30 |

团体标准

T/FDSA XXXX—202X

重组胶原蛋白纯度要求与检测方法

（HPLC法）

Purity requirements and detection method (HPLC) for recombinant collagen

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  一般要求	3

4.1  人员要求	3

4.2  环境要求	3

4.3  试剂与材料要求	4

4.4  检测设备维护要求	4

4.5  检测设备功能要求	4

5  技术要求	4

6  检测方法	5

6.1  检测方法要求	5

6.2  计算公式	5

7  检测报告	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

重组胶原蛋白纯度要求与检测方法（HPLC法）

  - 1  范围

- 本文件规定了采用高效液相色谱法（HPLC法）检测重组胶原蛋白纯度的一般要求、技术要求、检测方法及检测报告。

- 本文件适用于重组胶原蛋白原料及以重组胶原蛋白为主要功能成分的化妆品、医疗器械中重组胶原蛋白纯度的测定。

- 本文件不适用于天然胶原蛋白及含高浓度小分子杂质（分子量＜1kDa且含量＞10%）的重组胶原蛋白样品检测。

  - 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

- YY/T 1849 重组胶原蛋白

《中华人民共和国药典（2025年版）》（以下简称《药典》）

  - 3  术语和定义

YY/T 1849界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

重组胶原蛋白纯度 purity of recombinant collagen

- 在HPLC条件下，重组胶原蛋白色谱峰面积占总色谱峰面积（扣除溶剂峰、辅料峰及杂质峰）的百分比，表征样品中目标重组胶原蛋白的相对含量。

  - 4  一般要求

- 4.1  人员要求

进行重组胶原蛋白纯度检测的人员应符合下列规定。

a）资质与培训：检测人员应具备色谱检测工作经验；经操作专项培训，考核合格后持证上岗。

b）操作技能要求：能操作HPLC系统（输液泵、进样器、检测器）及数据处理软件，能识别异常色谱现象并分析原因。

c）其他：洁净区操作时，应穿着对应洁净级别的无菌工作服；检测过程中需及时记录。

- 4.2  环境要求

进行重组胶原蛋白纯度检测的环境应符合表1规定。

表1 环境要求

| 环境类型 | 要求 |
| --- | --- |
| 检测实验室 | 温度：20～25℃（波动≤±1℃/h）；相对湿度：40%～60%（波动≤±5%/h） |
| 样品处理区 | 洁净度≥D级（≥0.5μm 尘粒≤3.5×10⁶个/m³），压差≥5Pa（相对于室外） |
| 仪器放置区 | 远离振动源（振幅≤5μm）及强电磁干扰，实验台水平度偏差≤0.1mm/m |

- 4.3  试剂与材料要求

进行重组胶原蛋白纯度检测的试剂与材料应符合下列规定。

a）实验用水：符合GB/T 6682一级水要求，25℃时电导率≤0.01mS/m、pH 5.0～7.5、总有机碳≤0.05mg/L，现制现用。

b）有机溶剂：

1）乙腈：色谱纯，纯度≥99.9%、水分≤0.03%，220nm波长下紫外吸光度≤0.005（1cm比色皿），使用前经0.22μm有机相滤膜过滤并超声脱气15min（300W）。

2）三氟乙酸：色谱纯，纯度≥99.0%、水分≤0.1%，灼烧残渣≤0.005%。

3）标准品：重组胶原蛋白标准品，纯度≥98.0%，与待测样品同源，-20℃±2℃储存，冻融次数≤3次。

c）耗材：

1）微孔滤膜：有机相（0.22μm PTFE材质）、水相（0.22μm MCE材质），使用前做气泡点试验（有机相滤膜≥1.8MPa）。

2）样品瓶：2mL棕色玻璃瓶，PTFE内衬盖密封性良好（装水倒置1h无渗漏），色谱柱，使用前121℃灭菌30min。

- 4.4  检测设备维护要求

进行重组胶原蛋白纯度检测的设备应符合下列规定。

a）校准：HPLC系统（输液泵、检测器、进样器）每年校准1次，校准记录保存≥3年；pH 计、天平按JJF 1059.1要求定期校准，确保精度（pH计±0.01，天平±0.1mg）。

b）清洁：与样品接触的管路（PEEK管，内径0.25mm）每次使用后用甲醇-水（90:10，v/v）冲洗30min；色谱柱使用后用流动相冲洗20min，长期存放用80%甲醇封存。

- 4.5  检测设备功能要求

进行重组胶原蛋白纯度检测的设备应符合表2规定。

表2 检测设备功能要求

| 组件名称 | 功能描述 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 输液泵 | 稳定输送流动相 | 流量范围：（0.001～10.000）mL/min，准确度±0.5%，精密度RSD≤0.1%（n=6）；最大压力≤40MPa，压力波动≤0.1MPa |
| 自动进样器 | 定量注入样品 | 进样体积：（0.1～100）μL，准确度±0.5%（≥1μL），精密度RSD≤0.2%（n=6）；交叉污染率≤0.01% |
| 色谱柱 | 分离重组胶原蛋白与杂质 | C18反相柱，4.6mm×250mm，5μm；理论塔板数≥6000块/m （重组胶原蛋白标准品） |
| 柱温箱 | 控制色谱柱温度 | 控温范围：5℃～80℃，准确度±0.1℃，精密度±0.05℃； 升温速率（0.5～10）℃/min |
| 紫外检测器 | 检测重组胶原蛋白吸光度 | 波长范围：（190～400）nm，准确度±0.5nm；220nm下， 0.1mg/mL 标准品信噪比（S/N）≥50 |
| 色谱工作站 | 数据采集与处理 | 存储≥10000组数据，支持面积归一化计算； 报告可导出样品信息、色谱图、纯度结果 |

  - 5  技术要求

重组胶原蛋白纯度检测的技术指标应符合表3规定。

表3 技术要求

| 指标类别 | 指标名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统适用性 | 理论塔板数（N） | ≥6000块/m |
|  | 分离度（R） | ≥1.8 |
|  | 对称因子（T） | 0.9～1.2 |
|  | 峰面积重复性（RSD） | ≤2.0% |
| 纯度指标 | 重组胶原蛋白原料纯度 | ≥95.0% |
|  | 化妆品用原料纯度 | ≥90.0% |
|  | 医疗器械用原料纯度 | ≥92.0% |
| 灵敏度 | 检测限（LOD） | ≤0.005mg/mL |
|  | 定量限（LOQ） | ≤0.015mg/mL |
| 溶液稳定性 | 标准品溶液（4℃） | 24h峰面积变化率≤2.0% |

  - 6  检测方法

- 6.1  检测方法要求

重组胶原蛋白纯度检测的检测方法应符合表4规定。

表4 检测方法

| 检测项目 | 执行标准 | 操作步骤 |
| --- | --- | --- |
| 系统适用性 (N、R、T、RSD) | 《药典》 | HPLC系统适用性试验： - a）流动相配制：0.1%三氟乙酸水溶液－乙腈（80:20，v/v），过滤脱气； b）色谱条件：C18柱（4.6mm×250mm，5μm），流速1.0mL/min，柱温30℃，检测波长220nm，进样量10μL，运行时间30min； c）标准品溶液：0.2mg/mL重组胶原蛋白标准品（流动相溶解，过滤）； d）进样测定：连续进样6次，记录色谱图； e）理论塔板数按公式（1）计算，分离度按公式（2）计算，对称因子按公式（3）计算。 f）重复性RSD：3次峰面积的相对标准偏差。 |
| 重组胶原蛋白原料纯度 | YY/T 1849 | 面积归一化法： a）样品前处理：称取10.0mg原料→10mL容量瓶→流动相定容→0.22μm有机相滤膜过滤； b）进样测定：取10μL滤液进样，记录色谱图； c）计算纯度：纯度按公式（4）计算。 |
| 化妆品用 原料纯度 | YY/T 1849 | 面积归一化法（含提取）： a）样品前处理：称取1.000g化妆品样品→50mL离心管→加20mL流动相→超声提取30min（300W，30℃）→8000r/min离心15min→上清液转移至100mL容量瓶→残渣重复提2次→合并上清液定容→0.22μm滤膜过滤； b）进样测定与计算：同原料纯度测定。 |
| 医疗器械用原料纯度 | YY/T 1849 | 面积归一化法（含提取）： a）样品前处理：剪碎医疗器械样品→称取0.500g→加10mL流动相→振荡提取60min→离心过滤→定容至25mL→0.22μm滤膜过滤； b）进样测定与计算：同原料纯度测定。 |
| 检测限（LOD）与定量限（LOQ） | JJF 1059.1 | 信噪比法： a）标准品稀释：将0.2mg/mL标准品用流动相逐步稀释，制备0.001、0.003、0.005、0.010、0.015mg/mL的系列稀释液； b）进样测定：按系统适用性色谱条件进样10μL，记录各浓度的信噪比（S/N）； c）结果确定：S/N=3对应的浓度为LOD，S/N=10对应的浓度为LOQ，每个浓度平行测定3次取平均值。 |
| 标准品溶液稳定性 | 本文件 | 峰面积变化率试验： a）标准品溶液：配制0.2mg/mL标准品溶液，4℃密封保存； b）定时测定：0h、2h、4h、8h、12h、24h各取10μL进样，记录峰面积； c）计算变化率：变化率按公式（5）计算。 |

- 6.2  计算公式

      - 6.2.1  理论塔板数

- 理论塔板数按公式（1）计算：

- N=5.54×(tRW12)2………………………(1)

- 式中：

- N		——理论塔板数；

- tR		——主峰保留时间；

- W12——主峰的半峰宽。

      - 6.2.2  分离度

- 分离度按公式（2）计算：

- R=2×(tR2−tR1)W1+W2………………………(2)

- 式中：

- R		——分离度；

- tR1	——第一峰的保留时间；

- tR2	——第二峰的保留时间；

- W1	——第一峰的基线峰宽；

- W2	——第二峰的基线峰宽。

      - 6.2.3  对称因子

- 对称因子按公式（3）计算：

- T=W0.05h2d1………………………(3)

- 式中：

- T			——对称因子；

- W0.05h	——5%峰高处的峰宽；

- d1			——峰顶点至前沿在5%峰高处距离。

      - 6.2.4  纯度

- 纯度应按公式（4）计算：

- P=ARCAt×100%………………………(4)

- 式中：

- P		——纯度；

ARC	——色谱峰面积；

At		——总色谱峰面积之和。

      - 6.2.5  峰面积变化率

峰面积变化率应按公式（5）计算：

- RΔA=∣At−A0∣A0×100%………………………(5)

- 式中：

- RΔA	——峰面积变化率；

A0	——t时间点峰面积；

At		——初始峰面积（0h）。

  - 7  检测报告

重组胶原蛋白纯度检测的检测报告保存不少于5年，包括但不限于以下内容。

a）基本信息：报告编号、检测机构名称、委托方信息、样品信息（名称、批号、类型、生产日期）、检测日期、检测依据。

b）试验条件：HPLC仪器型号及编号、色谱柱参数（型号、规格）、流动相配比、流速、柱温、检测波长、样品前处理方法。

c）系统适用性结果：理论塔板数、分离度、对称因子、重复性RSD，附系统适用性色谱图（标注保留时间、峰面积）。

d）检测结果：纯度测定值（3次平行测定平均值、RSD）、LOD、LOQ、标准品溶液稳定性结果。

e）结果判定：根据本文件“纯度指标”判定样品是否合格。

f）签字确认：检测人员、审核人员、批准人员签字，加盖检测机构公章，报告签发日期。