《重组胶原蛋白纯度要求与检测方法（HPLC法）》

（征求意见稿）

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本文件由江苏创健医疗科技股份有限公司提出，中国食品药品企业质量安全促进会（以下简称“促进会”）归口，提交促进会标准化工作委员会申请立项，正式列入2025年团体标准制修订计划，标准名称为《重组胶原蛋白纯度要求与检测方法（HPLC法）》。

- 项目背景

近年来，重组胶原蛋白凭借低免疫原性、高生物相容性等优势，成为化妆品、医疗器械领域的“黄金原料”。据统计，2024年国内重组胶原蛋白原料市场规模达45亿元，较2020年增长275%，年复合增长率38.7%；下游化妆品用重组胶原蛋白新原料备案数从2020年的5项增至2024年的62项，医疗器械注册产品从18款增至97款，产业呈现“爆发式增长”。​

但与此同时，纯度检测方法不统一已成为制约产业高质量发展的核心瓶颈：​

检测结果偏差大：行业调研显示，不同实验室对同批重组胶原蛋白原料的纯度检测结果偏差最高达15%，如某HEK293来源重组人Ⅲ型胶原蛋白原料，在A实验室检测纯度为96.2%，在B实验室仅为89.5%，差异源于色谱柱规格、流动相配比、检测波长的选择差异。​

前处理无规范：化妆品成品中表面活性剂、防腐剂等辅料易干扰检测，部分企业省略离心、萃取步骤，导致检测结果偏高10%～15%。

系统适用性缺失：仅30%企业会验证HPLC系统的理论塔板数、分离度，部分低柱效系统无法有效分离重组胶原蛋白与宿主蛋白杂质，导致纯度误判。​

现行标准体系存在明显短板：国家/行业标准空白：YY/T 1849-2022《重组胶原蛋白》仅规定原料纯度≥95%、成品纯度≥90%，未明确HPLC检测的色谱条件、前处理方法及系统适用性要求；GB/T 32687-2016《化妆品中胶原蛋白的测定高效液相色谱法》仅适用于天然胶原蛋白，无法覆盖重组胶原蛋白的特异性杂质。

（三）目的意义

- 1.目的

- （1）统一检测方法：明确HPLC系统参数（色谱柱规格、流动相配比、检测波长）、样品前处理步骤（原料/化妆品/医疗器械差异化流程）及数据计算规则（面积归一化法公式），解决“方法各异、数据离散”问题，确保不同实验室检测结果偏差≤3%；

- （2）规范质量控制：规定系统适用性验证指标（理论塔板数、分离度、重复性RSD）及纯度限值（原料≥95%、化妆品成品≥90%、医疗器械成品≥92%），为企业出厂检验、监管部门抽检提供量化依据；​

- （3）支撑产业升级：建立检测方法的验证流程（精密度、准确度、稳定性），引导企业提升检测能力，推动重组胶原蛋白从“合规型”向“高质量型”发展。

- 2.意义

（1）产业层面：统一检测方法可减少企业在检测方案开发、重复检测上的成本投入，同时引导企业聚焦原料纯度提升，推动重组胶原蛋白产业从规模扩张向质量提升转型，促进产业整体高质量发展，提升行业整体竞争力。

（2）监管层面：为监管部门开展质量监督、抽查工作提供明确的技术工具，提高监管效率，帮助监管部门精准识别不合格产品，维护市场秩序，保障消费者权益。

（3）应用层面：确保终端应用领域（如医美、创伤修复、化妆品）使用的重组胶原蛋白原料纯度达标，减少因原料纯度问题引发的产品安全风险，为下游产品的安全应用提供基础保障。

（四）起草单位及起草人名单

本文件起草单位：江苏创健医疗科技股份有限公司、元一（天津）生物科技有限公司等。

本文件主要起草人：待确定。

（五）主要起草过程

1.文本调研

2025年6月启动，收集国内外相关标准/指南45份（GB/T 6682、GB/T 29790等）。

2.形成标准草案

2025年6月召开首次工作组会，确定框架。2025年8月20日完成草案V1.0。

2.标准立项

2025年10月15日向促进会标准化委员会提交立项建议书。于2025年10月23日获得中国食品药品企业质量安全促进会批准立项。

3.形成征求意见稿

2025年11月21日，起草组根据反馈的意见和建议，召开了团体标准讨论会，对草案内容进行了修改和调整，形成标准征求意见稿，提交中国食品药品企业质量安全促进会进行意见征集。

二、确定标准主要内容的论据

（一）编制原则

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及《中国食品药品企业质量安全促进会团体标准工作程序》起草。

（二）标准主要内容及适用范围

- 本文件规定了采用高效液相色谱法（HPLC法）检测重组胶原蛋白纯度的工作要求、系统结构与功能、技术要求、检测方法及检测报告。

- 本文件适用于重组胶原蛋白原料及以重组胶原蛋白为主要功能成分的化妆品、医疗器械中重组胶原蛋白纯度的测定。

- 本文件不适用于天然胶原蛋白及含高浓度小分子杂质（分子量＜1kDa且含量＞10%）的重组胶原蛋白样品检测。

- 规范性引用：引用重组胶原蛋白、分析实验室试验方法等4项国标/行标。

- 术语定义：给出“纯度”等关键术语。

- 工作要求：人员要求、环境要求、试剂与材料要求、仪器维护要求。

- 系统结构与功能：系统组成、组件功能与技术参数。

- 技术要求：

- ①系统适用性：理论塔板数、分离度、对称因子、峰面积重复性。

- ②纯度指标：重组胶原蛋白原料纯度、化妆品用原料纯度、医疗器械用原料纯度。

- ③检出能力：检测限、定量限。

- ④溶液稳定性：标准品溶液。

- 检测方法：检测方法及执行标准、计算公式。

- 检测报告：给出了检测报告的报告内容等。

- （三）确定标准主要内容的论据

1.色谱条件的科学性依据

检测波长选择214nm：重组胶原蛋白由大量氨基酸残基构成，肽键在214nm处有强吸收，而280nm吸收依赖色氨酸/酪氨酸残基（重组胶原中含量低，约0.5%～1%），214nm可提高检测灵敏度（LOD降低50%），避免因氨基酸组成差异导致的纯度低估。

反相C18柱与梯度洗脱：重组胶原蛋白分子质量较大（20～100kDa），反相色谱中需通过梯度洗脱（乙腈比例从5%升至40%）实现极性差异分离。疏水性较强的杂质在高乙腈比例下先出峰，亲水性较强的胶原主峰后出峰，分离度可达1.8～2.2（预验证数据）。

柱温与流速设定：30℃为C18柱的常用工作温度，可避免温度过低导致的峰形拖尾；1.0mL/min流速兼顾分离效率与检测时间（50min完成分析），符合实验室常规操作需求。

2.系统适用性指标的合理性

理论塔板数≥5000、分离度≥1.5，参考《中国药典》2020版通则0512对蛋白质类产品HPLC检测的要求，结合3家起草单位的预验证结果（理论塔板数均值6200，分离度均值1.9），确保系统能有效分离胶原与杂质；重复性RSD≤2.0%可避免仪器误差导致的结果波动，符合监管对检测方法精密度的要求。

3.样品前处理的必要性

0.22μm滤膜过滤：重组胶原蛋白溶液可能含微量不溶性颗粒，过滤可避免堵塞色谱柱，延长柱寿命。

固相萃取净化（含防腐剂样品）：化妆品原料中常见的苯氧乙醇、山梨酸钾等防腐剂在214nm处有吸收，会干扰杂质峰判定，经C18小柱净化后，防腐剂去除率≥98%（验证数据），不影响胶原纯度计算。

4.验证方法的全面性

精密度、准确度、耐用性等验证项目参考ISO 23947，确保方法在不同实验室、不同操作条件下的可靠性；加标回收率95%～105%的范围符合痕量杂质检测的行业惯例，可准确评估方法的误差水平。

- 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果

- （一）技术经济论证

- 以年产1000批次重组胶原蛋白（医疗级，每批次检测10个样品）的企业为例，对比标准方法与现行企业自检方法：

- 检测周期：现行方法需6小时/样品，标准方法仅需1.5小时/样品，大幅缩短检测耗时，提升检测效率。

- 设备投入：现行方法需同时配备电泳仪与HPLC仪，初始投入80万元；标准方法仅需HPLC仪，投入50万元，减少设备重复投资。

- 耗材与人工成本：标准方法在耗材使用与人工配置上更高效，年耗材成本从25万元降至12万元，人工成本从36万元降至18万元。

- 经测算，采用标准方法后，企业年综合成本显著降低，同时因检测周期缩短，产品上市时间提前，可新增可观销售额。

- （二）预期经济效果

- 1.行业层面

- 统一检测方法降低产业技术壁垒，吸引更多中小企业进入市场，带动行业新增产值；减少国际贸易中的检测方法壁垒，提升产品出口量。

- 2.企业层面

- 缩短产品备案/注册周期，降低监管发补率，每品种节约注册费用；提高CDMO企业检测对接效率与订单转化率。

- 3.监管层面

- 为监管核查提供明确依据，缩短现场核查时间，节约监管成本；降低产品质量风险，减少消费者投诉。

四、采用国际标准和国内外先进标准的程度

本文件不涉及国际国外标准的采标情况。

五、重大分歧意见处理经过及依据

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

六、与现行相关法律、法规及相关标准的协调性

与现行相关法律、法规及相关标准相协调。

七、知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

八、其他应予说明的事项

无。

《重组胶原蛋白纯度检测方法（HPLC法）》

团体标准工作组

2025年11月