ICS XX.XXX.XX

CCS X XX

团体标准

T/FDSA 0XXX—2025

果蔬中农药残留快速定量检测荧光定量

免疫层析试纸条法技术规范

Technical Specification for Rapid Quantitative Detection of Pesticide Residues in Fruits and Vegetables by Fluorescence Quantitative Immunochromatographic Strip Method

（征求意见稿）

202X- XX- XX发布

202X - XX- XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会   发布

目    次

前    言	3

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	术语和定义	4

4.	基本原则	5

5.	设备与耗材	5

6.	技术通用要求	5

6.1.	检测对象与范围	5

6.2.	方法性能底线	5

6.3.	标准曲线	6

6.4.	有效期与稳定性	6

7.	实施流程	6

7.1.	取样与运输	6

7.2.	前处理	6

7.3.	检测操作	6

7.4.	结果判定与处置	6

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由香港中文大学（深圳）提出。

本标准由中国食品药品企业质量安全促进会提出并归口。

本文件主要起草单位：。

参与起草单位：。

本文件主要起草人：。

果蔬中农药残留快速定量检测 荧光定量免疫层析试纸条法技术规范

- 范围

本文件规定了在果蔬生产、流通、消费环节中应用荧光定量免疫层析试纸条法开展农药残留快速定量检测所应遵循的基本原则、通用要求、实施流程、质量控制与结果判定。

中华人民共和国境内生产和经营的农药检测。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2763食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

NY/T 789 农药残留分析样本的采样方法

国家市场监管总局《食品快速检测方法评价技术规范》（国市监食检规〔2022〕1号）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1荧光定量免疫层析试纸条 fluorescence quantitative immunochromatographic strip

以荧光标记抗体为示踪物，在固相膜上通过抗原-抗体竞争结合反应，利用便携式荧光读数仪实现农药残留现场快速定量检测的方法；通过竞争性免疫反应，荧光信号强度与目标物浓度呈负相关进行定量。

3.2现场快速检测 On-site Rapid Testing

在非实验室环境（如农贸市场、生产基地、商超等现场或现场快检室），于30min内完成从样品前处理开始至出具定量结果的检测活动。

- 基本原则

  - 合规性：检测结果应满足GB 2763及国家相关公告的限量要求，并与限量标准进行比对；

  - 可追溯：检测全过程应保证"样品—试剂—设备—人员—结果"可追溯；

  - 风险导向：对农业农村部发布的高风险农药名录中的果蔬品种及农药优先实施快检；

  - 持续改进：建立年度回顾机制，根据比对结果动态优化方法参数；

  - 透明度：公开方法局限性及适用范围，避免结果误读。

- 设备与耗材

所用试纸条须提供省级以上市场监管或农业农村部门认可的验证报告（含方法验证数据）。

应配备以下设备与耗材：

分析天平：感量为 0.01 g。

微量移液器：20µL～200 µL、100µL～1000 µL 和 1 mL～10 mL。

旋涡振荡器：转速≥2500 r/min。

离心机：转速≥4000 r/min。

均质机：转速≥5000 r/min。

离心管：1.5 mL 和 50 mL。

荧光免疫层析包装盒：应含标准曲线内置卡。

荧光免疫分析仪：应提供定量数据，其光学系统（如激发光波长与发射光滤光片）应与所使用试纸条的荧光标记材料相匹配。

- 技术通用要求

  - 检测对象与范围

以GB 2763附录A所列果蔬类农药（包括有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类等）为对象；每种农药的检出限应不大于其在目标果蔬中最大残留限量（MRL）的1/5。

  - 方法性能底线

——检出限（LOD）≤对应农药在目标果蔬中MRL的1/5；

——定量限（LOQ）≤对应农药在目标果蔬中MRL；

——回收率85%–110%；

——批内 RSD ≤ 20 %；批间 RSD ≤ 15 %；

——假阳性率 ≤ 5 %；假阴性率 ≤ 5 %。

  - 标准曲线

至少5个浓度点，覆盖LOQ–10×LOQ，相关系数R²≥0.99。

  - 有效期与稳定性

试纸条在 4 – 30 ℃、相对湿度≤ 60 % 条件下避光保存，有效期自生产之日起≥ 12 个月。

  - 质量控制

每批试纸条必须随行 1 条阴性质控（0 µg/kg）、1 条低浓度加标（1 × LOQ）、1 条中浓度（5 × LOQ）。

质控值偏离标称值＞±20 %，则该批结果无效，需重做。

每月至少一次与实验室法（GC-MS/MS 或 LC-MS/MS）比对，相对偏差≤|±25 %|，否则停用法条并启动偏差调查。

建立“质控图”（Shewhart 图），累积 20 批后计算警告限（±2 s）和行动限（±3 s）。

  - 测量不确定度

按 EURACHEM 简化方法，以 10 次独立加标（1 × MRL）实验计算 u_rel；报告结果时统一乘以覆盖因子 k = 2。

结果报告格式：“测得值 = X ± U (k=2)，单位 µg/kg；MRL = Y µg/kg；结论：符合/不符合 GB 2763。”

- 实施流程

  - 取样与运输

按NY/T 789执行；样品应分装为两份，一份用于检测，一份留存备查；若快检室非现场设置，样品应在2 h内送达，冷链运输温度0–4℃；若现场检测，取样后应立即开展前处理。

  - 前处理

不同厂家检测卡所用的样品前处理方法可能不同，应按照产品使用说明中规定方法进行操作。

  - 检测操作

现场检测应在30 min内完成；结果应可自动存储。

  - 结果判定与处置

以 GB 2763 最大残留限量（MRL）为判定基准，结合标准曲线、质控样结果及方法不确定度，按“风险分级、逐级响应”方式处置。

- 结果＜LOD：报“未检出”。

- LOD ≤ 结果＜LOQ：报“＜LOQ”，不启动复检。

- LOQ ≤ 结果＜1.2 × MRL属“关注区间”，可当场复测 1 次；两次均值仍在此区间者，注明“建议跟踪监测”并放行。

- 结果 ≥ 1.2 × MRL：

‑ 立即留样、拍照并封样，按《食品安全抽样检验管理办法》启动实验室法复检；

‑ 在等待复检结果期间，暂停同批次产品上市。

  - 现场环境约束（新增“7.5 现场环境要求”）

温度 10 – 30 ℃，相对湿度≤ 80 % RH；超出时须记录并对读数温度修正。

避免阳光直射检测窗口，现场照度≤ 1000 lx。

荧光读数仪每年一次计量校准，出具“校准系数 K”；K 偏离 1 ± 0.05 时禁用。