ICS XX.XXX.XX

CCS X XX

团体标准

T/FDSA 0XXX—2025

组织工程产品 面部硬组织畸形用组织工程软骨人体移植后评估要求

Requirements for the Assessment of Tissue-Engineered Cartilage Transplanted in Humans for the Correction of Facial Hard Tissue Deformities

（征求意见稿）

202X- XX- XX发布

202X - XX- XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会   发布

目    次

前    言	3

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	术语和定义	4

4.	基本要求	5

4.1.	产品合规性	5

4.2.	伦理与合规要求	5

4.3.	风险控制	5

4.4.	评估周期	5

5.	评估方法	5

5.1.	形态学评估	5

5.2.	安全性评估	6

5.3.	功能与患者报告结局	7

5.4.	部位特异性评估要求	8

6.	评估指标与判定标准	8

6.1.	形态学指标	8

6.2.	安全性指标	8

6.3.	功能指标	8

6.4.	患者报告结局指标	9

6.5.	长期效果判定	9

7.	评估实施流程	9

7.1.	评估准备	9

7.2.	随访评估	9

7.3.	多学科协作	11

8.	数据管理与质量控制	11

8.1.	数据采集	11

8.2.	质量控制	11

8.3.	数据保存	11

9.	记录与报告	11

9.1.	记录要求	11

9.2.	评估报告	12

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由上海交通大学医学院附属第九人民医院提出。

本标准由中国食品药品企业质量安全促进会提出并归口。

本文件主要起草单位：。

参与起草单位：。

本文件主要起草人：。

组织工程产品 面部硬组织畸形用组织工程软骨人体移植后评估要求

- 范围

本文件规定了面部畸形矫治用组织工程软骨人体移植后的临床评估要求，包括评估方法、评估指标与判定标准、评估实施要求及数据管理等内容。

本文件适用于医疗机构对已植入的组织工程软骨进行的临床评估活动。本文件不适用于非细胞型软骨修复材料（如脱细胞基质）及非面部区域的软骨移植评估。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16886.1—2022 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验

GB/T42062-2022 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用

ISO 21537:2018 Tissue-engineered medical products — Requirements for human cell-based tissue-engineered medical products

《医疗器械临床试验质量管理规范》的公告（2022年第28号）

ICH E6(R2) 临床试验质量管理规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1组织工程软骨 tissue-engineered cartilage

基于组织工程技术和工艺制备，由自体软骨细胞和培养支撑物组成，用于修复、改善、再生组织或器官结构与功能的植入物。

3.2移植后评估 post-implantation evaluation

对组织工程软骨植入人体后，在规定时间点进行的安全性、形态稳定性及功能效果的系统性评价。

3.3体积保持率 volume retention rate

术后随访时间点 t 的软骨体积（Vt）与术后 3 个月基线体积（V0）的比值，以百分数表示。VRR(t) = (Vt / V0) × 100 %。

3.4对称性指数 symmetry index

面部双侧关键解剖参数（如耳廓高度、鼻背长度）的比值，计算公式见附录A。

3.5基质成熟度 matrix maturity

通过MRI T2 mapping等方法定量评估的软骨细胞外基质中II型胶原和蛋白聚糖的含量及分布状态。

- 基本要求

  - 产品合规性

评估前应完成非临床研究，其中生物学特性研究方面符合GB/T 16886.1—2022的要求。

  - 伦理与合规要求

a) 评估方案须获得机构伦理委员会批准。

b) 涉及临床研究的评估活动，应在国家医学研究登记备案系统完成项目及机构双备案。

  - 风险控制

a）根据法规要求，建立独立数据与安全监察委员会（DMC）；

b）有效的风险控制应从产品起点设置风险评估和应急预案：

制定产品的风险评估和应急预案，从原材料取材、原材料运输、培养支撑物选取、培养过程、产品运输、术后远期等方面建立相应的应急预案。

  - 评估周期

a) 短期评估：术后1个月±7日、3个月±7日。

b) 中期评估：术后6个月±14日、12个月±30日。

c) 长期评估：根据研究的要求，设定长期评估频次。如：术后24个月±30日。

- 评估方法

  - 形态学评估

# 5.1.1 磁共振扫描（MRI）

参照 4.4 评估周期要求，在术后 3 个月 ±7 日、6 个月 ±14 日、12 个月 ±30 日、24 个月 ±30 日等关键时间点，根据研究需要实施 MRI 扫描，扫描要求如下：

扫描序列：必选 T2 mapping 序列、T1 加权自旋回波序列，可选 T2 * 梯度回波序列；

扫描参数：层厚≤1.0 mm，层间距≤0.5 mm，矩阵≥320×320，TR 300-600 ms（T1 序列）、TR 2000-3000 ms（T2 mapping 序列），TE 10-30 ms（T1 序列）、TE 10-80 ms（T2 mapping 序列）；

扫描范围：覆盖移植物及周边 2 cm 内宿主组织，患者取仰卧位，头部固定，避免运动伪影。

# b) 软骨体积测量及基质成熟度评估按附录 A 执行。

# 5.1.2 3D表面扫描

a) 参照4.4.评估周期的要求，根据研究需要，进行面部3D扫描，扫描要求：

空间分辨率≥0.1 mm；

扫描范围应覆盖整个面部；

患者取坐位，双眼平视前方；

扫描景深约 200-500 mm，超出范围易出现数据缺失或拼接误差；

反光、透明或深色区域需喷粉处理，否则会造成局部空洞；

一次性扫描面积≤200 mm×200 mm 时，需多次拼接，拼接误差应≤0.1 mm；

环境光照变化>500 lux 或振动>0.1 g 时，应重新校准并复扫。

b) 对称性分析应按附录A执行。

  - 安全性评估

# 5.2.1 临床检查

每次随访建议记录以下内容：

a) 感染（红肿热痛、脓性分泌物）；

b) 移植物移位/变形（与术后即刻照片对比）；

c) 皮肤破溃（有无穿孔、坏死）；

d) 疼痛（采用视觉模拟评分法VAS，0-10分）。

# 5.2.2 影像学监测

a) 扫描方法

与 5.1.1 磁共振（MRI）扫描要求保持一致：采用 3.0 T MRI 设备，选用 FS-T2WI（脂肪抑制 T2 加权成像）、3D-GRE（三维梯度回波）及 T2 mapping 序列（补充 T2 mapping 以匹配 “水含量、胶原及 GAG 趋势” 评估需求）；扫描参数统一为：层厚≤1.0 mm，层间距≤0.5 mm，矩阵≥256×256，FOV（视野）160-200 mm（根据移植部位调整，耳廓 / 鼻部可缩小至 140-180 mm），患者体位及固定要求同 5.1.1。

b) 评估内容

- 信号一致性：植入区软骨信号强度（以 FS-T2WI 序列灰度值为基准）与同侧邻近正常软骨（如鼻部参考鼻中隔软骨、耳部参考对侧健康耳廓软骨）差异≤±20%；

- 无异常高信号：FS-T2WI 序列中，植入区及周边 2 cm 范围内无局灶性高信号（信号值＞正常软骨信号值 + 30%），排除水肿、炎症或积液；

- 无异常低信号：3D-GRE 序列中，植入区无局灶性低信号（信号值＜正常软骨信号值 - 30%），排除纤维化、钙化或坏死；

- 体积稳定性：采用 5.1.1 附录 A 规定的 MRI 体积测量方法，单次随访周期内（如术后 3 个月至 6 个月）植入物体积变化≤±10%；

- 基质指标趋势：通过 T2 mapping 序列定量分析，植入区 T2 值均值与同侧正常软骨 T2 值差值≤20 ms，提示软骨水含量、Ⅱ 型胶原及糖胺聚糖（GAG）无显著降解或异常堆积。

c) 判定标准

满足上述 b) 1-b) 5 项要求时，视为 “MRI 影像无信号异常”；若任一项目不达标，需记录异常位置（精确至毫米）、范围（体积占比）及信号特征，由 2 名影像科医师独立复核（复核流程同 8.2 质量控制要求），仍存疑时启动多学科协作评估（参照 7.3）。

  - 功能与患者报告结局

# 5.3.1 部位特异性功能评估

a) 鼻部移植患者：

鼻通气功能：采用主观VAS评分（0-10分）或鼻阻力计测量（单位：Pa·s/cm³）；

鼻阀稳定性：深吸气时鼻阀塌陷宽度测量。

b) 耳部移植患者：

佩戴眼镜稳定性：VAS评分（0-10分，0=完全稳定）；

耳廓形态稳定性：通过3D扫描动态变形分析评估。

# 5.3.2 患者报告结局

应采用FACE-Q量表评估，至少包含：：对面部外观、心理社会功能及生活质量三个模块。

  - 部位特异性评估要求

# 5.4.1 耳廓重建

a) 耳廓形态应稳定（通过3D扫描变形分析间接评估）；

b) 耳颅角应维持在25°-35°。

# 5.4.2 鼻部重建

a) 鼻尖旋转角应维持在85°-115°；

b) 鼻唇角应维持在90°-110°；

c) 深吸气时鼻阀塌陷宽度应＜2 mm。

- 评估指标与判定标准

  - 形态学指标

a) 体积保持率

短期评估（术后 3 个月 ±7 日）：≥90%；

中期评估（术后 12 个月 ±30 日）：≥75%；

长期评估（术后 24 个月 ±30 日、60 个月 ±60 日）：术后 24 个月≥70%，术后 60 个月≥65%。

b) 对称性指数

耳廓重建：≥0.92；

鼻部重建：≥0.88。

c) 钙化/骨化

术后 60 个月钙化 / 骨化区域占比应＜15%。

  - 安全性指标

a) 严重不良事件（SAE）发生率应≤5%；

b) 感染发生率应≤3%；

c) 移植物显著变形（需二次手术干预）发生率应≤5%。

  - 功能指标

a) 鼻通气功能：

主观VAS评分改善应≥50%；

或鼻阻力计测量值应≤0.3 Pa·s/cm³。

b) 耳部稳定性：

眼镜佩戴VAS评分应≤2分（0-10分制）。

  - 患者报告结局指标

a) FACE-Q Satisfaction with Facial Appearance模块评分较术前改善应≥5分；

b) FACE-Q Psychosocial Impact模块评分较术前改善应≥4分。

  - 长期效果判定

满足以下全部条件视为“长期稳定”：

a) 术后5年体积保持率≥70%；

b) 无进行性变形或移位（3D扫描变形量＜2 mm）；

c) FACE-Q满意度评分持续≥75分；

d) 无需二次手术干预。

- 评估实施流程

  - 评估准备

a) 术前应获取标准化面部照片及3D扫描数据作为基线；

b) 术后6周应进行HRCT扫描获取 V0。

  - 随访评估

7.2.1 短期评估

- 随访时间点：术后 1 个月 ±7 日、术后 3 个月 ±7 日

- 术后 1 个月 ±7 日评估项目

必做项目：①临床检查（按 5.2.1 执行，重点记录感染、移植物移位 / 变形、皮肤破溃及疼痛 VAS 评分）；②标准化面部摄影（正侧位、45° 位，留存基线对比素材）

选做项目：无（术后早期以基础安全监测为主，暂不开展深度影像学评估，减少患者检查负担）

备注：需与术后即刻照片对比，初步判断移植物位置稳定性，异常情况按 4.3 风险控制流程启动应急预案

- 术后 3 个月 ±7 日评估项目

必做项目：①临床检查（同 5.2.1）；②MRI 扫描（按 5.1.1 参数执行，获取首次移植物体积及信号数据，为体积保持率计算提供基准）；③标准化面部摄影

选做项目：无（此阶段优先完成影像学基础数据采集，对称性及功能评估待肿胀完全消退后开展）

备注：MRI 数据需按 8.1 要求以 DICOM 格式存储，体积测量按附录 A 执行，数据需经 1 名影像科医师初核

7.2.2 中期评估

- 随访时间点：术后 6 个月 ±14 日、术后 12 个月 ±30 日

- 术后 6 个月 ±14 日评估项目

必做项目：①临床检查（同 5.2.1）；②3D 表面扫描（按 5.1.2 参数执行，首次开展对称性分析）；③FACE-Q 量表施测（按 5.3.2 执行，含外观满意度、心理社会影响模块）

选做项目：无（此阶段面部软组织肿胀基本消退，对称性数据及主观感受评估更具参考价值）

备注：3D 扫描对称性分析需按附录 A 计算指数，FACE-Q 数据需经 CRC 核对完整性（参照 8.2 质量控制）

- 术后 12 个月 ±30 日评估项目

必做项目：①临床检查（同 5.2.1）；②MRI 扫描（同 5.1.1/5.2.2，计算术后 1 年体积保持率，评估信号一致性）；③3D 表面扫描（同 5.1.2，复核对称性）；④FACE-Q 量表施测（同 5.3.2）

选做项目：部位特异性功能评估（按 5.3.1 执行，鼻部需做鼻通气 VAS 评分 / 鼻阻力测量，耳部需做眼镜佩戴稳定性 VAS 评分）

备注：体积保持率计算需与术后 3 个月 MRI 体积数据对比，功能评估结果需结合临床检查记录，异常情况需启动多学科协作（参照 7.3）

7.2.3 长期评估

- 随访时间点：术后 24 个月 ±30 日、术后 60 个月 ±60 日（可根据研究方案延长至术后 120 个月，需在方案中提前明确）

- 术后 24 个月 ±30 日评估项目

必做项目：①临床检查（同 5.2.1）；②3D 表面扫描（同 5.1.2，监测长期形态对称性）；③FACE-Q 量表施测（同 5.3.2，评估主观感受稳定性）

选做项目：MRI 扫描（同 5.1.1/5.2.2，按需评估长期信号及体积变化，非强制要求以平衡患者检查频次）

备注：3D 扫描数据需与术后 6 个月、12 个月数据对比，分析形态变化趋势，失访患者需记录失访原因（按 8.1 数据采集要求）

- 术后 60 个月 ±60 日评估项目

必做项目：①临床检查（同 5.2.1）；②MRI 扫描（同 5.1.1/5.2.2，重点评估钙化 / 骨化区域占比及长期体积保持率）；③3D 表面扫描（同 5.1.2）；④FACE-Q 量表施测（同 5.3.2）

选做项目：部位特异性功能评估（同 5.3.1，验证长期功能稳定性，如鼻部鼻阀塌陷宽度测量、耳部耳廓形态动态分析）

备注：MRI 钙化评估需按 5.2.2 标准执行，体积保持率需与术后 3 个月、12 个月、24 个月数据联动分析，结果作为 6.1 “长期形态学指标” 判定依据

  - 多学科协作

a) 整形外科医师负责临床检查与功能评估；

b) 影像科医师负责HRCT与3D扫描数据分析；

c) CRC负责FACE-Q量表施测及数据汇总。

- 数据管理与质量控制

  - 数据采集

a) 应使用符合NMPA GCP要求的电子数据采集系统（EDC）；

b) 影像学数据应以DICOM格式存储，FACE-Q数据应加密保存。

  - 质量控制

a) 影像测量应满足：

组内相关系数（ICC）≥0.8；

由两名医师独立测量，差异＞5%时进行第三方复核。

b) FACE-Q量表施测人员应经统一培训，一致性Kappa值≥0.75。

  - 数据保存

原始数据应保存至临床试验结束后5年，包括：

a) 影像学原始数据（DICOM文件）；

b) 3D扫描原始模型；

c) FACE-Q量表原始记录；

d) 临床检查记录表。

- 记录与报告

  - 记录要求

每次随访应记录：

a) 患者ID、随访时间点；

b) 临床检查结果（含标准化照片）；

c) 影像学测量数据（含HRCT体积、3D对称性指数）；

d) FACE-Q评分结果；

e) 不良事件详情及与器械相关性判定。

  - 评估报告

年度评估报告应包含：

a) 患者入组及随访情况（含失访率）；

b) 各评估指标达标率（按6.1-6.4）；

c) 严重不良事件列表及分析；

d) 长期稳定性判定结果（按6.5）；

e) 问题与改进建议。

附录A（规范性）

体积测量与对称性指数计算方法

A.1 体积测量方法

a) 使用Mimics Research 21.0软件对HRCT数据进行处理； b) 手动勾画软骨区域（CT值：-100至+100 HU）； c) 软件自动计算体积值，保留1位小数。

A.2 对称性指数计算

a) 耳廓重建： SI=min(HcontralateralHaffected,HaffectedHcontralateral) 式中：

•	SI —— 对称性指数；

•	Haffected —— 患侧耳廓高度；

•	Hcontralateral —— 健侧耳廓高度。 b) 鼻部重建： SI=1−(Wleft+Wright)/2Wleft−Wright 式中：

•	SI —— 对称性指数；

•	Wleft —— 左侧鼻底宽度；

•	Wright —— 右侧鼻底宽度。