国家市场监督管理总局

发 布

202×-××-××实施

202×-××-××发布

大口径饮用冷水水表在线校准规范

Online Calibration Specification for

Large Diameter Cold Potable Water Meters

（征求意见稿）

JJF XXXX—202X

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-202X

大口径饮用冷水水表

在线校准规范

Online Calibration Specification for

Large Diameter Cold Potable Water Meters

归 口 单 位 ：全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语和计量单位	（1）

3.1 术语	（1）

3.2 计量单位	（1）

4 概述	（2）

4.1 工作原理	（2）

4.2 用途和分类	（2）

5 计量特性	（2）

5.1 测量范围	（2）

5.2 示值误差	（2）

6 校准条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 标准表安装现场条件	（3）

6.3 测量标准及其他设备	（3）

7 校准项目和校准方法	（4）

7.1 校准项目	（4）

7.2 校准方法	（4）

8 校准结果表达	（8）

9 复校时间间隔	（9）

附录A 校准原始记录参考格式	（10）

附录B 校准证书（内页）参考格式	（12）

附录C 水表在线校准示值误差的不确定度评定示例	（13）

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性文件。本规范参考了JJG 162-2019《饮用冷水水表》相关文件的要求，并结合我国大口径饮用冷水水表及外夹式超声流量计的技术水平和使用现状编制而成。

本规范为首次发布。

# 大口径饮用冷水水表在线校准规范

- 1 范围

本规范适用于公称通径DN50~DN500饮用冷水水表（以下简称水表）的在线校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 162-2019  饮用冷水水表

JJF 1004  流量计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语和计量单位

3.1 术语

JJG 162和JJF 1004界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1 标准表  master meter

重复性和稳定性较好的流量计，其量值在原始标准装置上得到，给出的结果可作为参考量值使用。

3.1.2 标准表法  master meter method

以标准表为参考测量标准，使流体在相同时间间隔内连续通过标准表和被校水表，比较两者的指示量值，从而确定水表示值误差的校准方法。

3.1.3 在线校准  online calibration

确定实际工作条件下水表所指示的量值与对应的由标准表所复现的量值之间关系的一组操作。

3.2 计量单位

主要量的计量单位和符号应符合表 1的规定。

表1 计量单位

| 量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
| --- | --- | --- |
| 体积 | 立方米 | m³ |
| 流量 | 立方米每小时 | m³/h |

- 4 概述

4.1 用途和工作原理

水表是一种以用途来命名的计量器具，用于计量流经封闭满管道中可饮用冷水的体积总量，广泛应用于自来水供应部门供给居民和工商业等用户自来水输送量的贸易结算计量。

当水流经水表的测量传感器时，测量传感器通过物理效应感测水的流速或体 积，并转换成机械传动或电子信号传送给计算器，计算器将接收到的信号进行转换和运算，得到水量测量结果，传送给指示装置显示。

4.2 分类

根据水表的工作原理和结构特征，一般可分为机械式水表、带电子装置的机械式水表和电子式水表。

- 5 计量特性

5.1 测量范围

水表的测量范围按JJG 162-2019中5.1的相关规定确定。

5.2 示值误差

5.2.1 水表的准确度等级分为1级和2级，不同准确度等级的水表在不同工作温度下在线校准的最大允许误差应符合表2的规定。

表2 水表在线校准的最大允许误差

| 流量 |  | Q2≤Q＜Q4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作温度/℃ |  | 0.1≤Tw≤30 | 30＜Tw≤50 |
| 最大允许误差 | 1级 | ±2% | ±4% |
|  | 2级 | ±4% | ±6% |

注：上述指标不用于合格性判定，仅供参考。

- 6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境条件一般应满足：

a) 环境温度：5 ℃～35 ℃；

b) 相对湿度：不大于95%。

6.1.2 工作介质应是充满封闭管道的单相稳定流体，且流速应不小于0.3 m/s。

6.1.3 现场不应有影响校准工作的外界磁场、机械振动和噪音等，场地应满足安全操作要求。

6.2 现场条件

6.2.1 校准现场直管段应能满足标准表前后直管段安装长度要求。

6.2.2 标准表安装位置所在的管路与被校水表间的流量应是连续的，不存在分流。

6.2.3 标准表安装位置所在的管路应无明显振动，不包含影响超声波正常传播的其他因素。

6.2.4 标准表安装位置所在的管道内径、管道材质、管道壁厚、衬里材质和厚度，以及测量介质类型、介质温度等都在标准表说明书规定的范围之内。

6.3 测量标准及其他设备

6.3.1 测量标准

测量标准应采用外夹式超声流量计，下限流速应不大于0.3 m/s，上限流速不低于6.0 m/s，最大允许误差满足±0.5%，重复性应不大于0.1%。

测量标准应经有效量值溯源，溯源的管道通径应与被校水表的通径一致，且溯源的流速范围应覆盖被校水表现场校准的流速范围。

6.3.2 其他设备

其他设备应满足表3要求。

表3 其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波测厚仪 | 测量范围：（0～50） mm 最大允许误差：±0.2 mm | 测量管道壁厚 |
| 2 | π尺 | 测量范围：50 mm≤D≤500 mm 最大允许误差：±0.05 mm | 测量管道外径 |
| 3 | 钢卷尺 | 测量范围：（0～3） m 准确度等级：Ⅱ级 | 测量直管段长度 |
| 4 | 秒表 | 测量范围：＞999 s 最大允许误差：±0.10 s/d | 计时 |
| 5 | 表面温度计 | 温度最大允许误差：±0.1 ℃ | 测量管壁或介质温度 |
| 6 | 数字式温湿度计 | 温度最大允许误差：±2.0 ℃ 湿度最大允许误差：±5% RH | 测量环境温湿度 |

- 7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

示值误差。

7.2 校准方法

7.2.1 校准前的准备

7.2.1.1 被校水表状态和条件检查

在安装现场检查被校水表的状态和条件，确认其工作正常、密封性良好后，方可进行后续校准。

7.2.1.2 标准表安装位置选取

标准表安装位置的安装条件应符合6.2中的要求。标准表的换能器安装在被测水表上游直管侧或下游直管侧，具体安装条件可根据标准表的使用说明书进行调整(上游直管段长度一般大于10倍公称通径，下游直管段长度一般大于5倍公称通径），当上游有泵、阀门等阻力件时，直管段长度至少还要延长3倍至5倍公称通径；注意避开弯头、阀门、焊缝以及可能产生不满管、管道外部锈蚀严重、管道内部结垢的位置。

标准表安装示意如图1。

图1 标准表安装示意图

7.2.1.3 管道预处理

清理选定的换能器安装位置的管壁，将管壁上的油漆、铁锈、污垢等清除干净，露出管道本体材质，必要时应打磨光滑。

7.2.2 管道参数测量

7.2.2.1 管径测量

用π尺在标准表换能器安装位置附近的同一截面上等角分布测量n次管道外直径（n≥4），取其平均值作为管道外直径D。

7.2.2.2 壁厚测量

确认管道本体材质后，在标准表换能器安装位置均布5个点，使用超声波测厚仪测量出5组管道壁厚，取其平均值作为管道壁厚。

7.2.2.3 介质（水）温度测量

测量换能器安装位置附近的管道介质（水）温度；若无法直接测量，可将表面温度计贴于换能器安装位置附近的管道外壁，在做好遮阳、防风等保温措施的条件下测量管壁温度，将其近似等效为介质（水）温度。

7.2.2.4 其他情况

根据相关资料确认管道是否有内衬，如有应记录衬里材质、衬里厚度等参数。

7.2.3 标准表安装及预运行

7.2.3.1 标准表安装

将管道参数、换能器型号、仪表系数等信息输入标准表主机，选择相应的换能器安装方式，得出换能器安装尺寸，标记出管道安装位置。换能器表面均匀涂抹耦合剂，用磁铁、链条或其他方式将换能器可靠地安装在管壁固定位置上，使换能器发射面与管壁紧密接触。

换能器安装方式通常有V法、Z法和W法。为了得到满意的校准结果，应根据使用说明书并结合现场条件选择恰当的安装方式，换能器安装方式如图2所示。

图2 换能器安装方式示意图

7.2.3.2 预运行

将换能器的信号线连接至标准表主机，在测量状态下观察标准器的信号状态指示参数，相关参数应处于使用说明书中给出的允许范围内并尽量接近最佳指标。连续观察标准表瞬时流量示值，间隔10 s记录一次，至少记录30次，按式（1）计算现场流量波动度。

（1）

式中：

——流量波动度，%；

——标准表最大瞬时流量示值，m3/h；

——标准表最小瞬时流量示值，m3/h；

——标准表瞬时流量平均值，m3/h。

确认标准表测量状态正常并预运行5 min以上，且现场流量波动度不大于5%，平均流量落在被校水表测量范围之内后，方可进行校准测量。

注：校准流量超出被校水表测量范围时，需征得委托方同意，并满足标准表测量能力。

7.2.4 校准流量点选取

根据现场实际情况确定校准流量点。校准流量点通常为被校水表实际工作条件下经常使用的流量点；如果现场条件允许，可增加被校水表实际工作条件下经常使用的流量范围的上限和下限作为校准流量点。

7.2.5 在线示值误差测量

在线示值误差测量采用累积流量法。同步读取并记录标准表和被校水表的起始累积流量示值，至少30min后再同时读取并记录标准表和被校水表的终止累积流量示值，用各自终始之差作为该次测量的标准表累积流量示值和被校水表累积流量示值，表示为和。

在上述测量过程中，每隔5 min~8 min同步读取并记录标准表和被校水表的累积流量示值，采集数据不少于3组，用各采样时段的累积流量示值终始之差作为该测量时段的标准表累积流量示值和被校水表累积流量示值，表示为和。

7.2.6 在线示值误差计算

水表第i流量点的在线示值误差按式（2）计算。

（2）

式中：

——第i流量点的在线示值误差，%；

——第i流量点校准时标准表的累积流量示值，m3；

——第i流量点校准时被校水表的累积流量示值，m3。

7.2.7 在线示值误差重复性计算

按式（2）计算被校水表第i流量点各采样时段的在线示值误差，分别表示为；按式（3）计算被校水表第i流量点的在线示值误差重复性。

（3）

式中：

Eri——第i流量点重复性，%；

n——第i流量点的测量次数。

取各流量点重复性的最大值作为该被校水表的重复性。

- 8 校准结果表达

水表校准完成后，出具校准证书，并给出示值误差的校准结果及其不确定度。

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书（内页）参考格式见附录B，测量不确定度评定示例见附录C。

- 9 复校时间间隔

复校时间间隔由水表的使用状况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定，建议复校时间间隔不超过1年，用户可根据水表的实际使用情况自行决定复校时间间隔。

- 附录A

- 校准原始记录参考格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校表具 |  | 器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R值（Q3/Q1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标准 |  | 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 换能器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溯源机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 效 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场条件 |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 介质温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道外径 |  | 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道壁厚 |  | 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 衬里材质 |  |  |  |  |  |  |  | 衬里厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装方式 |  | 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瞬时流量 观测结果(m3/h) |  | 测量数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量 波动度（%） |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  | 29 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量点 | 测量次数 | 被校水表 |  |  |  | 标准表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值 误差 |  |  |  |  | 重复性 |  | 扩展不确定度 |
| (m3/h) |  | 测量时间/t | 流量示值/m3 |  |  | 测量时间/t |  |  |  |  | 流量示值/m3 |  |  |  |  | （%） |  |  |  |  | （%） |  | （%）k=2 |
|  | 1/初 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n/终 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场情况描述 1）水表外观和封印检查结果： 2）水表电子装置功能检查结果： 3）水表密封性检查结果： 4）标准表、被校水表及管路相对位置关系示意图： 5）其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：            核验员：            校准日期：         年     月     日

- 附录B

- 校准证书（内页）参考格式

B.1 本次校准依据的技术文件：

B.2 本次校准所使用的参考测量标准：

名称：                       型号规格：                  编号：

测量范围：                   不确定度/准确度等级/最大允许误差：

溯源机构：                   证书编号：                有效期：

B.3 校准的环境条件：

环境温度(℃）：             相对湿度(%)：

校准地点：

B.4 校准结果：

| 序号 | 流量点 （m3/h） | 示值误差 （%） | 扩展不确定度 （%）（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

B.5 备注：

- 附录C

- 水表在线校准示值误差的不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 测量依据

JJF XXXX-202X《大口径饮用冷水水表在线校准规范》

C.1.2 环境条件

环境温度：18.9 ℃～20.5 ℃，相对湿度：46%～52%。

C.1.3 测量对象

名称：电磁水表，准确度等级：2级，公称直径：DN300。

C.1.4 测量方法

按照校准规范规定的方法，将最大允许误差为±0.5%的标准表安装在电磁水表前后满足校准条件的直管段上，对被校对象进行在线校准，通过比较电磁水表的显示值和标准表的标准值，计算示值误差。

C.2 测量模型

E=Qi−QaQa×100%

式中：

E——被校水表的相对示值误差，%；

Qi——被校水表的示值流量，m3；

Qa——标准表的示值流量，m3；

根据不确定度传播定律可得出：

灵敏系数分别为：

，

C.3 测量不确定度主要来源

- 由测量重复性引入的不确定度；

- 由标准表引入的不确定度；

- 由管道内截面积测量引入的不确定度。

C.4 输入量的标准不确定度评定

C.4.1 被校水表测量重复性引入的不确定度

在某流量点处重复测量3次，测量重复性为0.2%，故重复性引入的不确定度为：

分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，可忽略。

C.4.2 标准表引入的不确定度

标准表的最大允许误差为±0.5%，按均匀分布，取k=，则其标准不确定度为：

C.4.3 管道内截面积测量引入的不确定度

管道内截面面积测量的不确定度从管道内直径测量引入，内直径测量的不确定度包括管道外径测量引入的不确定度和管道壁厚测量引入的不确定度。

C.4.3.1 管道外径测量引入的不确定度u(D)

管道外径采用精密π尺测得，其最大允许误差为±0.05mm，按均匀分布：

C.4.3.2 壁厚测量引入的不确定度

壁厚测量引入的不确定度可从测厚仪证书中获得，测厚仪在常用测量范围内的最大允许误差为±0.1 mm，按均匀分布：

管道油漆层厚度、焊缝不平整以及钢卷尺反向测量等因素引入的不确定度最大不超过0.5 mm，则：

由壁厚测量引入的标准不确定度为：

C.4.3.3 管道内径测量引入的不确定度u(d)

管道内径为300mm，管道内截面积测量引入的不确定度：

C.4.4 由于温度、压力影响相对较小，忽略其不确定度的影响。

C.5 合成不确定度的评定

C.5.1 标准不确定度汇总表，见表C.1。

表C.1 标准不确定度汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度(%) | 灵敏系数 | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 |  | 0.12 | 1 | 0.12 |
| 2 | 标准表 |  | 0.29 | -1 | 0.29 |
| 3 | 管道内截面积测量 |  | 0.21 | -1 | 0.21 |

C.5.2 合成标准不确定度的计算

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度按下式得到：

C.6 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，其相对扩展不确定度为：

C.7 测量不确定度的报告与表示

被校水表在线校准测量结果的相对扩展不确定度为：